## 1
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 1
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Vodeći (guiding) koronarni kateter 5-6F raznih konfiguracija Judkins, Amplatz, ESU, ESU Right, Multi Purpose. Unutarnji promjer 5F je 0,058” i 6F je 0,071”. Biokompatibilan polimerni kateter koji završava mekanim vrhom a ojačan je unutrašnjom mrežicom od žice. | kom
2 | Dilatacijski i perfuzijski koronarni kateter RX (Rapid Exchange) za izvodjenje perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA), posebno indiciran kod pacjenata sa akutnim infarktom miokarda sa totalnom akutnom okluzijom. U distalnom dijelu 4 distalne rupice (distal holes) koje služe za infuziju heparina, adenozina, adrenalina, kontrastnog sredstva te ostalih lijekova. U proksimalnom dijelu katetera se nalaze dva markera a u distalnom dijelu 5 zlatnih markera. Distalni dio je presvučen hidrofilnim slojem, a kateter završava atraumatskim koničnim vrhom. Vrh promjera ≤ 0.019"/ ≤ 0.5 mm, cross-tip promjera ≤ 0.026 “/ ≤ 0.65 mm. Efektivna dužina 138 ± 2 cm a ukupna dužina je 145 ± 2 cm. | kom
3 | Dilatacijski balon kateter za izvođenje perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA), ima dualnu funkciju i zavisno od primjenjenog tlaka ponaša se kao semi-compliant odnosno kao non-compliant balon kateter te se primjenjuje za pre-dilataciju stenoza koronarnih arterija i za post-dilataciju nakon postavljanja koronarnog stenta. SC Nominalni tlak je 6/8 atm a NC nominalni tlak je 12/14 atm. Radna dužina katetera je 141 cm, vrh je promjera 0.016", crossing promjer je 0.023". Presvučen hidrofilnim slojem, sadrži platina-iridij 2 markera. | kom
4 | Koronarni stent koji otpušta lijek sirolimus izrađen od legure kobalta i kroma F562 modificiranog procesom inertizacije. Biostabilan polimer, karakteristike "strut thickness" od 0.068 mm. Polimer P5 i sirolimus tvore zajedno homogeni premaz preko abluminalne površine.Dužine stenta: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36 i 40 mm. Promjeri stenta: 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 mm. 2 zlatna markera u području balona, radna dužina sistema je 141 cm, vrh je promjera 0.016", crossing promjer je 0.023". Doza lijeka varira od 29 µg do 176 µg ovisno o veličini stenta. | kom
5 | Kateter za ekstrakciju tromba sa hidrofilnim premazom, kompatibilan sa guiding kateterom 6F i žicom 0.014”u setu sa: 2 šprice, filterom, sigurnosnim ventilom i linijom za ekstenziju. | kom
6 | Kateter za ekstrakciju tromba sa stiletom, sa hidrofilnim premazom, kompatibilan sa guiding kateterom 6F i žicom 0.014”u setu sa: stiletom, 2 šprice, filterom, sigurnosnim ventilom i linijom za ekstenziju. | kom
7 | Ekstenzija za vodeći kateter, 6F, dužine 155cm, RX, unutarnjeg promjera ID= 1.4mm; proksimalni markeri na 89 i 99cm, hidrofilan premaz; omogućava ekstenziju vodećem kateteru dužine 15cm osiguravajući dodatnu podršku tijekom složenih procedura te olakšava drugim potrebnim proizvodima ulaz u složene lezije. Proksimalni dio 125 cm i distalni dio 25cm, sastavljen od nehrđajućeg čelika, fleksibilnog poliamida različite tvrdoće i unutarnjeg dijela od politetrafluoretilena.U distalnom dijelu atraumatski fleksibilni vrh od poliamida sa dodatkom volframa koji olakšava vizualizaciju. Izvrsna prolaznost zahvaljujući različitoj tvrdoći konstrukcije proizvoda. | kom
8 | Koronarni balon dilatacijski kateter sa kontroliranim otpuštanjem lijeka. Jedinstven nekristalinski Safepax premaz, koji je formulacija lijeka Paclitaxel-a i ekscipijensa Amonijeve soli, u omjeru 1:1. Učinkovitost i sigurnost dokazane su u randomiziranim kliničkim studijama i registrima. Doza 3mg/mm2 Paclitaxel-a na površini balona. Monorail, semi-compliant platforma. Dužina osovine 140 cm, proksimalna osovina je 1.8 F, distalna osovina 2.6 F. Ulazni profil je 0,55 mm (0,016”), kompatibilan sa žicom vodilicom 0.014”. Dostupni promjeri: 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 i 4.00 mm. Duljine: 15, 20, 25 i 30 mm. Nominalni tlak je 6 atm. RBP: 16 atm. | kom
9 | Bioresorptivni Scaffold sistem sa otpuštanjem lijeka sirolimus, izrađen od polimera Tyrocore-a, debljine niti od 95µm za promjer od 2.5 mm, 105 µm za promjer od 3.0 i 115 µm za promjer od 3.5 mm, sistem vidljiv pod rengenskim zračenjem, dostupne dimenzije dužine: 12mm, 18mm i 24 mm. Kompatibilan sa 6F uvodnim kateterom na sistemu za brzu izmjenu (Rapid exchange). Nominalan pritisak 7atm i RBP 18atm. | kom
10 | PTCA žica, 190cm, promjera 0.014" (0.36mm), različine tvrdoće (soft, medium, extra support), ravnog vrha, Platinum, vrlo fleksibilna, obložena PTFE-om, hidrofilni premaz, sterilna | kom
11 | PTCA žica, 195cm, promjera 0.014" (0.36mm), fleksibilna, različite tvrdoće (soft, medium, extra support), ravnog vrha ili J-vrha, tvrdoća vrha - standard, intermediate, floppy, extra floppy te za CTO tvrdoća vrha 3.0 gf, 6.0 gf i 12.0 gf; izrađena od nehrđajućeg čelika, dio vrha od 3cm sa platina volfram premazom koji osigurava odličnu vidljivost, obložena PTFE-om, hidrofilni premaz, sterilna | kom
12 | Set za uvođenje- femoralni pristup, dostupne veličine 4F-10F, dužine 9cm-11cm; veličine 6F-9F dužine 23cm, sadrži dilatator 19mm, homeostatski ventil, žicu sa J vrhom pričvršćenu na dilatator, Seldinger iglu 18G, 8cm dužine, skalpel | kom
13 | Set za uvođenje - transradijalni pristup, dostupne veličine 4F-7F, dužine 9-11cm, sadrži dilatator 19mm, homeostatski ventil, žica sa J vrhom pričvršćena na dilatator, Seldinger igla 18G, 8cm dužine, skalpel | kom

## 2
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 2
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Koronarni balon semicomplaint balon za dilatacije svih vrsta stenoza. Proksimalna osovina: 1.9F. Distalna osovina: 2.5F, dužina: 145 cm. Brahijalni/bedreni marker iznose 100/110 cm . Ulazni profil je 0,016'', vodič žice je 0,014", a vodeći kateter kompatibilan je sa 5F i kissing baloon 6F. Dužina balona iznosi 10, 15, 20, 25, 30 mm. Promjer balona 1.25 , 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0 , 3.5 i 4.0 mm. NP: 6-10 atm, RBP: 14-18 atm. Balon materijal: semi-compliant standardni baloni te non compliant kod dijametra balona 1.25mm i 1.5mm baloni (CTO). | kom
2 | Koronarni balon kateter obložem lijekom Paclitaxel-om / Iopromidom , proizveden Paccocath® tehnologijom. Postoje klinički dokazi od strane različitih randomiziranih kliničkih studija za Paccocath® tehnologiju. ( 22 Klinička ispitivanja, sa uključenih više od 3,500 pts-a). Balon je uvršten po preporuci Europskog kardiološkog društva u klasu IA za liječenje ISR. Proksimalna osovina: 1.9 F. Distalna osovina: 2.5 F, dužina: 145 cm. Fleksibilan i kratak. Brahijalni/bedreni marker iznose 100/110cm. Ulazni profil je 0,016". Vodič žice je 0,014". Dužina balona iznosi 10,15,20,25,30,35 i 40 mm. Promjer balona 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 i 4.0 mm. NP: 6 atm, RBP: 14 atm. Balon materijal: semi-compliant standard | kom
3 | Stent sa otpuštanjem lijeka, Matrix Coating Technology 50:50 Ratio Sirolimus/Probucol. Abluminal coating tehnika za učinkovito otpuštanje lijeka (1.2 µg/mm² Sirolimus). Kontinuirano i kontrolirano otpuštanje lijeka. Stent načinjen od kobalt kroma L-605. Coating karakteristike : 100% Polymer-Free. Ulazni profil: 0.016''. Vodeči kateter 5F (kissing compability 6F). Distalna osovina 2.5F, proksimalna osovina 1.9F. Iskoristiva duljina 145 cm. Debljina stjenke stenta (55/65 µm) .Promjer stenta; 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, i 4.0 mm. Duljina stenta 9, 12, 16, 19, 24, 28, 32 i 38 mm. NP 10 atm, RBP 15/18 atm. | kom
4 | Koronarni SCORING balon za dilatacije svih vrsta stenoza, a posebno za vrlo zahtjevne kalcificirane lezije od materijala Nylon . Proksimalna osovina 2.1 F, distalna osovina 2.7 F, dužina 143cm. Ulazni profil 0.016", vodič žice 0.014", vodeči kateter standars guiding 6F. Dužina balona 13 mm , promjer balona 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 i 4.0 mm. RBP 14 atm, NP 6 atm | kom
5 | Dijagnostički kateteri za Angiografiju različitih konfiguracija za od 4F, 5F i 6F. Dužine 100 110, 130 cm. Atraumatski zaobljen distalni vrh, maksimalna kontrola i prijenos sile 1:1 zbog simetrično opletene osovine, visokokvalitetni angiografski rezultat zbog velikog unutarnjeg volumena. Za koronarografiju, ventrikulografiju i kateterizaciju desnog srca (Judkinsovu tehniku, Amplatz tehniku, Multipurpose..) | kom
6 | Koronarni Guiding kateteri za angiografiju različitih konfiguracija, sa hidrofilnim premazom, izrazito atraumatski distalni mekani vrh, unutrašnji promjer 0,071" u 5, 6 i 7F | kom
7 | Pribor za intervencijske zahvate koji se sastoji od prekrivke 240x370cm, 140x150cm te samoljepljive prekrivke 45x74cm, papirnatog ručnika, mantila, komprese 10x10cm i okruglog tupfera (za pranje) sa peanom, podloge 40x60cm, posude vol 250ml i pladnja za žice, navlake za zaštitu od zračenja 100x90cm, igle i šprice, | kom
8 | Dijagnostičke žice vodilice za umetanje, stabilizaciju i namještanje angiografskog katetera. Materijal ; nehrđajuči nikal- krom čelik, obložene PTFE-om. Duljine: 150, 175, 200, 220 i 260 cm. Promjer 0,018", 0,032'', 0,035" i 0,038", sa ravnim i zakrivljenim vrhom, fixed core i movable core | kom
9 | Pribor za PTCA - komplet sadrži Y-konektor sa uvođačem, torquer, te špricu 20 ml s manomar skalom do 30 atm, i 3-way-stopcock | kom
10 | Koronarni pribor za zahvate, koji se sastoji od skalpela, gaza i kompresa 10x10, jednokratnog peana, zdjele za jednokratnu u potrebu 1000 i 500 ml , igle 18G i 21G, prekrivke za pacemaker 230x315cm, te navlake za zaštite od zračenja ( 90x90, 140x140, 85x90) i Op trake 9x49cm. | kom
11 | Dilatacijski balonski kateter za preciznu dilataciju raznih vrsta lezija. Načinjen od nylon-a , hidrofilni premaz. Dužina balona iznosi 8, 10, 12, 15, 20 i 30 mm. Promjer balona 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 i 4.5 mm. Ulazni Profil 0,016˝. Max preporučena zica 0.014'' . Iskorisriva dužina katetera 140 cm.Vodeči kateter 5F. Brahijalni/bedreni marker iznose 90 i 100cm NP: 12 atm. RBP: 20 atm. Balon materijal: non compliant standard balloon | kom
12 | Pribor za PTCA - komplet sadrži Y-konektor sa uvođačem, torquer, žica za sve dijametre do 0,022" | kom
13 | Y konektor jednostruki s plastičnim alatom za umetanje | kom
14 | Y konektor dvostruki s plastičnim alatom za umetanje | kom
15 | Jedinstveni adapter za " kissing biballoon" kod dilatacije bifurkacijskih lezija (multipl dilatacijska tehnika i finalna kissing ballon inflacija) | kom
16 | Štrcaljke za davanje kontrastnog sredstva, (sa rotacijskim adapterom) . Sigurosni stoper na 1,0 ml. Lateralni prstenovi. | kom
17 | Privremeni balon sonda za transvenoznu stimulaciju srca .Materijal antitrombogenski poliuretan (PUR) , bez toksičnih omekšivača.Sonda za stimulaciju 110cm, oznake na kateteru svakih 100mm od vrha sonde. Elektrode duljina 3mm, udaljenost elektroda 10mm. Omnifix lock štrcaljka za spajanje balonskog lumena na zaporni ventil. | kom
18 | Uvodnica arterijska standardne duljine 110mm, sa dilatatorom bez kratke žice u setu, veličine 5, 6 i 7F | kom
19 | Angio pribor za kompleksne intervencijske procedure: plastične posude, komprese, kanila,tufer,forceps, zaštita od zračenje, angiografska prekrivka- 4 rupe 240x370, komprese 30, kirurški ogrtač. | kom
20 | Uvodnica venska standardne duljine do 1.3x70mm (18G) , sa dilatatorom 205mm, kratka žica u setu 40 cm, veličine 5, 6, 7 i 8 F | kom
21 | Balonirani kateteri za hemodinamsko mjerenje tlaka. Izrađeni su od polyuretana (PVC free) antitrombogeni materijal, bez otrovnih plastifikatora. P2 Kateter sa dvije lumine za simultano mjerenje tlaka i primjenu infuzija ili lijekova. Dužina 110 cm. Kateter ima oznaku svakih 100mm kako bi se označila dubina ulaska katetera i pozicioniranje. Lagan je za rukovanje,sigurnog ulaska. Ima jako dobar prijenos tlaka. Raspon od 5-7 F antitrombogeni materijal, bez otrovnih plastifikatora.Kod F7 kateteri imaju distalni lumen i razmak izmedu exit porta i oznake na kateteru 20cm. | kom
22 | Termodilucijski kateter s balonom za mjerenje hemodinamičkog tlak i srčanog volumena. Izrađeni su od polyuretana (PVC free) antitrombogeni materijal, bez otrovnih plastifikatora. Kateteri sa 4 (TD) i 5(TD-I) lumena za simultano mjerenje tlaka i primjenu infuzija ili lijekova. Dužina 110 cm. Kateter ima oznaku svakih 100mm kako bi se označila dubina ulaska katetera i pozicioniranje. Termistor 35mm od vrha katetera. Poseban 3-pin priključak za sve standardne kompjutore i monitore za pacijente. Raspon od 5-7 F. | kom
23 | Arterijski kateterski set, uvodna igla kateter i uvodnica od nehrđajučeg čelika.Veličina 18,20 i 22G/80-160mm. | kom
24 | Angiografska štrcaljka za davanje kontrastnog sredstva (sa muški Luer Lock), sigurnosno zaustavljanje na 1,0 ml, 10 ml veličina ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
25 | Extra duga interventna žica vodilca idealna za TR/TB (transbrahijalni/transradialni) pristup te sve ostale interventne zahvate, duljina 400cm i profil žice 0.018". | kom
26 | Punkcijska igla, luer lock navoj, dužine 70mm, promjer 1,3mm, 18G. | kom
27 | Bifurkacijski komplet koji se sastoji od manometar pumpa,dvostruki double Y konektor,Kissing balom adapter , insertion tool i torker. | kom
28 | Drenažni set , pigtail catheter i dodatni pribor: 1x pitgal kateter za drenažu sa uvodnicom od polyurethane, dužine 500 mm/ F5, 1x Sterican canila 0.9 x 70 mm 1x J3-radna zica 0.035" x 100 cm 1x dilator i uvodnica Tear-Away sheath F6 1x Cutfix jednokratni skalpel 1x vrečica za sekret , 1500 ml 1x priključak za pumpu sa 2 integrirana jednosmjerna ventila ( one-way valves) i dvostruka skretnica. 1x šprica, 60 ml, Luer lock-fitting 1x šprica, 10 ml, Luer lock-fitting | kom
29 | Visokotlačni konekcijski sistemi , Luer Lock fitting ( male / female) , vrlo fleksibilni, dužine 25-200 cm, unutarnjeg dijametra 1,75 mm i vanjski dijametar 3,6mm | kom
30 | Torquer rotator za žicu za sve promjere do 0.022'' | kom
32 | Koronarni pribora za intervencijske zahvate koji se sastoji od gaza i kompresa 10x10, peana za jednokratnu u potrebu, zdijele za jednokratnu upotrebu 500ml, prekrivke 240x370cm, pladnja za žice 29,6 x 24,1 x 6 cm transparentnog, sterican igle 18G, 21G, 22G, 26G i šprice , te navlake za zaštite od zračenja ( 90x90, 120x120, 160x180) i Op trake 9x49cm. | kom
33 | Uvodnica arterijska standardne duljine do 1.3 x 70mm (18G) sa dilatatorom 190mm, kratka žica u setu 40 cm, veličine 6, 7, 8, 9, 10 i 11 F | kom
34 | Indeflator šprica za infalciju koronarnih balona, 20 ml s manomar skalom do 30 atm, manometar koji se može rotirati 90 stupljeva | kom
34 | Komplet za praćenje s jednokratnom sondom za mjerenje fiziološkog tlaka, sastoji se od posebnog pribor za mjerenje tlaka uređaj za ispiranje,dva trosmjerna konekcijska sistema bilo crvene (arterijske) ili žute (plućne arterijske), tlačne cijev 125 cm i tlačna cijev 20 cm | kom
35 | Konekcijski sitem za mjerenje fiziološkog tlaka, promijera 1,5 x 2,7 mm, dužine od 20 do 200 cm,kodiranje bojama: crvene pruge (arterijske), plave pruge (venske), žute pruge (plućna arterija),luer-okovi s posebnim navojem muško/žensko ,ABS | kom
36 | Bioresorptivni sccaford (BRS) izdrađen od Tyrocore-a.Tehnologija premaza Tyrocore + Sirolimus Doza lijeka 1,97 µg/mm2 .Bioresorptivnost omogucuje zacjeljivanje krvne žile,a razgradnja sccaforda i obnovu normalne morfologije žile. Osigurava strukturalnu potporu sve dok je potrebno te ostavlja otvorenim buduće mogućnosti liječenja. Proksimalna osovina 2.1 F (0,69 mm) Distalna osovina 2.8 F (0,94 mm) Iskoristiva dužina 139 cm Poprečni profil 0.051“ (1,3 mm) Ulazni profil 0.019“ (0,5 mm) . Promijer sccaforda 2,5-4,0mm i duljine 12,18,24,36 i 48mm. | kom
37 | Kompleti za praćenje s jednokratnom sondom.Sadži Intrafix specijalni set za administraciju dupli, dvije Combitrans® jednokratne sonde s uređajem za ispiranje 3 ml/h i Discofix trosmjerni ventil. Sa ili bez pričvrsne ploćice. | kom
38 | Kompleti za praćenje s jednokratnom sondom.Sadži Intrafix specijalni set za administraciju trodupli , dvije jednokratne sonde s uređajem za ispiranje i Discofix trosmjerni ventil. | kom
39 | Komplet za praćenje s jednokratnom sondom za mjerenje arterijskog tlaka i CVP (centralni venski tlak).Sadrži Intrafix M-poseban administrativni pribor za mjerenje tlaka. Combitrans® uređaj za ispiranje ,Combitrans® jednokratna sonda i Exadyn poseban zaporni ventil od 90°. | kom
40 | Komplet za praćenje s jednokratnom sondom za mjerenje fiziološkog tlaka, sastoji se od posebnog pribor za mjerenje tlaka uređaj za ispiranje, konekcijski sistem plave boje (venske) , tlačne cijev 125 cm i tlačna cijev 20 cm | kom

## 3
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 3
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Koronarni hibridni stent za vrlo zahtjevne lezije sa kontroliranim otpuštanjem lijeka Sirolimus smještenom u biokompatibilnom polimeru (PLLA). Stent je izrađen od legure kobalta i kroma L-605, dvostrukog spiralnog dizajna, obložen silikon-karbidom za trajnu prevenciju ionske difuzije, trombocitne adhezije i poticanje endotelizacije. Ultra je tankih podupirača 60 um (0,0024") što stentu omogućava izrazitu fleksibilnost, pri čemu nema skraćenja pri dilataciji (3,0mm). Učinkovitost silikon-karbid premaza dokazana relevantnim kliničkim studijama. Duljina stenta od 9 do 40 mm, promjera 2.25-4.0 mm, sa dobro vidljivim platino-iridijskim markerima, kompatibilan sa 5 F vodećim kateterom. | kom
2 | Koronarni hibridni stent nove generacije, s proširenim indikacijama, za vrlo zahtjevne lezije s kontroliranim otpuštanjem lijeka Sirolimus smještenom u biokompatibilnom polimeru (PLLA). Stent je izrađen od legure kobalta i kroma L-605, dvostrukog spiralnog dizajna, obložen silikon-karbidom za trajnu prevenciju ionske difuzije, trombocitne adhezije i poticanje endotelizacije. Ultra je tankih podupirača 60 um (0,0024") što stentu omogućava izrazitu fleksibilnost, pri čemu nema skraćenja pri dilataciji (3,0mm). Učinkovitost silikon-karbid premaza dokazana relevantnim kliničkim studijama. Duljina stenta od 9 do 40 mm, promjera 2.25-4.0 mm, sa dobro vidljivim platino-iridijskim markerima, kompatibilan sa 5 F vodećim kateterom. | kom
3 | Biorazgradivi stent za koronarne lezije, izrađen od legure magnezija, obložen BIOlute premazom(polilaktid PLLA i lijek sirolimus). Dva markera od tantala na svakom kraju stenta, promjer 3.0 i 3.5 mm; duljina 15, 20, 25mm. Magnezij se u potpunosti resorbira u razdoblju od 12 mjeseci..Materijal balona semi-kristalinski polimer, 2 platina-iridij markera. Nominalni pritisak 10 atm, RBP 16 atm. Kompatibilan sa 6F uvodnim kateterom, na sistemu za brzu izmjenu(Rapid exchange). | kom
4 | Stent graft-metalni stent (Co-Cr) jednoslojnog dizajna, fibrogene strukture, prekriven PROBIO premazom, postavljen na koronarni balon. Koristi se kod sanacije ruptura, aneurizmi, fistula i degeneriranih venskih graftova. Duljine: 15, 20, 26 mm. Promjeri: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. „crossing profile“ 1.19 mm (3.0/15), velike fleksibilnosti pri savijanju . | kom
5 | Koronarni dilatacijski balon sa kontroliranim otpuštanjem lijeka (Drug Eluting Baloon) paclitaxel u dozi od 3 µg/mm², hipotube dizajna, izrađen od semi-kristalinskog polimera, sa 2 platina-iridijska markera, profila ulaznog vrška 0.017", atraumatično građen, za koronarnu žicu 0.014". Osobito pogodan za primjenu kod „in-stent“ restenoze, 5F-kompatibilan, "kissing tehnika" moguća u 6F, radne dužine 140 cm, nominalnog pritiska 7 atm, RBP 13 atm, promjera 2.0-4.0 mm, duljine 10-30 mm. Učinkovitost se dokazuje Pepper i Deluxe kliničkom studijom. | kom
6 | Koronarni dilatacijski ne-komplijantni balon za visoke pritiske, za dilatacije kompleksnih stenoza i dilatacije unutar stentova, hipotube dizajna, izrađen od semi-kristalinskog polimera (SCP), sa 2 platina-iridijska markera, pojačanog tijela za veće transmisijske sile, profila ulaznog vrška 0.018", za koronarnu žicu 0.014", 5F-kompatibilan, radne dužine 145 cm, nominalnog pritiska 14 atm, RBP 20 atm (RBP ispod 20 atm za 4.5 mm i veće balone), promjera 2.0-4.0 mm, duljine 8-30 mm, također promjeri 4.5 i 5.0 mm u najmanje dvije duljine ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
7 | Koronarni dilatacijski balon hipotube dizajna, izrađen od semi-kristalinskog polimera, sa platina-iridijskim markerima(do 1.5mm-1 marker,2.0-4.0mm-2 markera), profila ulaznog vrška 0.017", za koronarnu žicu 0.014", 5F-kompatibilan, "kissing tehnika" moguća u 6F, radne dužine 140 cm, nominalnog pritiska 7atm, RBP 14 atm, promjera 1.25-4.0 mm, duljine 6-30 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod. | kom
8 | Stentovi za ilijačno područje, montirani na balon dilatacijski kateter, OTW, za žicu vodilju 0,035", promjera balona 5,0-10 mm, duljine stenta 15-56 mm, duljine katetera 80-130 cm, kompatibilni za uvodnice 5-6-7 F, za NP 9 atm, SST konstrukcije, biokompatibilni, hemokompatibilini, obloženi silikon karbidom, probio premaz, MR kompatibilni ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
9 | Balon dilatacijski kateteri s hidrofobnim premazom, za lagano pozicioniranje, koaksijalni dizajn, za žicu 0.035", OTW, promjera 3-10 mm, duljine balona 20-100 mm (kateter 80 cm), duljina balona 60-200 mm (kateter 90 cm), duljina balona 20-200 mm (kateter 130 cm) ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
10 | Elektroda za privremenu elektrostimulaciju srca. promjer: 5f + duljina: min. 110 cm + broj elektroda: 2 + razmak između elektroda: 10 mm + mogućnost odabira između ravnih elektroda, preformiranih elektroda krivulja josephson ili cournand i elektroda s balonom na distalnom kraju radi lakšeg uvođenja i pozicioniranja u ventriklu. | kom
11 | Sterilne navlake kompatibilne sa sustavom za zaštitu od zračenja | kom

## 4
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 4
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Uređaj za zatvaranje velikih rupa na arteriji nakon transkateterskih intervencija EVAR,TEVR,TAVI kod femoralnog pristupa, veličine OD 12-16 F, promptna i pouzdana hemostaza na bazi kolagena | kom
2 | Uređaj za zatvaranje velikih rupa na arteriji nakon transkateterskih intervencija EVAR,TEVR,TAVI kod femoralnog pristupa, veličine OD 18-25 F, promptna i pouzdana hemostaza na bazi kolagena | kom
3 | Zaštita medicinskog osoblja od sekundarnog - raspršavajućeg zračenja, jednokratna, tijekom intervencijskih postupaka - prekrivka za sve procerude, postavlja se na pacijenta, dimenzija 43 cm x 30 cm, nema olova niti vinila | kom
4 | Zaštita medicinskog osoblja od sekundarnog - raspršavajućeg zračenja, višekratna kapa za jednog korisnika, tijekom intervencijskih postupaka - No Brainer kapa s uloškom, nema olova niti vinila | kom
5 | Zaštita medicinskog osoblja od sekundarnog - raspršavajućeg zračenja, jednokratna, prekrivka za biopsijske procedure , postavlja se na pacijenta, dimenzija 43 cm x 30 cm,nema olova niti vinila | kom
6 | Zaštita medicinskog osoblja od sekundarnog - raspršavajućeg zračenja, jednokratna, tijekom intervencijskih postupaka, za sve femoralne i radijalne procedure, postavlja se na pacijenta, dimenzija 40 cm x 33 cm, nema olova niti vinila | kom
7 | Zaštita medicinskog osoblja od sekundarnog - raspršavajućeg zračenja, jednokratna, tijekom implatacije uređaja, za sve jugularne procedure, TIPS,preklopna, postavlja se na pacijenta, dimenzija 43 cm x 30 cm, nema olova niti vinila | kom

## 5
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 5
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Balon ekspandirajuća aortalna valvula izrađena od goveđeg perikarda i kobalt krom stenta s povećanim otvorima na poziciji koronarnih sinusa i košuljicom na distalnom dijelu stenta za sprečavanje PV propuštanja. Indikacije za implantacije "valve in valve" na aortalnoj i mitralnoj poziciji, "THV u THV" i pulmonalnoj valvuli. Set za transfemoralnu, aksilarnu/subklavijalnu implantaciju. Set sadrži dostavni sustav s mogučnošću totalne fleksije kod horizontalno položene aorte i mogućnost finog ventrikularno-aortalnog pozicioniranja u anulusu pomoću kotačića na sustavu, uvodnicu, špricu s manometrom i sistem za krimpanje. Dostupan je u 4 veličine valvula: 20 mm, 23 mm, 26 mm i 29 mm s veličinama 14 i 16 FR za TF pristup s minimalnom veličinom žile 5.5 mm za 20, 23mm i 26 mm. Potvrđena klinička indikacija za sve razine rizika kao i za pacijente niskog rizika. | kom
2 | Balon ekspandirajuća aortalna valvula izrađena od goveđeg perikarda i kobalt krom stenta s povećanim otvorima na poziciji koronarnih sinusa i posebno dizajniranom 40% višom košuljicom od teksturiranog PET-a na distalnom dijelu stenta za sprečavanje PV propuštanja kod izrazito kalcificiranih valvula. Set za transfemoralnu implantaciju, aksilarnu/subklavijalnu implantaciju. Set sadrži dostavni sustav s mogučnošću totalne fleksije kod horizontalno položene aorte i mogućnost finog ventrikularno-aortalnog pozicioniranja u anulusu pomoću kotačića na sustavu, uvodnicu, šprice s manometrom i sistem za krimpanje. Dostupan je u 3 veličine valvula: 20 mm, 23 mm, 26 mm i veličinom 14 FR s minimalnom veličinom žile 5.5 mm. Potvrđena klinička indikacija za sve razine rizika kao i za pacijente niskog rizika. | kom
3 | 0,035" Žica za TAVI posebno dizajnirana za balondilatirujće valvule s tri različite zone čvrstoće. Proksimalni dio "ultra stiff", distalni dio "super stiff" i mekani vrh pigtail oblika. Dužina 270 cm, krivine vrha 20 i 35 mm | kom
4 | 0,035" Žica za TAVI posebno dizajnirana za samošireće valvule s tri različite zone čvrstoće. Proksimalni dio "ultra stiff", distalni dio "super stiff" bez coilova s pojačanom potporom i mekani vrh pigtail oblika. Dužina 270 cm, krivine vrha 25 i 35 mm. | kom
5 | 0,035" Žica ultra stiff dizajnirana za uvođenje velikih uvodnica . Dužina 150 cm, krivine J vrha 3 mm. | kom
6 | 0,035" Žica za aortalne zahvate "ultra stiff". Proksimalni dio "ultra stiff" s 20 mm J vrhom. Dužina 260/220 cm. | kom
7 | Produžetak vodećem kateteru dužine 25 cm za postavljanje stenta u tortuoznim i kalcificiranim lezijama s ulaznim mjestom u ekstenziju u obliku polukruga dužine 17cm . RX dizajn, dimenzija: 5, 5.5, 6, 7, 8 F dužine. Dužina žice 150 cm. | kom
8 | Koronarni mikrokateter za žicu 0,014" ravnog fleksibilnog vrha s hidrofilnim premazom, veličine distalnog vrha 1.8 FR i proksimalnog 2.5 FR Za žicu 0,014", Radne dužine 130 i 150 cm. | kom
9 | Koronarni OTW mikrokateter za žicu 0,014"zavijenog vrha od 45-120 stupnjeva s hidrofilnim premazom, veličine distalnog vrha 2,4F. Radne dužine 130 i 150 cm. | kom
10 | Koronarni RX mikrokateter kateter za dostavu dvije žice s hidrofilnim premazom, veličine distalnog vrha 2 F kompatibilan s 5 FR vodećim kateterom. Radne dužine 135 cm. | kom
11 | Koronarni mikrokateter za žicu 0,014" ravnog vrha, veličine distalnog vrha 1,6 FR i veličine katetera 2,6 F za prolazak korničnih lezija. Stijenka katetera izrađena od pet slojeva s dva sloja coilova koja omogućuje poboljšanu obostranu rotaciju. Dužine 135 i 150 mm. | kom
12 | Koronarni mikrokateter za žicu 0,014" ravnog vrha niskog profila, veličine distalnog vrha 1,6 F i veličine katetera 2,2 F za prolazak kroničnih okluzija. Stijenka katetera izrađena od pet slojeva s dva sloja coilova koja omogućuje poboljšanu obostranu rotaciju. Dužine 135 i 150 mm. | kom
13 | Koronarni mikrokateter za žicu 0,014" ravnog vrha sa spiralom za kronične okluzije s mogućnošću poboljšane rotacije zbog stijenke izrađene od pet slojeva s dva sloja coilova i spiralom. Veličine distalnog vrha 1,6 F i veličine katetera 2,9F. Dužine 135 i 150 mm. | kom
14 | Perkutani sustav za popravak mitralne valvule i liječenje mitralne regurgitacije u obliku spojnice sa središnjim razdjelnikom koji ispunjava centralni dio mitralnih listića zbog bolje koaptacije i dva anatomski oblikovana prihvatna dijela koji omogućuju zasebno prihvaćanje listića. Set se sastoji od implantata , sustava za ugradnju duljine 118cm, upravljivog katetera duljine 109cm veličine 17FR, uvodnice duljine 79cm veličine 21,6 FR, 2x stabilizatora i 2x postolja. | kom
15 | Produžetak vodećem kateteru s balonom 3.1 mm za fiksaciju žice u vodećem kateteru. Kateter dužine 13 cm za postavljanje stenta u tortuoznim i kalcificiranim lezijama s ulaznim mjestom u ekstenziju u obliku polukruga dužine 3cm . RX dizajn, dimenzija: 6, 7, 8 F dužine. Dužina žice 150 cm. | kom
16 | Hemostatska valvula unutarnjeg lumena 8F sa zvjezdastom membranom. Jednoručno rukovanje s "klik" opcijom, uvođačem i torkerom. | kom
17 | Bipolarna stimulirajuća elektroda ravna sa balonom 90cm | kom
18 | Bipolarna stimulirajuća elektroda J tip sa balonom 90cm | kom
19 | Plućni arterijski kateter za mjerenje CO. 7,5F, 110cm | kom
20 | Zatvoreni sistem za davanje bolusa | kom
21 | Mikrokateter sa 8mm savitljivim vrhom do 90 stupnjeva pomoću kotačića na dostavnom sistemu za koronarnu i perifernu primjenu. Radne dužine do 144.5 cm i 139.5 i veličine savitljivog vrha 0.0295". Kompatibilan s 6 FR vodećim kateterima. Dostupna izvedba RX i OTW. | kom
22 | Jednostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s beziglenim zatvorenim sistemom uzimanja uzoraka veličine 12 ml i dva mjesta mjesta za uzimanje uzoraka. Sistem i kablovi MRI kompatibilni. | kom
23 | Dvostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s beziglenim zatvorenim sistemom uzimanja uzoraka veličine 12 ml i dva mjesta mjesta za uzimanje uzoraka. Sistem i kablovi MRI kompatibilni. | kom
24 | Trostruka komorica za invazivno mjerenje tlaka s beziglenim zatvorenim sistemom uzimanja uzoraka veličine 12 ml i dva mjesta mjesta za uzimanje uzoraka. Sistem i kablovi MRI kompatibilni. | kom
25 | Visokotlačni PTCA balon kateter niskog profila za CTO i kompleksne kacificirane lezije s hidrofilnim premazom, Omogućuje poboljšanu dostavu i prolaznost na sistemu dužine 140cm, NP 10 ATM, dimenzije: promjeri od 0,75 do 2,00 mm; Dužine od 5 do 30 mm. | kom
26 | Nekompliantni PTCA balon kateter za POT, za preciznu postdilataciju stenta s ramenima balona ‹0,8mm, na sistemu dužine 140cm, NP 12 ATM, RBP 22 ATM do 4 mm promjera i 20 ATM za 4,5 i 5 mm, dimenzije: promjera od 2,25 do 5,00 mm; dužine od 6 do 15 mm. | kom
27 | Semikomplianti PTCA balon kateter niskog profila s vrhom 0,016", kompatibilan za kissing u 6F vodećem kateteru, s hidrofilnim premazom, omogućuje poboljšanu dostavu i prolaznost na sistemu dužine 140cm, NP 4 ATM, RBP 14 ATM, dimenzije: promjera od 1,00 do 4,00 mm; dužine od 5 do 30 mm. | kom
28 | Nekompliantni PTCA balon kateter za dilatacija kalcificiranih leziaj i postdilataciju na sistemu dužine 140cm, NP 12 ATM, RBP 22 ATM do 4 mm promjera i 20 ATM za 4,5 i 5 mm, dimenzije: promjeri od 2,00 do 5,00 mm; dužine od 6 do 30 mm. | kom
29 | Nekompliantni PTCA balon kateter s dodatnom fiksnom žicom (scoring) na površini balona za dilataciju kalcificiranih lezija i in-stent restenoze, na sistemu dužine 140cm, NP 12 ATM, RBP 22 ATM Dimenzije: promjeri od 2,00 do 4,00 mm; dužine od 6 do 30 mm. | kom
30 | Stent graft izrađen od EPTFE-a za liječenje torakoabdominalne aorte s 4 prethodno kanulirana postranična otvora za rekonstrukciju CT, SMA, RRA i LRA.Proksimalne veličine 28-33mm i distalne 26-30mm. Ukupne dužine 222mm na sistemu za dostavu s mehanizmom otpuštanja stent grafta pritiskom na ručicu. | kom

## 6
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 6
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Kateter za transluminalnu dilataciju izrazito teških valvularnih stenoza i pred-dilataciju u postupcima transkateterske zamjene srčanih zalistaka dimenzije balona 2,0-40,0 mm, duljina balona 2.0-10,0 cm. | kom
2 | Nekomplijantan balon za transluminalnu valvuloplastiju posebno dizajniran sa suženjem u sredini balona prikladan za aortalne valvule, promjera od 4-30 mm i duljine 20-60 mm. | kom
3 | Periferni vaskularni dilatacijski balon visokog tlaka duljina balona od 3-4 cm, različitih promjera i duljine. Uz preporučeni pritisak od 9-14 ATM ovisno o dijametru balona. | kom
| Omča za vađenje stranih tijela - sadrži minimalno dvije omče s pripadajućim malim kateterom, promjera omče 5-30 mm, dužine omče do 125 cm, dužine katetera ≤175 cm. | kom
4 | Kardio kliješta za uzimanje biopsije miokarda, promjera 5 - 7 F, dužine 50 - 160 cm. | kom
5 | DEB dilatacijski koronarni balon sa lijekom sirolimusom za liječenje in-stent restenoza, de novo stenoza i bolesti koronarnih žila. Kompatibilan sa žicom 0,014". Lijek je pohranjen u sferične biorazgradive mikrorezervoare u koncentraciji 1 μg/mm2 te pruža terapiju dužu od 60 dana. CAT tehnologija ( Cell Adherent Technology ) omogućava prijanjanje mikrosfera za površinu balona te omogućava minimalni gubitak lijeka prije plasiranja na željeno mjesto terapije. Dužina balona je od 10-40 mm te promjera 1,5-5 mm. | kom
6 | Srčana pumpa za rasterećenje rada lijeve srčane klijetke u obliku katetera koja se postavlja perkutano kroz femoralnu ili aksilarnu arteriju te pruža privremenu potporu rada srca do 5 dana. Završni dio katetera je 9 Fr i završava pigtail kateterom. U kateteru se nalazi motor koji omogućuje maksimalan protok do 4.3 L/min. te optički senzor koji bilježi promjene krvnog tlaka u aorti. Na proksimalnom kraju katetera nalazi se crvena memorijska komora za digitalnu memoriju rada pumpe. Pakiranje sadrži set za uvađanje: 2 'peel-away' 14Fr uvođača od 13cm i 25 cm, 0,018'' žicu dužine 260 cm, dilatatore od 8Fr-12Fr i čvrstu 0,035'' pristupnu žicu. Set za aksilarni pristup sadrži 23Fr 'peel-away' uvođač dužine 6 cm, 8Fr dilatator i dva graft-fiksatora. Pumpa se kabelom spaja na kontrolnu jedinicu koja regulira rad pumpe. | kom
7 | Balon-ekspandirajuća metalna mrežica u obliku pješčanog sata, dimenzija 9.5-13 mm, za perkutano tretiranje refraktorne angine i poboljsavanje protoka u području ishemičnog miokarda. Mrežica se postavlja u koronarni sinus putem jugularne vene, na kateteru veličine 9F. | kom
8 | Sustav za propiranje srčane pumpe koji se jednim krajem spaja na bocu sa dekstrozom, a drugim se spaja na kateter. Središnji dio sustava sadrži kazetu i disk koji se umeću u kontroler rada srčane pumpe. Disk sadrži senzore koji kontroliraju tlak i protok tekućine za ispiranje te se ti podaci prikazuju na ekranu kontrolera. | kom
9 | Srčana pumpa za rasterećenje rada lijeve srčane klijetke u obliku katetera koja se postavlja kirurški kroz aksilarnu arteriju ili aortu te pruža privremenu potporu rada srca do 30 dana. Vršak katetera ima 5 manjih otvora kroz koje se uvlači krv iz klijetke. Kanila je veličine 21Fr, građena od nitinola. U kateteru se nalazi motor koji omogućuje maksimalan protok do 5.5 L/min te optički senzor koji bilježi promjene krvnog tlaka u aorti. Na proksimalnom kraju katetera nalazi se crvena memorijska komora za digitalnu memoriju rada pumpe. Pumpa se kabelom spaja na kontrolnu jedinicu koja regulira rad pumpe. | kom
10 | Srčana pumpa za rasterećenje rada desne srčane klijetke u obliku katetera koja se postavlja perkutano kroz femoralnu venu te pruža privremenu potporu rada srca do 14 dana. Završni dio katetera je 11 Fr i završava pigtail kateterom. U kateteru se nalazi motor koji omogućuje minimalan protok od 4.0 + l/min te maksimalan broj okreta do 33000/min. te optički senzor koji bilježi promjene krvnog tlaka. Pakiranje sadrži set za uvađanje: 'peel-away' 23Fr uvođača od 30cm, 0,027'' žicu dužine 260 cm, dilatatore od 8Fr-20Fr i čvrstu 0,035'' pristupnu žicu. Pumpa se kabelom spaja na kontrolnu jedinicu koja regulira rad pumpe. | kom
11 | Kontroler rada srčane pumpe koji ujedno služi i za monitoriranje tlakova u srčanoj šupljini i početnom dijelu aorte te pokazuje pozicioniranje srčane pumpe. Kontroler radi spojen na strujnu mrežu, ali ima i samostalan sustav napajanja za maksimalno 60 min rada. Sastoji se od kućišta, ekrana, kontrolnih dugmadi, komore za umetanje sustava propiranja te ulaza za kabel srčane pumpe. Kontroler sadrži sustav alarmiranja ukoliko dođe do odstupanja rada srčane pumpe. Uz kontroler dolaze i pripadajuća kolica za smještaj kontrolera srčane pumpe, stoje na bazi od 4 kotača, sadrže košaru koja može primiti maksimalnih 2 kg težine I nosač za dvije IV vrećice infuzije, max nosivosti 2.2 kg. | kom
12 | Kateteri za transluminalnu dilataciju uskoga profila, pogodan za teže prohodne žile. Pogodan za pediatriske procedure širine balona 4.0-30.0 mm, duljine balona 20-60 mm. | kom
13 | Stentovi pedijatrijski za koarktaciju aorte, od platinum iridijuma, stent izrađen laserski "zig" uzorkom, četri markira dužinom stenta od 24K zlata radi bolje vidljivosti tokom vremena, dopušta širenje stenta od 12mm do 24mm, dužina stenta od 1.6 cm do 4.5 cm dužine katetera do 110 cm. | kom
14 | Stentovi pedijatrijski za koarktaciju aorte, od platinum iridijuma, koji je prekriven sa mikroporoznim PTFE biokompatibilnim materijalom, stent izrađen laserski "zig" uzorkom, četri markira dužinom stenta od 24K zlata radi bolje vidljivosti tokom vremena, dopušta širenje stenta od 12mm do 24mm, dužina stenta od 1.6 cm do 4.5 cm dužine katetera do 110 cm. | kom
15 | Stentovi pedijatrijski za koarktaciju aorte, od platinum iridijuma, koji je prekriven sa mikroporoznim PTFE biokompatibilnim materijalom, postavljen na balon u balonu radi lakše pripreme materijala, stent izrađen laserski "zig" uzorkom, četri markira dužinom stenta od 24K zlata radi bolje vidljivosti tokom vremena, dopušta širenje stenta od 12mm do 24mm, dužina stenta od 1.6 cm do 4.5 cm dužine katetera do 110 cm. | kom
16 | Specijalni kateter s balonom unutar balona BIB® koristi se za ugradnju stentova u postupcima implantacije u dva koraka. To omogućuje stentovima otvaranje ili ravnomjerno proširivanje i pravilno namještanje. Promjer unutarnjeg balona katetera BIB® je pola promjera vanjskog balona, a duljina 1,0 cm manje od duljune vranjskog balona, promjera balona 12 - 30 mm, duljine balona 2.5 - 6 cm. | kom
17 | Okluder izrađen iz jedne nitinolske žice, namjenjen za zatvaranje otvorene formaen ovale, okluder dolazi u setu za sustavom za dostavu okludera dostupan u veličinama od 20mm do 30mm. | kom
18 | Okluder namjenjen za sigurno i efektivno zatvaranje kongenitalnih srčanih mana, spiralnoga oblika, distalnoga dijela spirale od 4 mm do 11 mm, dužine 85 cm. | kom
19 | Okluder izrađen iz jednoga komada neprekinute nitinolske žice, sastoji se od dva diska namjenjen za zatvaranje atrijski septalnih defekata, u setu sa uređajem za dostavu okludera veličine diska od 16 mm do 47 mm. | kom
20 | Fleksibilna spirala namjenjena za zatvaranje ventrikularnoga septum defekta, dimenzija 8mm x 6mm, 10mm x 6mm, 12mm x 6mm, 14mm x 8mm, 16mm x 8mm. | kom
21 | Balon kateter za mijerenje srčanih defekata, veličina balona 2.0-4.0 mm, dužine 3.0-5.0 cm. | kom
22 | Balon kateter za pedijatrijske procedure endovaskularne atrijalne septostome i dilataciju ostalih septalnih defekata, sa platinastim markerom za bolju vidljivost pod fluoroskopijom, unutrašnjeg volumena i vrha zakrivljenog pod 35 °, dijametra 9,5-13,5 cm, dužine 0,95-1,35cm, dužine katetera 50 cm. | kom
23 | Dilatator kit, za perkutano uvođenje kanile, u veličinama od 8F, 12F, 16F, 20F, 24F, 18G iglom , skalpel 11 te 0.035x180cm žičanim vodićem sa J vrhom | kom
24 | Set za dilataciju mitralnog zalistka, dilatator balon dužine 5 cm dijametra od 14 mm do 20 mm, dijagnostički kateter 5 Fr i dilatator 14 Fr | kom
25 | Uvodnica namjenjena za pedijatrijske procedure, veličine od 4 Fr do 18 Fr, dužine 85 cm. | kom

## 7
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 7
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1. | Perkutani sustav za rekonstrukciju mitralne valvule aproksimacijom tkiva na kucajućem srcu. Sadrži: MRI kompatibilnu spojnicu za aproksimaciju tkiva (implantat) načinjenu od CoCr legure obložene poliesterom; sustav za plasiranje implantata duljine >65 mm; naglavak za usmjerivanje sustava promjera 16 F, duljine 109.5 cm, na čijem se proksimalnom dijelu nalazi upravljački mehanizam. Sustav omogućava selektivno hvatanje listića, mora imati najmanje četiri različite dimenzije stezaljki koje se razlikuju po duljini i širini krakova. | kom
2. | Perkutani sustav za rekonstrukciju trikuspidne valvule aproksimacijom tkiva na kucajućem srcu. Sustav se sastoji od MRI kompatibilne spojnice (implantata) načinjenu od CoCr legure, sustav za implantaciju spojnice duljine >5,6cm, naglavak za usmjerivanje sustava vanjskog promjera 16Fr, radne duljine 109,5cm i na čijem se proksimalnom dijelu nalazi upravljački mehanizam kojim se pozicionira spojnica. Sustav mora omogućiti selektivno hvatanje listića, mora imati najmanje dvije različite dimenzije stezaljki koje se razlikuju po duljini krakova. | kom
3 | Samorastezljiva nitinolska biološka aortalna perkutana valvula s listićima goveđeg perikarda indicirana kod pacijenata s aortalnom stenozom. Zakrivljeni oblik valvule smanjuje rizik od oštećenja nativnih struktura. Veliki dizajn ćelije minimalizira koronarnu obstrukciju te poboljšava koronarni pristup i protok. Optimizirana radijalna sila. Vanjski i unutarnji obruč izrađen od materijala zadržava niski profil te omogućava brtvljenje i ublažavanje paravalvularnog curenja. Veličina valvule 23 mm (pogodna za pacijente s veličinom anulusa od 19 do 21 mm), 25 mm (pogodna za pacijente s veličinom anulusa od 21 do 23 mm), 27 mm (pogodna za pacijente s veličinom anulusa od 23 do 25 mm), 29 mm (pogodna za pacijente s veličinom anulusa od 25 do 27 mm). Veličina katetera za implementaciju valvule 14 F osigurava prolaz kroz periferne arterije promjera ≥5,0 mm i 15 F osigurava prolaz kroz periferne arterije promjera ≥5,5 mm. | kom
4 | Uređaj za napuhivanje, zapremine do 30 ml, tlaka do 40 atm, sa stopkokom i bez stopkoka | kom
5 | PTA dilatacijski kateter, sastoji se od nerastezljivog niskoprofilnog balona, za dilataciju velikih promjera krvnih žila, otporan na dilataciju, snage 12 ATM do 18 ATM, bez mogućnosti prekomjerne dilatacije, dizajniran sa suženim atraumatskim vrškom za lakšu vodljivost do i kroz stenozu. Promjer balona 12-26 mm, dužina balona od 2-6 cm, dužine katetera 80 i 120 cm, kompatibilan sa žicom vodilicom 0.035”. | kom

## 8
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 8
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Forceps za biopsiju miokarda – mogućnost femoralnog i jugularnog pristupa dužine 50 i 104cm , 5.5F i 7F. | kom
2 | Uvodnice za uvođenje bioptoma dužine 45cm i 98cm, 7F , ravnog vrha i multipurpose zakrivljenosti | kom
3 | Uvodnice za uvođenje bioptoma dužine 45 cm, 7F ,u setu sa kateterom i dilatatorom , multipurpose zakrivljenosti | kom
4 | Uvodnice za uvođenje bioptoma dužine 98cm, 7F ,u setu sa kateterom i dilatatorom , ravnog vrha | kom
5 | Dijagnostički kateteri od poliuretana od 5.2F i 6F , različitih konfiguracija za koronarnu i vaskularnu angiografiju, za femoralni, brahijalni i radijalni pristup, kompatibilni sa 0.038'' žicom , mekan, atraumatski vrh, pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje, unutarnji lumen ≥ 0.044'' za 5.2F, unutarnji lumen ≥ 0.051'' za 6F | kom
6 | Dijagnostički kateteri od najlona, različitih konfiguracija za koronarnu i vaskularnu angiografiju, za femoralni, brahijalni i radijalni pristup, u rasponu veličina od 4F do 6F, kompatibilni sa 0.038'' žicom (4F sa 0.035''), mekan, atraumatski vrh, pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje, konzistentnog unutrašnjeg promjera, unutarnji lumen ≥ 0.042" za 4F, unutarnji lumen ≥ 0.047'' za 5F, unutarnji lumen ≥ 0.057'' za 6F | kom
7 | Dijagnostički pigtail kateteri od poliuretana, 7F, velikog unutarnjeg lumena (≥ 0.057'' ) , kompatibilni sa 0.038'' žicom , mekan, atraumatski vrh, pletene konstrukcije za bolju otpornost na pregibanje | kom
8 | Dijagnostički kateteri od poliuretana i od najlona, radijalni bilateralni oblici, duljina 100 cm, 5F, 5.2F I 6F, kompatibilni sa 0.038'' žicom, mekan, atraumatski vrh, konzistentnog unutrašnjeg promjera, unutarnji lumen ≥ 0.047'' za 5F, unutarnji lumen ≥ 0.044'' za 5.2F", unutarnji lumen ≥ 0.051'' za 6F | kom
9 | Dijagnostički kateteri od poliuretana i od najlona, radijalni bilateralni oblici, duljina 125 cm, 5F, 5.2F I 6F, kompatibilni sa 0.038'' žicom, mekan, atraumatski vrh, konzistentnog unutrašnjeg promjera, unutarnji lumen ≥ 0.047'' za 5F, unutarnji lumen ≥ 0.044'' za 5.2F", unutarnji lumen ≥ 0.051'' za 6F | kom
10 | Vodeći ( "guiding" ) kateteri za femoralni i transradijalni pristup, raznih konfiguracija, konzistentog unutrašnjeg promjera, veličine 5F-8F, duljine 90cm i 100cm, varijante sa i bez rupica (sideholes), unutarnji sloj od PTFE-a | kom
11 | Kateteri vodiči "guiding" , raznih konfiguracija ,veličine 6F OD, ID (unutrašnji lumen) 0.072",unutrašnji lumen obložen PTFE-om , gornji sloj od najlona, duljine 90cm, 100 i 125cm, varijante sa i bez rupica (sideholes) ,prikladan za tzv. kissing baloniranje | kom
12 | Semi-Compliant balon za pred-dilataciju za izvođenje perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA). Tapered Balloon Shape s dugim, glatkim vrhom i niskim profilom kako bi se spriječilo savijanje i olakšalo prijelaz. Next-Generation TR2 Hydrophilic Coating za poboljšanje klizavosti, smanjenje otpora. Dostupan u slijedećim dimenzijama: promjer od 1mm do 4 mm , duljine od 6mm do 30 mm . RBP do 14 atm, ukupna duljina 146cm. | kom
13 | Non-compliant balon za post-dilataciju za izvođenje perkutane transluminalne koronarne angioplastike (PTCA). Tapered Balloon Shape s dugim, glatkim vrhom i niskim profilom kako bi se spriječilo savijanje i olakšalo prijelaz. Next-Generation TR2 Hydrophilic Coating za poboljšanje klizavosti, smanjenje otpora. Dostupan u slijedećim dimenzijama : promjer od 1.5mm - 4.5mm, duljine od 8mm - 30mm . RBP do 22 atm, ukupna duljina 146cm. | kom
14 | Uvodnica venska standardne duljine do 11 cm, sa dilatatorom, kratka žica u setu, veličine 6F, 7F, 8F | kom
15 | Arterijske uvodnice standardne dužine 11cm, s mini žicom, veličine 4F, 5F, 6F,7F, 8F, 9F, 10F, 11F | kom
16 | Arterijske uvodnice standardne dužine 11cm, bez mini žice, veličine 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F | kom
17 | Arterijske uvodnice srednje dužine , 23cm, sa opturatorom, veličine 6F , 7F, 8F | kom
18 | Arterijske uvodnice srednje dužine, 23cm, bez opturatora, veličine 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F, 11F | kom
19 | Transradijalne uvodnice dužine 11cm, u setu sa mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, veličine 4F, 5F ,6F i 7F | kom
20 | Transradijalne uvodnice duljine 23 cm, u setu sa mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, veličine 4F, 5F, 6F, kompatibilni sa 0.021'' žicom dužine 70cm | kom
21 | Pedrijatrijska uvodnica 7.5cm, sa mini žicom, veličine 4F, 5F, 6F | kom
22 | Arterijske uvodnice bez mini žice u setu, dimenzije: 5F,6F, 8F, 9F, dužine 23 cm , presvučene sa silikonskom hidrofilnom oblogom, hemostatski ventil, vrh uvodnice mekan (atraumatičan) | kom
23 | Transradijalne niskoprofilne uvodnice duljine 10 cm u setu sa čeličnom mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, sa "kink recovery" svojstvima i hemostatskim ventilom , u raspoloživim veličinama od 4F, 5F, 6F, 7F | kom
24 | Transradijalne niskoprofilne uvodnice duljine 16 cm u setu sa čeličnom mini žicom, dilatatorom i iglom 21G, sa "kink recovery" svojstvima i hemostatskim ventilom , u raspoloživim veličinama od 4F, 5F, 6F, 7F | kom
25 | Dilatatori sa Luer lock spojnicama, za upotrebu sa kateterima u veličinama od 5F - 9F , upotrebljiva dužina dilatatora je 17 cm dužine, za žicu promjera 0.038 incha | kom
26 | Angiografske jednodijelne punkcijske igle, 18G, s držačem (leptir) koji se može odvojiti, max. žica 0.038", dužina 7 cm | kom
27 | Angiografske dvodijelne punkcijske igle, 18G i 19G , s držačem (leptir) koji se može odvojiti, max. žica 0.038" za 18G te 0.035" za 19G , dužine7 cm | kom
28 | Dijagnostička žica debljine 0.018, 0.021, 0.025 , 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine 150 cm, presvučene teflonom, ravne, sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
29 | Dijagnostička žica debljine 0.025 , 0.030, 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine u rasponu od 150 - 175 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije , sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
30 | Dijagnostička žica debljine 0.018, 0.025, 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije i ravne, s fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
31 | Dijagnostička žica sa pomičnom jezgrom , debljine 0.035 i i 0.038 incha, dužine 150cm, presvučena teflonom, J konfiguracije i ravne , sa ručkicom duljine 4cm | kom
32 | Dijagnostička žica Amplatz Super Stiff , debljine 0.035 inch, dužine u rasponu 150 - 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije i ravne, za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
33 | Dijagnostička žica Amplatz , debljine 0.035 inch, dužine 150cm, presvučena teflonom, J konfiguracije 3mm i ravna za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
34 | Dijagnostička žica Rosen Heavy Duty, debljine 0.035 incha, dužine 180 cm, J radius 1.5 mm, presvučene teflonom, J konfiguracije za perkutno uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
35 | Upravljiva žica vodilja - ravna, 0.018”, dužine 180 i 300cm, sa distalnim konusom 5 cm i 8 cm, proksimalni dio obložen teflonom | kom
36 | Upravljiva žica vodilja -ravna, angulirana i sa modificiranim J, 0.035" , dužine 180cm i 300cm sa standardnom ,mekom i supermekom konfiguracijom vrha, obložene silikonskom oblogom , jezgra od nehrđajućeg čelika | kom
37 | Hidrofilna dijagnostička nitinolska žica s fotolink hidrofilnim slojem , ravna i angulirana, standardne i jače krutosti, vanjski promjer 0.035", u rasponima dužina 150cm, 180cm i 260 cm, omogućuje pristup najzakrivljenijoj anatomiji | kom
38 | Uređaj za vaskularno zatvaranje koji nudi sigurnost mehaničkog zatvaranja kombiniranog sa sigurnošću ekstravaskularnog sredstva za zatvaranje. Sredstvo za zatvaranje sastoji se od polietilenglikola (PEG) koji u kontaktu s krvlju poveća svoj originalni volumen tri do četiri puta te se šireći aktivno priljepljuje na arteriju čime dovodi do trajne hemostaze, prirodnog zacjeljivanja i zatvaranja bez šavova. Sredstvo za zatvaranje resorbira se u roku od 30 dana. Na sistemu 5F i 6/7F. | kom
39 | Sheathless radijalni pristupni sustav u 5, 6 i 7F za izvođenje PCI-ja pomoću transradijalnog pristupa bez uvodnice. Komplet uključuje: 2 dugačka dilatatora , hidrofilnu mini žicu s IV kateter iglom ili običnu mini žicu s IV kateter iglom i običnom iglom. Kompatibilan s žicama od 0,021 "i 0,035". Vanjski promjer dilatatora 0,057 "- 0,078". | kom

## 9
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 9
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | DES Kobalt krom stent L 605, debljina niti mrežice 50µm, kombinacija otvorenih i zatvorenih ćelija stenta, prekriven s biogradibilnim polimerom debljine 2 µm. Polimer je podloga za lijek evorilimus u količini od 1,25µm/mm2, a koji se otpušta u krvotok u roku od 30 dana. Poboljšane sposobnosti sistema za postavljanje i dohvat položaja stenta. Dimenzije stenta su : promjer 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50, duljine : 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44 i 48 ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
2 | DES Kobalt krom stent L 605, debljina niti mrežice 65µm, kombinacija otvorenih i zatvorenih ćelija stenta, prekriven s biogradibilnim polimerom debljine 2µm. Polimer je podloga za lijek sirolimus u količini od 1,25µm/mm2, a koji se otpušta u krvotok u roku od 30 dana. Crosing profil za stent dijametra 3,00mm je 0,99 mm/ 0,039 inch. Meristem materijal omogućuje čvrstoću i otpornost na kinkanje nosača stenta. Sila guranja katetera je 0,08N , sila putanje stenta je 0,35N . Dimenzije stenta su : promjer 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50, duljine : 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44 i 48 ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
3 | DES Kobalt krom stent L 605, debljina niti mrežice 65 µm, kombinacija otvorenih i zatvorenih ćelija stenta, prekriven s biogradibilnim polimerom debljine 2 µm. Polimer je podloga za lijek sirolimus u količini od 1,25 µm/mm2, a koji se otpušta u krvotok u roku od 30 dana. Crosing profil za stent dijametra 3,00 mm je 0,99 mm/0,039 inch. Oblik stenta je tubularni a dimenzije su : proximalno 2.75, 3.00, 3.50 mm; distalno 2.25, 2.50, 3.00 mm; dužina : 30, 40, 50, 60 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
4 | DEB dilatacijski balon s sirolimus lijekom, 180 mikrograma na balonu 3,0x15mm, nosač lijeka su nanočestice, profil vrha balona 0,016 inča, dimenzije promjera 1.5, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0; duljine 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
5 | DES Kobalt krom stent abluminal, debljina niti mrežice 70 µm, otvorene ćelija stenta, prekriven s biogradibilnim polimerom debljine 3µm s unutrašnje strane stenta. Polimer je podloga za lijek sirolimus u količini od 1µm/mm2, a koji se otpušta u krvotok u roku od 30 dana. Crosing profil za stent dijametra 3,00mm je 0,17 mm/0,043 inch. Dimenzije stenta su : promjer 2,25 ;2,50; 2,75; 3,00; 3,25 ,3,50; 3,75 ;4,00 duljine : 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
6 | Balon dilatacijski semi complain, matrijal Nylon (Ø1.5 mm); Pebax (Ø1.75 mm – 4.0 mm), ulaznog vrha 0.0164” (Ø3.0 mm, prolazni profil 0.0313” (Ø3.0 mm ,• Hyrdophilic (tip to guidewire exit port), nominalni tlak 6 atm , pritisak puknuća 16atm • Hydrophobic (guidewire lumen), za žicu 0,014 inča dimenzije promjera : 1.5, 1.75 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, duljine 10, 12, 15, 20, 30 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
7 | Balon dilatacijski semi complain, matrijal Pebax , ulaznog vrha 0.0164” (Ø3.0 mm, prolazni profil 0.031” (Ø3.0 mm ,• Hyrdophilic (tip to guidewire exit port) nominali pritisak 6 atm , pritisak puknuća 14 atm • Hydrophobic (guidewire lumen), za žicu 0,014 inča dimenzije promjera : 1.5, 1.75 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, duljine 10, 12, 15, 20, 30 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
8 | Non complaint balon materijal najlon , prolazni profil 0,0347 " nominalni tlak 14 atm RBP 24 atm dimenzije promjera 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 2.875, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 , dužine 8, 10, 12, 15, 18, 22, 26 (only for Ø2.5, 2.75, 3.0-5.0) | kom
9 | Non complaint balon materijal najlon , prolazni profil 0,0336" nominalni tlak 12 atm RBP 20 atm dimenzije promjera 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 2.875, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 , dužine 8, 10, 12, 15, 18, 22, 26 (only for Ø2.5, 2.75, 3.0-5.0) | kom
10 | CTO Balon dilatacijski semi complain, matrijal Najlon, prolazni profil 0,0208 inča, hidrofini premaz, za žicu 0,014 inča, dimenzije promjera : 0.85, 1.00, 1.25, duljine 5,8 ,10, 15mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
11 | Mikrokateter dizajniran je za ultimativnu prohodnost, sljedivost i sigurnost kako bi se maksimalizirala podrška žici vodilici i luminalni pristup u najsloženijim lezijama.Dva tipa : antegrade 135 cm , retrograde ( kontrol) 150 cm , profil ulaza 0.0190 inča , | kom
12 | Skoring balon za dilataciju kalcificiranih lezija , non complaint , upotrebljava se za :priprema lezije za stente, balone obložene lijekom Kalcificirane i fibrotične lezije Ostialne lezije ,Lezije bifurkacije ,Dugo difuzne lezije ,Male lezije bez potrebe za stentiranjem Restenoza u stentu, Profil prolaza 0.034 inča . Dvije skoring žice . dimenzije promjera : 1.75 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, duljine 10, 15, 20, mm | kom
13 | Radijalan uvodnica s pletenom ovojnicom , otporna na savijanje , u kompletu s iglom i žicom promjera 0,018", 0,025", 0,035" i 0,038" dužine 45 cm od 4Fr-24Fr dužine 7, 11, 15 i 25 cm | kom
14 | Produžetak vodećeg katetera 5Fr, 6Fr 150 cm dužina katetera 35 cm dužine produžetha vodećeg katetera | kom
15 | Vodeći kateter sačinje od polimernog materijala s pletenim dizajnom čelične strukture , otporan na savijanje, i odziv zakretnog momenta , oblka XB , JL ,JR ,AL, AR, MPA, MPB, 3DRC 5Fr , 6Fr, 6,5 Fr, 7Fr ,8 Fr | kom
16 | Dijagnostički kateter s pletena strukturom od metalne mreže dužine 100 cm i 110 cm , 130 cm 4Fr,5Fr, 6Fr oblika .JL, JR , AR, AL, 3DRC , TIG ,PIG | kom
17 | Dijagnostička hidrofilna žica Nitinol hidrofilna žica vodilica s mekim i atraumatskim vrhom i polimerom miješanim volframom za pružanje vrhunske elastičnosti, otpornosti na pregib, kontrolu zakretnog momenta i visoku vidljivost. Izdržljiva hidrofilna prevlaka žice osigurava mazivost koja prolazi kroz vijugave žile. Dimenzije 0,018 , 0,025 , 0,032 , 0,035 , 0,038 , dužine 120, 150, 180 , 260 cm | kom
18 | Mikrokateter dimenzija proksimalno 1,7/1,9 Fr , distalno 2,3/2,4 Fr vrh 0,015"-0,017" dužine 110, 130 , 150 ,170 cm , za antegradni i retrogradni pristup | kom
19 | Mikrokateter s 2 lumena . Otw i Rx lumen, vrh 0,017 " proksimalno 1,9 Fr , distalno 3,2 Fr dužine 135 cm | kom
20 | Aspiracijski kateter 6Fr , 7Fr distalni ID 0,99/1,27 mm , proksimalni ID 1,11/1,39 mm dužine 135 cm | kom
21 | Mikrokateter FFR / CRR S ugrađenim senzorom za pritisak smješten 2,5mm od vrha katetera, Prolazni profil 0.0205 incha | kom
22 | Komplet za inflaciju balona koji sadrži : špricu s manometrom radnog pritiska do 30 atm 20, 25, 30 ml, y konektor, torker, i igla za uvođenje ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
23 | Semi complain i non complain balon dimenzija dijametra 1,25, 1,5, 2,0 , 2,25 , 2,5 , 2,75 , 3,0 3,25 , 3,5 dužine 10, 15, 20 , 25, 30 mm | kom
24 | Šprica 20 ml s manometrom do 30 atm. | kom
25 | Dijagnostička koronarna žica PTFE 0.35 i 0.38 inča dužine 150 cm 180 cm | kom
26 | Biološki zalistak za trankatetersku ugradnju montiran na balon, vidljiv fluroskopijom , bioproteza od goveđeg perikardijalnog tkiva, trolisna, veličine valvule diametra : 20, 21,5 ,23, 24,5, 26, 27,5, 29, 30,5 i 32mm za perkutani transfemoralni pristup. Vaskularni pristup od najmanje 14F. Pripadajući set ( Navigator , Phyton, Val-de-Crimp) za pripremu valvule i dostavu na mjesto ugradnje. | kom
27 | Balon za dilataciju valvule dimenzije promjera : 14,16,18,20,23,25,28,30,mm RBP 8atm/14mm 6atm/16-30mm dužina balona 40 mm | kom
28 | Sistem za zatvaranje femoralne arterije pomoću kolagenskog implanta , za uvodnice 6 i 8Fr. | kom
29 | Narukvica za radijalnu kompresiju s zračnim jastučićem | kom

## 10
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 10
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Kanila sa samoproširivim, ljevkastim distalnim vrhom, primjena kanile putem kirurškog ili perkutanog zahvata, sadrži radiopakne markere koji omogućuju prikaz kanile tijekom postupka radioloških pretraha, uklanjanje intravaskularnih materijala bez ograničenja uključujući embolus , tromb, ugrušak ili talog dobiven venovenskom izvantijelesnom cirkulacijom, ljevkasti vrh s kutnim konfiguracijama od minimalno 20° i 180°, radna duljina kanile minimalno 75 cm, veličina uvodnice maksimalno 26Fr, žica vodilica maksimalnog promjera 0,96 mm, količina ispunjavanja kanile minimalno 30 ml, vrh distalnog lijevka promjera minimalno 14 mm, korištenje angiografskog katetera minimalnog promjera 17Fr, ekstrakcija tromba/embolusa kroz ilijačnu venu, donju šuplju venu, gornju šuplju venu, desnu pretkljetku, primjena kanile na femoralnu i jugularnu venu, uporaba kanile maksimalno 6 sati, zaključavanje distalnog vrha kanile u željeni položaj, sterilno otvaranja filter za uzimanje patohistološkog nalaza, spajanje vrećice za prikupljanje otpada, fluroskopsko snimanje, potpuno zatvoren cirkulacijski krug. | kom
Set sadrži : drenažna kanila, filter za prikupljanje odstranjenog sadržaja i mjehuriće zraka, Y adapter koji sadrži s unutarnje strane hidrofilini premaz za lakše uvođenje pomočnih uređaja ili žice vodilice.

## 11
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 11
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | IVUS kateter s digitalnim transducerom 20 MHz kratkog vrha, s tri radiopaktna markera s razmakom od 1 cm jedan od drugoga i hidrofilnim premazom. Dužina katetera 150 cm. | kom
2 | IVUS kateter s digitalnim transducerom 20 MHz, s tri radiopaktna markera s razmakom od 1 cm jedan od drugoga i hidrofilnim premazom. Dužina katetera 150 cm. | kom
3 | IVUS kateter sa digitalnim transducerom 10MHz za perifernu primjenu. Kompatibilno s žicom 0.018". Dužina katetera 1350 mm. | kom
4 | IVUS kateter sa digitalnim transducerom 10MHz za perifernu primjenu s 25 radiopaktnih markera s razmakom od 1 cm i označenim markerima na kateteru s razmakom od jedan centimetar i hidrofilnim premazom. Kompatibilno s žicom 0.035". Dužina katetera 900 mm. | kom
5 | IFR/FFR žica 0,014" dužine 185 cm, prekrivena hidrofilnim premazom, senzorom tlaka na 3 cm od vrha žice, radiopaktnim ravnim ili j vrhom dužine 3 cm. Sadrži konektor za jednoručno rukovanje s in-line kabelom koji omogućuje rotaciju dok je žica spojena, te proksimalni kraj otporan na knikanje. | kom
6 | Uređaj za zatvaranje mjesta punkcije, promjer 6F i 8F, ukupna duljina 205 mm, efektivna duljina 155 mm | kom
7 | IVUS kateter za ponovni ulazak, frekvencija 20 MHz, dvije žice, obje promjera 0,014", jedna za praćenje, jedna za navođenje igle, radna duljina 120 cm, promjer nitinolske igle 24G | kom
8 | Žica vodilica za funkcionalna mjerenja iFR i FFR, dužine 185 cm, ravni vrh. Nitinolna distalna jezgra, integrirane vodljive trake za bolji, pouzdaniji signal i promjera 0.014". Sadrži jednostavan konektor za rukovanje koji omogućuje rotaciju dok je žica spojena te čvrsti proksimalni kraj otporan na savijanje, guranje i zakretni moment. | kom

## 12
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 12
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Multipurpose angiografski kateter, dužine 65-125cm, 5F, za žicu 0.038''. | kom
2 | Set za vađenje stranih tijela u kardiovaskularnom sustavu dimenzije 6 F, dužine 85 cm, na kateteru dužine 90 cm. | kom
3 | Performer check-flow uvodnica bez hidrofilnog premaza sa radiopaknim vrhom veličine 5-18 Fr na 0.38 žicu dužine od 13 - 85 cm. | kom
4 | Balon-samošireći stent načinjen od nehrđajućeg čelika 316L . Montiran je na balon kateteru koji se uvodi preko žice vodilje, koji služi kao sustav za oslobađanje. Stent se nakon ugradnje prilagođava (samoširi) anatomiji pacijenta do duplo većeg promjera od ugrađenog, bez skraćivanja stenta. Za žicu vodilju promjera 0.035", balon kateter dužine 80 ili 135cm. Promjer stenta 4mm (dužina stenta na tom promjeru 12 i 20mm), za uvodnicu 5-7 Fr. Promjer stenta 5mm - maksimalni promjer 10mm (dužina stenta na tom promjeru 12,20,40,60 mm) za uvodnicu 6-8 Fr. Promjer stenta 6mm - maksimalni promjer 12mm(dužina stenta na tom promjeru 12,20,30,40,60 mm) za uvodnicu 6-8 Fr. Promjer stenta 7mm - maksimalni promjer 14mm (dužina stenta na tom promjeru 20,30,40,60 mm ) za uvodnicu 6-8 Fr. Promjer stenta 8 mm - maksimalni promjer 16mm (dužina stenta na tom promjeru 12,20,30,40,60 mm) za uvodnicu 6-8 Fr. Promjer stenta 9mm - maksimalni promjer 18mm (dužina stenta na tom promjeru 20,30,40,60 mm) za uvodnicu 7-9 Fr. Promjer stenta 10mm - maksimalni promjer 20mm (dužina stenta na tom promjeru 20,30,40,60 mm ) za uvodnicu 7-9 Fr. | kom
5 | Flexor check-flow uvodnica bez hidrofilnog premaza sa radiopaknim vrhom veličine 6-8 Fr na 0.038" žicu dužine od 30 - 85 cm. | kom
6 | Flexor check-flow uvodnica bez hidrofilnog premaza sa radiopaknim vrhom veličine 10 Fr na 0.038" žicu dužine od 30 - 85 cm. | kom
7 | Uvodnice, sa distalnom radiopaknom oznakom, bez hidrofilnog premaza, 5 i 12 Fr, dužine 45 i 80 cm, kompatibilne sa žicom 0.038" | kom
8 | Uvodnice, sa distalnom radiopaknom oznakom, bez hidrofilnog premaza, dužine 90 cm, 6, 7 i 8 Fr, kompatibilne sa žicom 0.038“ | kom
9 | Dilatatori ravni ili zakrivljeni. 12-24 Fr za žicu 0.38 dužine 20 cm. | kom
10 | Žica vodilja duga (exchange length - 260 cm), J vrška, čvrsta (super čvrsta) žica vodilja promjera 0.021, 0.025 inch) stiff . | kom
11 | Žica vodilja dužine 180 cm, J vrška , čvrsta (super čvrsta žica vodilja promjera 0.018 inch) stiff . | kom
12 | Minimalno invazivni okluder za perimembranski ventrikularni septalni defekt. Nitinolski okluder, premazan slojem titanij dioksida, fleksibilno pletenje uz mogućnost samoregulacije nakon ugradnje, netrombogeno, atraumatsko, sastoji se od distalnog diska promjera 12 - 20 mm i uže proksimalne noge promjera min. 4 - 12 mm, max. 8 – 16 mm, visine 5 mm. Za sustav za uvođenje od 6-7 F, s kuglastim priključkom, s mogućnošću premještanja i završne ekstrakcije, omogućava postavljanje u anatomsko tešku okolinu. | kom
13 | Minimalno invazivni okluder za paravalvularno propuštanje Nitinolski okluder, prekirven slojem titanij dioksida, pleten, fleksibilan i prilagodljiv, netrombogen, dva zlatna markera, bez smetnji za listiće zaliska, bez smetnji za dinamiku protoka, dostupni su kvadratni okluderi sa širokim strukom od 4 do 7 mm, kvadratni okluderi s uskim strukom za defekte od 3-7 mm i pravokutni okluderi sa širokim strukom 4x2-18x10 mm i uskim strukom za defekte veličine 5x3-12x5 mm, visina struka svih okludera je 3 mm. Za sustav za uvođenje 6-10 F, za transapikalno i transfemoralno uvođenje, s mogučnošću pozicioniranja i potpune ekstrakcije, omogućava ugradnju u uska i krivudava curenja. | kom
14 | Minimalno invazivni okluder za atrijski septalni defekt (ASD) Nitinolski okluder, premazan slojem titanij dioksida, unutarnja PET zakrpa za bržu endotelizaciju, pleteni, fleksibilan i prilagodljiv, netrombogen, atraumatski vrh, za zatvaranje atrijskog septalnog defekta veličine 4- 40 mm. Za sustav za uvođenje od 7-12 F, s kuglastim priključkom, prilagodljivi vrh. | kom
15 | Minimalno invazivni okluder za PFO defekt Nitinolski okluder, premazan slojem titanijh dioksida, iznutra ručno tkana biokompatibilna PET zakrpa, pleteni, fleksibilan i prilagodljiv, netrombogen, atraumatski vrh, za zatvaranje PFO defekta veličine 8-18 mm, pletenje lijevog atrij diska s manje materijala osigurava bolje urastanje, Za sustav za uvođenje 7-11 F, s kuglastim priključkom, prilagodljivi vrh. | kom
16 | Balon za mjerenje Mjerni balon za venski pristup, uvođenje izravno preko žice vodilice bez upotrebe katetera za uvođenje, balon nominalnog promjera 25 i 35 mm, dužine 45 i 50 mm, radiopakni markeri, na sustavu katetera radne dužine 70 cm, mekog vrha, za žicu vodilicu 0.035''. | kom
17 | Set za uvođenje okludera, 45° Set za uvođenje tipa Mullins, ojačana vodilica, distalno zakrivljen 45 º, radiopakni, debljine 7 do 14F dužine 80 cm u setu s transparentnim punjačem za okluder i Y-hemostatskom valvulom. | kom
18 | Set za uvođenje okludera, 180° Set za uvođenje tipa Mullins, ojačana vodilica, distalno zakrivljen 180°, radiopakni, debljine 6 do 9 F dužine 80 cm, za žicu vodilicu 0.035'', u setu s transparentnim punjačem za okluder i Y-hemostatskom valvulom. | kom
19 | Žica vodilica – obična Jezgra izrađena od nehrđajučeg čelika, koja je obučeno s čeličnom žicom prekrivenom teflonom, prethodno navučeno na jezgru. Ravne, J 1.5mm i J3.0 mm promjera, debljine 0.035'' i dužine 150 cm. | kom
20 | Žica vodilica – obična Jezgra izrađena od nehrđajučeg čelika, koja je obučeno s čeličnom žicom prekrivenom teflonom, prethodno navučeno na jezgru. Ravne, J 1.5mm i J3.0 mm promjera, debljine 0.035'' i dužine 220 i 260 cm. | kom
21 | Žica vodilica- dvostrana: Jezgra izrađena od nehrđajučeg čelika, koja je obučeno s čeličnom žicom prekrivenom teflonom, prethodno je navučena na jezgru. Dvostrana, na jednoj strani ravna i na drugoj J 1.5 mm te na jednoj strani ravna i na drugoj J 3.0 mm promjera, debljine 0.035'' i dužine 150 cm. | kom
22 | Žica vodilica- dvostrana: Jezgra izrađena od nehrđajučeg čelika, koja je obučeno s čeličnom žicom prekrivenom teflonom, prethodno je navučena na jezgru. Dvostrana, na jednoj strani ravna i na drugoj J 1.5 mm te na jednoj strani ravna i na drugoj J 3.0 mm promjera, debljine 0.035'' i dužine 180 i 260 cm. | kom
23 | Embolizacijske spirale za selektivnu embolizaciju arterio-venskih malformacija i drugih krvožilnih lezija, Tornado konfiguracije, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, za kateter 0,035", proksimalni kraj 4-10 mm, distalni kraj 3-5 mm | kom
24 | Mikro embolizacijske spirale za selektivnu embolizaciju arterio-venskih malformacija i drugih krvožilnih lezija, Tornado konfiguracije, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, za kateter 0,018", proksimalni kraj 3-10 mm, distalni kraj 2-5 mm | kom
25 | Embolizacijske spirale za arterijske i venske embolizacije, spirale se pakiraju u 1-2 cm čvrstu masu za okluziju, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, mekani, dobro prilagodljivi za okluziju dugih žila, za kateter 0,035", dužine 14 cm, promjera 4-12 mm, konfiguracije petlji 3.7-11.1 | kom
26 | Mikro embolizacijske spirale za arterijske i venske embolizacije, spirale se pakiraju u 1-2 cm čvrstu masu za okluziju, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, mekani, dobro prilagodljivi za okluziju dugih žila, za kateter 0,018", dužine 3-14 cm, promjera 3-14 mm, konfiguracije petlji 3.2-11.1 | kom
27 | Žica vodilja od nehrđajučeg čelika premazanog PTFE premazom, promjera 0.035", dužine 200 cm, fleksibilnog vrha dužine 15 cm, ravna | kom
28 | Balon-samošireći stent načinjen od nehrđajućeg čelika 316L . Montiran je na balon kateteru koji se uvodi preko žice vodilje, koji služi kao sustav za oslobađanje. Stent se nakon ugradnje prilagođava (samoširi) anatomiji pacijenta do duplo većeg promjera od ugrađenog, bez skraćivanja stenta. Za žicu vodilju promjera 0.018", balon kateter dužine 80 ili 135cm. Promjer stenta 3-8 mm, dužina stenta 12-30 mm | kom
29 | Samoexpandirajući torakalni nitinolski stent graft z-stent dizajna, dvo-dijelni niskoprofilan, sa fiksacijskim kukicama dužine 3.5 mm, prekriven woven poliesterom, sa radiopaknim markerima (5-8 ovisno od dijametra), deliveri sistem 16-20 F. Proksimalni dio 18-46 mm može biti sužen ili ravan, a može se koristiti zasebno ili u kombinaciji s distalnim dijelom | kom
30 | Torakalna endoproteza distalna komponenta iz nitinolskog stenta (Z stent dizajn) prekrivena wowen poliesterom, kukice za fiksaciju. Na sistemu 16-20 F, ravna promjer 28-46 mm, dužina 160-211 mm, distalna sužena promjer 22-46 mm, dužina 91-112 mm | kom
31 | Stent graft namjenjen za tretiranje abdominalne ili torakoabdominalne aneurizme aorte kod visoko rizicnih pacijenata. Univerzalno distalno tijelo napravljeno je kao modularni sistem u kombinaciji sa drugim dostupnim dijelovima. Graft je napravljen od woven poliestera , samoekspandirajuceg nehrdjajuceg celika , sa 4 zlatna markera radi boljeg pozicioniranja. Pacijent mora imati odgovarajucu anatomiju za endovaskularni zahvat. Proksimalni rpomjer stentgrafta 22 mm , distalna duzina tijela 81mm , 98mm, 115mm , 132 mm , uvodni sistem 20 Fr. | kom
32 | Torakoabdominalni endovaskularno graft namjenjen za tretiranje visoko rizicnih pacijenata sa torako abdominalnom aneurizmom. Ilijakalni/femoralni pristup kompatibilan sa 8.5 vanjski promjer ili 22 Fr uvodni sistem. Sve arterije bi trebale biti dostupne kroz antegradni pristup. Trbusna arterija i gornja mezentericna arterija moraju biti najmanje 6 mm do max 10 mm. Renalne arterije moraju biti promjera od 4mm do 8mm. Proksimalni rpomjer 34 , distalni promjer 18 , duzine 202. | kom
33 | Periferni stent s visokom radijalnom snagom, niskog profila, te izvanrednom fleksibilnošću. Izrađen od kobalt-krom platforme.Za žicu vodilju 0.035", promjera od 5-10 mm na uvodnicu 6.0 Fr, dužine 18-58 mm, na kateteru dužine 75 i 120 cm. | kom
34 | Pokriveni jednoslojni balon stent graft, sa visokom fleksibilnošću, balon kateter niskog profila, napravljen od kobalt krom platforme i pokriven EPTFE materijalom, za implantaciju koronarne arterije, ili aortokoronarnih premosnica, promjera 2.5 mm do 5.0 mm, dužine od 8 do 24 mm, kompatibilan sa kateterom 5 Fr | kom
35 | Žice vodilje 0,035, ekstra čvrsta, nehrđajući čelik prekriven PTFE, nekoliko konfiguracija fleksibilnih zlatnih vrhova 4 cm, dužine 260 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
36 | Žice vodilje 0.035", nehrđajući čelik prekriven s PTFE, dužina 145, 180cm, ravna, Amplatz posebno čvrsta i ekstra čvrsta, fleksibilni dio 3 i 7 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
37 | Žice vodilje 0.035", nehrđajući čelik, prekriven s PTFE, dužina 260 cm, ravna i zakrivljena, Amplatz, posebno čvrsta i ekstra čvrsta, fleksibilni dio 3 i 7 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
38 | Sustav za mehaničku trombektomiju dizajniran za nekirurško uklanjanje trombova i embolija iz krvnih žila te ubrizgavanje, infuziju i/ili aspiraciju kontrastnih medija i drugih tekućina u krvnu žilu ili iz nje. Namjenjen je perifernom krvožilnom sustavu, uključujući tretman duboke venske tromboze u jednom postupku. Kateter sustava za mehaničku trombektomiju je potpuno mehanička opcija tretmana koji oslobađa tromb iz stijenki žile te ih hvata u vrećicu za prikupljanje tromba. Kateter sadrži atraumatski nitinolski jezgreni element i pletenu vrećicu za prikupljanje ugruška za ekstrakciju. Kateter je kompatibilan sa žicom 0.035", vanjskog promjera 11Fr, radne dužine 80 cm. | kom
39 | Uvodnica sustava za mehaničku trombektomiju sadrži samošireći nitinolski mrežasti lijevak za maksimiziranje učinka uklanjanja ugruška. Dodatno uvodnica sadrži postranični otvor za brzu aspiraciju te hemostatsku valvulu za umetanje katetera. Dodatni pribor uz uvodnicu sastoji se od alata za punjenje lijevka koji olakšava umetanje mrežastog lijevka u dilatator i štrcaljke za zaključavanje s velikim svrdlom od 60 ml koja osigurava vakuum i prikuplja aspirirani sadržaj. Radiopakni markeri pomažu pri pozicioniranju uvodnice pod fluoroskopijom. Uvodnica je kompatibilna sa žicom 0.035", radne dužine 15 cm te unutarnjeg promjera 13 i 16 Fr. | kom
40 | Sustav za mehaničku trombektomiju za nekirurško uklanjanje embolija i trombova iz krvnih žila te ubrizgavanje, infuziju i/ili aspiraciju kontrastnih medija i drugih tekućina u krvnu žilu ili iz nje. Namjenjen je perifernom krvožilnom sustavu i za liječenje pacijenata s akutnom pulmonarnom embolijom (PE), uklanja velike ugruške iz velikih krvnih žila, pri čemu normalizira tok krvi te ublažava naprezanje desnog srca bez potrebe za trombolitičkim lijekovima i intenzivnom skrbi. Kateter sadrži tri samošireća nitinolska mrežasta diska dizajnirana za oslobađanje ugruška iz stijenki žile. Kateter je kompatibilan sa žicom 0.035", radne dužine 115 cm, vanjskog promjera 12Fr, za krvne žile dimenzija S (6-10 mm), M (11-14 mm), L (15-18 mm), XL (19-25 mm)¸. | kom
41 | Aspiracijski kateteri velikog lumena koje je moguće lako pratiti za brzu aspiraciju koristeći vakuum koji je nastao sa velikom špricom. Usisna tehnika brzo izvlači velike komade ugruška miješane morfologije opterećeno sa gubitkom krvi ograničeno na 60 cc po aspiraciji. Kateteri su namjenjeni za tretman ugruška u tranzitu u desnom atriju. Kateteri kompatibilni sa žicom 0,035", vanjskog promjera 16,20 i 24 Fr, radne dužine 113 i 90 cm. | kom
42 | Aspiracijski kateteri velikog lumena koje je moguće lako pratiti za brzu aspiraciju koristeći vakuum koji je nastao sa velikom špricom. Usisna tehnika brzo izvlači velike komade ugruška miješane morfologije opterećeno sa gubitkom krvi ograničeno na 60 cc po aspiraciji. Kateteri su namjenjeni za tretman ugruška u tranzitu u desnom atriju. Kateteri kompatibilni sa žicom 0,035", vanjskog promjera 16 Fr, radne dužine 113 cm. | kom
43 | Extra velika uvodnica "check flo", dužine 25 cm, 20, 22 i 24 F za žicu 0.035" | kom

## 13
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 13
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Uvodnica standardna set u vrećici koji sadrži: uvodnica 10cm 4-11Fr, mini žica metalna zakrivljena 45cm, kompatibilna sa žicom 0,035", 0,038". | kom
2 | Uvodnica standardna set u kutiji koji sadrži: uvodnica 10cm 4-11Fr, mini žica metalna zakrivljena 45cm, kompatibilna sa žicom 0,035", 0,038". | kom
3 | Uvodnica standardna set koji sadrži: uvodnica 10cm 4-11Fr, mini žica plastična ravna ili zakrivljena 45cm, kompatibilna sa žicom 0,025", 0,035", 0,038". | kom
4 | Uvodnica standardna set koji sadrži: uvodnica 25cm 5-11Fr, mini žica plastična ravna ili zakrivljena 80cm, kompatibilna sa žicom 0,038". | kom
5 | Uvodnica transradijalna set koji sadrži: uvodnica 7cm I 10cm 4-7Fr,mini žica metalna ravna 45cm, metalna igla, kompatibilna sa žicom 0,018", 0,021", 0,025" | kom
6 | Uvodnica transradijalna ultratanka set koji sadrži: hidrofilna uvodnica 10cm, 16cm, 5-7Fr (vanjski fi 4-6Fr),mini žica plastična ili metalna, plastična ili metalna igla, kompatibilna sa žicom 0,018", 0,021", 0,025" | kom
7 | Uvodnica transradijalna set koji sadrži: hidrofilna uvodnica 10cm, 16cm, 25cm 5-6Fr,mini žica plastična ravna 45-80cm, plastična igla, kompatibilna sa žicom 0,025". | kom
8 | Uvodnica standardna set koji sadrži: uvodnica 10cm I 25cm 4-11Fr, kompatibilna sa žicom 0,025", 0,035", 0,038". | kom
9 | Uvodnica transradijalna set koji sadrži: hidrofilna uvodnica 10cm, 16cm, 25cm 5-6Fr,mini žica metalna ravna 45-80cm, metalna igla, kompatibilna sa žicom 0,021" i 0,025". | kom
10 | Uvodnica pedijatrijska set koji sadrži: uvodnica 5cm I 7cm 4-6Fr,mini žica plastična ravna 45cm, plastična igla, kompatibilna sa žicom 0,025". | kom
11 | Dilatator za radijalnu arteriju 4-11Fr, 15,5cm za žicu 0,035" I 0,038". | kom
12 | Prozirni zavoj (bandaža) za zatvaranje rana na ruci s dvostrukim balonom koji omogućava takav pritisak radijalne arterije da se omogući pravilan protok krvi bez oštećenja strukture živaca, a ulazi za zrak i iglu omogućavaju precizno podešavanje tlaka; dolazi u veličini 24cm i 29cm | kom
13 | Dijagnostički kateter, 4-6 Fr, max 1000 psi, najlon-poliuretan unutarnji i vanjski omotač, sredina omotača SS, 0-2 bočne rupe, dužina 65-110cm, različiti oblici | kom
14 | Dijagnostički kateter, 4 Fr, max 1200 psi, 15ml/sek, fleksibilna gustoća omotača, 0-8 bočne rupe, dužina 65-110cm, različiti oblici. | kom
15 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije koristeći rotacijsku tehniku aplikacije, koji koristi prirodni razgradivi materijal, u veličini 6Fr i 8Fr | kom
16 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije, koji koristi prirodni razgradivi materijal I šav, u veličini 7Fr. | kom
17 | Torker, kompatibilan sa žicom od 0.010" (0.25 mm) do 0.038" (0.97 mm). | kom
18 | Žica standardna duga, dužina >220cm, dužina fleksibilnog dijela 10cm-80cm, ravne i zakrivljene | kom
19 | Žica standardna kratka, dužina 180cm, dužina fleksibilnog dijela 10cm-80cm, ravne i zakrivljene | kom
20 | Žica stiff čvrsta, superelastični nitinol, dužina 80cm-300cm, dužina fleksibilnog dijela 10cm-80cm, ravne i zakrivljene | kom
21 | PTCA radna žica, 180cm, 0.014" (0.36 mm), hidrofilni omotač, ravna, vrh 0,6-3,6gf | kom
22 | Koronarni RX SC balon dimenzija 1,25-4,0mm x 10-40mm, kateter 145cm, nominalni tlak 6atm, max tlak 14atm | kom
23 | Koronarni RX NC tvrdi visokotlačni troslojni balon dimenzija 2,0-5,0mm x 6-30mm, kateter 145cm, nominalni tlak 12atm, max tlak 22atm | kom
25 | PTCA vodeći kateter hidrofilni, 5-8Fr, sa I bez bočnih rupa, 100-125cm; 7cm različiti oblici za koronarne intervencije. | kom
26 | PTCA vodeći kateter, 100cm, 5-7Fr, unutarnji omot PTFE, bez bočnih rupa, raličiti oblici za koronarne intervencije. | kom
27 | Koronarni SC balon RX, 1-4mm fi balona, 5-40mm dužina balona, nominalni tlak 6at, kompatibilan sa žicom max 0.014", 145cm dužina katetera | kom
28 | Koronarni mikrokateter duljine 130cm i 150cm, SS, PTFE omot, 1,8-2,6Fr, 0,7mm zlatni marker na 0,7mm od vrha. | kom
| Koronarni mikrokateter dupli lumen, hidrofilni, upotrebljiva dužina 140 cm, OTW i RX lumen, RX izlaz za glavnu žicu i OTW izlaz za drugu pomoćnu žicu. | kom
29 | Koronarni DES Co-Cr stent s lijekom sirolimusom nanešen abluminalno, biorazgradiv (3-4mj), otvoreni dizajn ćelija, žica 0.014" (0.36 mm), balon najlon, nominalni tlak 9atm, max tlak 16atm, kateter 144cm, dimenzije 2,25-4,0mm x 9-38mm. | kom
30 | Koronarni DES Co-Cr stent s lijekom sirolimusom nanešen abluminalno, biorazgradiv (3-4mj), otvoreni dizajn ćelija, žica 0.014" (0.36 mm), balon najlon, nominalni tlak 9atm, max tlak 16atm, kateter 144cm, dimenzije 2,25-5,0mm x 9-38mm | kom
31 | Embolizacijski hidrocoil, mikrokateter 0.53 - 0.69mm, repozicioniranje 30min, Detachable 0.018" i 0.035’’, fi 4-20mm, dužina 7-40cm | kom
32 | Kontroler za detachable sisteme coilova | kom

## 14
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 14
RB | NAZIV PROIZVODA | Jed. mjere
1 | Dilatacijski balon sa lijekom Sirolimus Balon-kateter za dilataciju koronarnih arterija koji otpušta lijek Sirolimus, sa Nanolute tehnologijom nanošenja lijeka na balon, nosač lijeka je na bazi fosfolipida, doza lijeka 1,27μg/mm2, na RX sistemu za postavljanje, promjera: 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm, duljine: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm, promjera proksimalnog “shafta”-a 1.7 F, te distalnog “shaft”-a 2.5 F, duljine katetera 140 cm, nominalni tlak 6 bar, RBP 16 bar, 0.014” žica vodilica, 5 F “guiding” kateter | kom
2 | Koronarni stent na balonu sa lijekom Koronarni stent koji otpušta lijek sirolimus, napravljen od legure kobalta (CoCr), vanjska (abluminalna) površina stenta prekrivena je razgradivim polimerom koji otpušta lijek Sirolimus, postavljen na dilatacijski balon koji također otpušta lijek Sirolimus, doza lijeka 0,70 μg/mm2, debljine “strut”-a 73 μm , na RX sistemu za postavljanje, promjera: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm, duljine: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm | kom

## 15
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 15
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | ACIST set za injeciranje kontrastnog sredstva sa špricom od 100 ml za ACIST CVi pumpu. | kom
2 | Ručni kontrolor za aplikaciju kontrastnog sredstva s produžetkom 54" cm i Ttrosmjernom (tropipac) smjernicom za ACIST Cvi pumpu. | kom
3 | Set ACIST za injektor s tlačnom komoricom koja sadrži skretnicu, cijev za fiziološku otopinu, "spike" i ručnu špricu za ACIST Cvi pumpu. | kom
4 | Žice vodilje: PTFE 150 cm, 0.038i, J zakriv., čvrsta jezgra | kom
5 | PTFE žice 0.035”, dužine 150 cm, J3.0 | kom
6 | Žice vodilje: PTFE 260 cm, 0,035" J zakriv., čvrsta jezgra | kom
7 | Žice vodilje PTFE 180 cm 0.035" J.3.0 , čvrsta jezgra | kom
8 | Elektoda bipolarna za ventrikularni pacing zakrivljena 60˚5 ili 6 F, razmak između elektroda 1 cm, dužine 110 cm | kom
9 | Elektoda bipolarna za ventrikularni pacing s balonom, ravna ili zakrivljena 5 ili 6 F, razmak između elektroda 1 cm, dužine 110 cm | kom
10 | FFR žica s bežičnim prijenosom podataka direktno sa žice, hidrofilni premaz | kom
11 | Kateter za OCT | kom
12 | Kateter za optičku koherentnu tomografiju koronarnih krvnih žila. Upotrebljiva dužina katetera 135 cm, lubricirani premaz unutarnjeg lumena katetera omogućuje smanjenu interakciju s žicom vodiljom. Marker leće nalazi se proksimalno odmah do leće, proksimalni marker je udaljen 82 mm od markera leće, a distalni marker je udaljen 20 mm od markera leće i 3 mm od vrha katetera. | kom
13 | DES sa lijekom everolimus na platformi CoCr stenta postavljenog na koronarni balon. Pogodan za RX tehniku, za stentiranje nakon balonske dilatacije ili primarnu implantaciju. Posebno dizajniran za tretiranje dugih lezija. Duljine: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33, 38, 48 mm, promjeri: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Promjer vrha katetera 0.017”. Prolazni profil dimenzije 3.0x48 mm treba biti maksimalno 0.0439”. Doza lijeka 100 μg/cm2. | kom
14 | DES sa lijekom everolimus na platformi CoCr presvučenoj polimerom. Duljine: 8-38, mm, promjera: 2.0-4.0 mm. Doza lijeka 100 μg/cm2. Post-dilatacija dimenzije promjera 4.0mm moguća do 5.5mm. | kom
15 | Stent graft-metalni stent izrađen sandwich tehnikom, fibrogene strukture, postavljen na koronarni balon i pokriven PTFE. Za sanaciju:ruptura, aneurizmi, degeneriranih venskih graftova i kod fistula. Dužine: 16, 19, 26 mm. Promjeri: 2.8, 3.5, 4.0, 4.5, 4.8 mm. | kom
16 | Radna koronarna žica za PTCA (14 varijacija) promjera 0.014˝ hidrofilna načinjena od durasteela, elastina i SS. Hidrofilne ili hidrofobne, sa i bez polimera. Vrh treba biti radiološki vidljiv. Pogodna za distalni pristup i pristup u tortuotičnoj anatomiji. | kom
17 | Koronarna žica promjera .014” paraboličnog oblika. Načinjena od durateel nehrđajućeg čelika, presvučena limerom sa vanjskim hidrofilnim slojem. «Core to tip« dizajn. Dostupna u LS, MS i ES varijanti (lagana, umjerena i snažna podrška). Jedna od žica ima hidrofoban proksimalni dio koji osigurava lakšu manipulaciju. | kom
18 | Koronarna žica promjera .014” za CTO načinjena "core-to-tip tehnikom što joj osigurava neusporedivu kontrolu i taktilnu povratnu informaciju. Distalnih 30 mm je dodatno suženo do 0.010", što je nužno za pristup kroničnim okluzijama. 4 različita stupnja čvrstoće. | kom
19 | Niskoprofilni semicompliant balon namjenjen za predilataciju kompleksnih lezija (B2 i C lezija), lezija u tortuotičnim krvnim žilama, u distalnim segmentima istih te u k.žilama malog promjera (crossing profile 0.021 inch). Promjera od 1.20 do 5.00, duljine od 6 mm do 30 mm. | kom
20 | Niskoprofilni semicompliant balon. Promjera od 1.20 do 5.00, duljine od 6 mm do 30 mm. | kom
21 | Niskoprofilni semicompliant OTW balon | Kom
22 | Koronarna žica promjera .014” za CTO. Hidrofilna distalno a hidrofobna proksimalno. Vrh je dodatno sužen do 0.009˝. Pet stupnjeva čvrstoće. | kom
23 | Koronarna žica promjera .014” CTO penetracijska žica, od DURASTEEL materijala, hidrofilna. Vrh je mikro-teksturirani, dijametra 0.009” i mikro-J oblika. Tip load 11 i 14 g. Dužina 190 i 300 cm. | kom
24 | Šprica za napuhavanje balon katetera 30 mml 30 bara. | kom
25 | Y nastavak jednostruki ergonomskog dizajna za koronarnu dilataciju. | kom
26 | Set koji uključuje:Y nastavak jednostruki, torquer, uvodnica za žicu vodilju za koronarnu dilataciju. | kom
27 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije do 24 F. | kom
28 | Koronarni balon "non-compliant", presvučen hidrofilnim slojem, označen sa dva fleksibilna markera. Koničan, mekan vrh promjera .017”. Kissing tehnika moguća.NP 12atm, RBP 18atm. Promjera od 2.00, 2.50, 2,75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4,50, 5.00 mm, a dužine od 6, 8, 12, 15, 20, 25 mm. | kom
29 | Torquer za koronarnu žicu-kontrola pritiskom. | kom
30 | PTCA set (indeflator, Y konektor, torquer, uvodnica za žicu). | kom
31 | Transdjucer komorica s jednokratnom skretnicom sistem za monitoring invazivnog tlaka kompatibilan sa sustavom za monitoriranje PVB. | kom
32 | Rotirajuća hemostatska valvula (unutarnjeg promjera ≤2,5mm). | kom
33 | Tromboaspiracijski kateter sa hidrofilnim premazom kompatibilan sa guiding kateterom 6F, 7F i žicom 0.014”u setu sa: metalnim stiletom, 60 ml špricom "lock" mehanizam i dva sita. | kom
34 | RX/OTW balonski kateter za izvođenje koronarne intravaskularne litotripsije uz minimalnu traumu krvne žile. Kateter je kompatibilan s uvodnicom od 6F, žicom vodiljom 0.014” prema izboru. dijametra 2.5 do 4.0 mm, te družine 12 mm. RX/OTW. Kompatibilan s IVL generatorom i konekcijskom linijom. | kom
35 | Navlaka za shockwave kabel/kameru | kom
36 | OTW kateter dvostrukog lumena koji omogućava razmjenu žica vodilja u koronarnoj i/ili perifernoj vaskulaturi. Ima dva lumena kroz cijelu duljinu katetera. Kateter ima uporabnu dužinu od 140 cm i kompatibilan je sa žicama 0.014“ i vodećim kateterima od 5F. Ima tri otvora od polimera napunjenog volframom. Jedan otvor je na distalnom kraju, a druga dva proksimalna otvora se nalaze suporotno pozicionirana na kateteru. Profil distalnog shafta je 2.3F/3.3F , a proksimalnog 2.6F/3.4F. | kom
37 | Ekstenzija za vodeći kateter dimenzija od 5 do 8 F. Od korisne dužine 150 cm na RX dio otpada 25 cm, od čega je 10 cm hidrofilni sloj. Markeri na 95 i 105 cm shafta. | kom
38 | Balon kateter dizajniran za fiksaciju žice vodilje koji ekspandiran se postavlja blizu distalnog vrha. Omogućava izmjenu intervencijskog materijala bez gubitka pozicije žice vodilje. Nominalnog tlaka 8 atm, RBP 12 atm. Dijametar balona 2.5 mm, dužina 15 mm. Kompatibilan s vodećim kateterima od 90 i 100 cm, te 6F, 7F i 8 F. | kom
39 | CTO scoring balon koristi se za otvaranje dijela stenoze koronarne arterije, stenoze bypassa i de NOVI ARTIKAL kronične totalne okluzije. Nominalnog tlaka 25 atm, RBP 30 atm. Dužina balona 5 mm, a OD napuhanog balona 0.6 mm. Uporabna dužina shafta 150 cm. Radiopaktni marker u centru balona pomaže u pozicioniranju. Kompatibilan je sa žicom vodiljom na 0.014” koju koristi kao materijal za scoring. | kom
40 | Dual lumen mikrokateter koji ima OTW lumen cijelom dužinom katetera i RX lumen na distalnom kraju. Na kateteru se 95 i 105 cm od distalnog vrha nalaze 2 markera. Uz to ima dva radiopaktna markera, vidljiva pod fluoroskopijom, koja označavaju distalni kraj katetera i distalni kraj OTW lumena. Dva distalna izlaza omogućavaju optimalan prilaz SB. Mikrokateter je kompatibilan sa žicom 0.014”, uporabne dužine 135 cm. Kompatibilan s kateterom 5F. Dužina RX lumena je 18 cm. Distalni shaft je hidrofilan, obložen NDurance polimerom. Distalna sekcija je 6.5 mm dugačka, s distalnim izlazom dimenzije 1.5F. | kom
41 | Kateter omogućuje potporu žici vodilji, omogućava razmjenu žica vodilja i osigurava protok kontrastnih sredstava u toku CTO procedura. Kateter je kompatibilan s žicom 0.014”, uporabne dužine 135 cm i 155 cm. Hidrofilni premaz je NDurance. Dizajn vrha može biti Soft Tapered ili Mosquito. Proksimalni OD shafta je 2.6F, a distalni OD je 2.3 F. | kom
42 | Mikrokateter ulaznog profila 1.6F , za žicu vodilju 0.014” . Ima hibridni shaft koji omogućuje maksimalan torque odgovor.. Uporabna dužina shafta 135 cm. Dužina isprepletenog dijela shafta 45 cm, od toga je 43 cm hidrofilno. | kom
43 | Semi-compliant balon s ispupcenjima tzv. “knob” dizajna. Ispupcenja sluze za stabilizaciju pozicije balona u koronarnoj žili. Balon je posebno otporan na punkciju. Raspon dijametra balona od 2.5 do 4.0 mm, dužine od 8 do 16 mm. Dužina vrha je 2 mm. Žica vodilja 0.014” za balon. Niski ulazni profil 0.020”. | kom
44 | Semi-compliant balon s ispupcenjima tzv. “knob” dizajna. Ispupcenja sluze za stabilizaciju pozicije balona u koronarnoj žili. Balon je posebno otporan na punkciju. Raspon dijametra balona od 2.5 do 4.0 mm, dužine od 8 do 16 mm. Dužina vrha je 4 mm. Žica vodilja 0.014” za balon. Niski ulazni profil 0.017”. | kom
45 | CTO balon niskog ulaznog profila od 0.016”. Dimenzije balona 1.1, 1.5 i 2.0 mm dijametra i dužine 10, 15 i 20 mm. RBP do 20 atm. Dužina vrha je 4 mm. | kom
46 | CTO balon niskog ulaznog profila od 0.016”. Dimenzije balona 1.1 mm dijametra i dužine 5, 10, 15 i 20 mm. RBP do 20 atm. Dužina vrha je 1 mm. RBP do 17 atm. | kom
47 | Low compliance balon s niskim ulaznim profilom od 0.017”. RBP do 20 atm. Dijametar balona od 1.5 do 4.5 mm, te dužine 10, 15 i 20 mm. Dužina vrha od 2 do 4 mm. | kom
48 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije art femoralis 6-8F Nitinolskom klipsom | kom
49 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije art femoralis 6-8F polipropilenskim monofilamentnim šavom. | kom
50 | Najlonski opletene poliuretanske linije s rotirajućim muškim luer lock-om, unutarnjeg dijametra 1.8 mm, dužine 100 cm | kom
51 | Najlonski opletene poliuretanske linije s rotirajućim muškim luer lock-om, unutarnjeg dijametra 1.8 mm, dužine 120 cm | kom
52 | Najlonski opletene poliuretanske linije s rotirajućim muškim luer lock-om, unutarnjeg dijametra 1.8 mm, dužine 50 i 75 cm | kom
53 | Igle za femoralnu punkciju, seldinger (18 G) (krilca ili bez krilaca) | kom
54 | ACT Cartridge za prenosivi analizator krvi, za određivanje ACT-a | kom
55 | CG4+ Cartridge za prenosivi analizator krvi, za određivanje pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, sO2, laktata | kom
56 | Reperfuzijski kateteri sa tehnologijom senzora koji samostalno određuju snagu aspiracije za periferiju varijabilne čvrstoće, namjenjen i za vensku primjenu sa radioopačnim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 12 F, različitih radnih dužina do 115 cm | kom
57 | Separator periferni postavljen na žici mekanog vrha od polimera s uvođačem i zakretnim nastavkom distalnog promjera 0,53mm i duljine 150cm. Kompatibilan s reperfuzijskim kateterom | kom
58 | Nesterilna aspiracijska posuda s poklopcem. Za korištenje uz pumpu za aspiraciju | kom
59 | Uvodnice dužine 23 cm, veličine 10 F, kompatibilne za žicu 0.035" | kom
60 | Uvodnice dužine 30 cm, veličine 18 F, kompatibilne za žicu 0.035" | kom
61 | Uvodnice dužine 30 cm, veličine 14 F, kompatibilne za žicu 0.035" | kom
62 | Kateter za FFR | kom
63 | Embolizacijske spirale različitih promjera zavojnice, kompatabilne s mikrokateterima vanjskog promjera ≤0.025", izrađen od platine unutarnje strukture od nitinola, promjera 2-32 mm i dužine 1-60 cm | kom
64 | Spirala za okluziju - namjenjena za zatvaranje krvne žile do 8 mm, izrađena od nitinola, mogućnost potpunog mehaničkog odvajanja, dužine od 20 do 60 cm, popunjavanje od 3 do 14 mm | kom
65 | Drška namjenjena za mehaničko odvajanje spirala | kom
66 | Mikrokateteri proksimalnog vanjskog promjera 2,95 F, distalnog promjera 2,6 F, kompatibilni za postavljanje spirala,ravni i zakrivljeni vrh, dužine 115,135 i 150 cm, s dva distalna markera | kom

## 16
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 16
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Dijagnostički kateteri – sve konfiguracije za koronarografiju, ventrikulografiju i kateterizaciju desnog srca uključujući, Multipurpose, Bypass, IMA, NoTorque, 3DRC, RCB, LCB, AL, AR. FWT tehnologija sa duplo isprepletenom žicom za poboljšanu snagu, torkabilnost, manipulaciju i rezistenciju na lomljenje. Jedinstvena ergonomski oblikovana drška katetera sa utorom za prste i krilcima za lakšu manipulaciju. Mek, atraumatski, rendgenski vidljivi vrh. In Slide Polimer za poboljšanu dostavljivost katetera i lubricitet. Veliki lumen omogućuje visoki protok kontrastnog medija za povećanje vizualizacije. Veličine 0.047 '' (5F) i 0.056 '' (6F). Duljine 100 cm i 125 cm, kompatibilni s 0.038'' žicom. | kom
2 | Arterijske uvodnice od 5 -11 F, duljine 10 i 23cm, s ergonomskim dilatatorom i silikonskim hemostatskim ventilom, otporna na kinkanje, fleksibilna, hidrofobna, dobro vidljiva na flouroskopiji, 'snap fit' dilatator sa glatkom tranzicijom na uvodnicu, žica maksimalno 0,038" sa J vrhom, izbor između seta sa punkcijskom iglom ili bez igle. | kom
3 | Vodeći (guiding) koronarni kateteri – veličine 5-8F, FWT tehnologija, raznh konfiguracija uključujući 3D, EBU, RBU, MAC, CHAMP, Hockey Stick, El Gamal i razne varijante transradijalne tehnike, obavezno da u katetera veličine 6F unutrašnji promjer bude minimalno 0.071'' – za bifurkacijske lezije, duljine 100 i 118 cm, sve varijante sa i bez rupica (sideholes). | kom
4 | Ekstenzija za vodeći kateter 6F i 7F dužine 150 cm s ekstenzijom dužine 25 cm i 2 mm vrhom od mekanog polimera koji omogučava fleksibilnost i odgovarajuće se savija po anatomiji. Rampa za ulazak drugih intervencijskih materijala od najlon polimera dužine 4 cm. Platinum iridium markeri za pozicioniranje na 90 i 100 cm od distalnog vrha. Ekstenzija od 6F unutarnjeg promjera 0,056", vanjskog promjera 0,067". Ekstenzija od 7F unutarnjeg promjera 0,062", vanjskog promjera 0,075". | kom
5 | Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-38mm, promjera 2.25 - 4.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridiuma, modularna sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice,u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, bifurkacija. | kom
6 | Koronarni stentovi koji otpuštaju lijek (drug-eluting) sačinjeni od kobaltne legure (CoCr). Duljine 8-30mm za promjer 2.0 te duljine 12 do 30 za promjer 4.5 i 5.0mm (strut profile 0.032"), markeri od Platinum iridiuma, modularna sinusoidalna tehnologija spajanja iz jedne žice,u kombinaciji sa CWT tehnologijom s aktivnom komponentom – citostatikom s antiinflamatornim i antiproliferativnim djelovanjem – zotarolimus, lijek nosi BioLinx polimer, ispuštanje lijeka kroz 180 dana, FDA odobrenje za upotrebu kod dijabetičara, bifurkacija. | kom
7 | Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije , monorail tehnika, semi-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, duljine 6-30mm, promjera 1.50-4.0mm, profil vrha 0.016'' (za sve promjere), NBP 8atm, RBP 14atm, markeri od Platinum iridiuma. | kom
8 | Koronarni dilatacijski baloni visokog tlaka – monorail tehnika, non-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac hidrofilni coating, za vrlo zahtijevne lezije, duljine 6-27 mm, promjera 2.00mm -5.0mm, NBP 12atm, RBP 20atm , profil vrha 0,015", markeri od Platinum Iridiuma. | kom
9 | Koronarni dilatacijski balon sa lijekom na RX (rapid exchange) sistemu. Za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije te selektivno. Balon duljine 10-30mm, promjera 2.0-4.0mm. Cijelo tijelo max dužine 142 cm, kompatibilno sa žicom 0,014" te kompatibilan sa 5F vodećim kateterom (0,055"). Tlakovi NBP 8atm, RBP 14atm. Tijelo balona premazano je FreePac materijalom koji nosi Paclitaxel, lijek koji se otpušta tijekom dilatacije u vremenu 30-60 sekundi te resorbira u tkivo kontaktne površine, dva markera od Platinum Iridiuma | kom
10 | Indeflator s manometrom za inflaciju balona (tlak 30 atm), ergonomskog oblika (oblik 'pištolja') | kom
11 | Set za inflaciju s manometrom – ergonomskog oblika (oblik 'pištolja') kapaciteta do 20cc i radnog tlaka 30atm, dolazi u setu s Y-konektorom, iglom za uvođenje i torkerom. | kom
12 | Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, FWT tehnologija, hidrofilni premaz, 6F kompatibilan s 0.014'' žicom | kom
13 | Dijagnostički kateteri – Transradijalni oblici, opcija katetera za kateterizaciju lijeve i desne strane, Transradijalna krivulja Transformer, TRApease i Ultra krivulja- veličine: 3,5, 4,0, 4,5. Transradijalna krivulja TRActive i TRAcker - univerzalna. FWT sa duplo isprepletenom žicom poboljšava snagu, torkabilnost, manipulaciju, rezistenciju na lomljenje. Jedinstvena ergonomski oblikovana drška katetera sa utorom za prste i krilcima za lakšu manipulaciju. Mek, atraumatski, rendgenski vidljivi vrh. In Slide Polimer za poboljšanu dostavljivost katetera i lubricitet. Veliki lumen omogućuje visoki protok kontrastnog medija za povećanje vizualizacije. Veličine 0.047 '' (5F) i 0.056 '' (6F). Duljine 100, 110 i 125 cm, kompatibilni s 0.038'' žicom. | kom
14 | Valvula perkutana samošireća, višerazinski okvir od nitinola, konveksno-konkavkog oblika, vidljiv fluoroskopijom, bioproteza od svinjskog perikardijalnog tkiva, trolisna, supraanularna funkcija, intraanularna implantacija, 4 veličine okvira valvule 23 mm, 26 mm, 29 mm i 34 mm (18 - 30 mm prirodni anulus). Tri moguća načina implantacije: transfemoralno, preko subklavije i direktno kroz aortu. | kom
15 | Valvula perkutana samošireća, višerazinski okvir od nitinola, konveksno-konkavkog oblika, vidljiv fluoroskopijom, bioproteza od svinjskog perikardijalnog tkiva koje oblaže i vanjski dio okvira radi boljeg povećanja kontakta sa anatomijom prirodne valvule. Prekrivenost vanjskog okvira je 1 ½ površine polja na ulaznom dijelu valvule. Trolisna, supraanularna funkcija, intraanularna implantacija, 4 veličine okvira valvule 23 mm, 26 mm, 29 mm i 34 mm (18 - 30 mm prirodni anulus). Tri moguća načina implantacije: transfemoralno, preko subklavije i direktno kroz aortu. | kom
16 | Kateter za uvođenje valvule vanjskog promjera 14 Fr, 16Fr i 18 Fr - ekvivalentno, koji se koristi za sva tri načina implantacije (transfemoralno, preko subklavije i direktno kroz aortu) valvula veličine 23 mm, 26 mm, 29 mm i 34 mm u R-verziji i valvula veličine 23 mm, 26 mm i 29 mm u PRO+ verziji. Dizajniran je tako da omogućuje kontrolirano i postupno otpuštanje valvule, sa mogućnošću da se valvula tri puta repozicionira i vrati u omotač, ima jedinstveni zaštitni omotač valvule. Kontrola valvule u kateteru vrši se isključivo fluoroskopijom. 14 Fr kateter omogućuje tretiranje žile od ≥ 5,0 mm promjera, a 16 Fr kateter tretiranje žile promjera od ≥ 5,5 mm, a 18 Fr kateter omogućuje tretiranje žile od ≥ 6,0 mm promjera | kom
17 | Sustav za pripremu valvule koji omogućava da se valvula lakše postavi u kateter za uvođenje. | kom
18 | Torakalni stent graft za aneurizme silazne torakalne aorte i disekcije tipa "B". Dužine 100 mm, promjera 22-46 mm. Fiksacija radijalnom snagom bez kukica. Stent je izrađen od nitinola, a materijal grafta od poliestera. Rendgenski vidljivi markeri od platinum iridiuma omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Ugrađuje se pomoću sistema s dvojakim principom otpuštanja. | kom
19 | Torakalni stent graft za aneurizme silazne torakalne aorte i disekcije tipa "B". Dužine 150 ili 200 mm, promjera 22-46 mm. Fiksacija radijalnom snagom bez kukica. Stent je izrađen od nitinola, a materijal grafta od poliestera. Rendgenski vidljivi markeri od platinum iridiuma omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Ugrađuje se pomoću sistema s dvojakim principom otpuštanja. | kom
20 | Transkateter Pulmonalna valvula goveđeg porijekla na platinu iridium stentu. 2 veličine 16 i 18 mm BJV. | kom
21 | Transkateter Delivery sustav ( balon u balonu) u 3 veličine 18,20,22 mm, ukupne dužine 100cm. | kom
22 | Kateter za renalnu denervaciju, 4F, sa više elektroda za isporuku radiofrekventne energije niske snage, cirkumferentno, pokriva žile u promjeru 3 -8 mm, 6 F kompatibilni na rapid exchange sistemu koji koristi žicu 0,014 “. Sigurnosni sustav koji omogučava denervaciju istovremeno u 60 sekundi. | kom
23 | Hidrofilna uvodnica sa mehanizmom za zaključavanje dilatatora kako bi se lakše zadržala željena pozicija, radiopaktni markeri za bolju vidljivost, tijelo uvodnice očvrsnuto coilom da bi se spriječilo kinkanje, radne dužine 28 cm u promjeru od 12 do 26 F | kom
24 | Stent graft balon kateter za upotrebu u abdominalnim i torakalnim endografskim procedurama. Kompatibilan sa 12 F uvodnicom, tijela katetera promjera 8 F, radne dužine 100 cm, kompatibilan sa žicom od 0'038", balon je izrađen od poliuretana, promjer u inflaciji 10-46 mm. | kom
25 | Vodič za torakalnu (22, 32, 42 mm) i abdominalnu primjenu (22, 28 mm) endo sidra za fiksaciju stent grafta. Rendgenski vidljivi markeri za 3D orijentaciju. Radne dužine 90 i 62 cm, vanjski promjer 18 i 16 F. Kompatibilan sa žicom 0,035''. | kom
26 | Aplikator na baterije i kazeta s 10 komada endo sidra promjera 3x4,5 mm, torakalni. Služi za postavljanje endo sidra za fiksaciju stent grafta. Vizulna i audio povratna informacija. Atraumatski konični vrh. Radne dužine 114 cm. | kom
27 | Tekuće embolizacijsko sredstvo 1,5 ml za arteriovenske malformacije, periferno, različite viskoznosti 18 i 34, spoj je etilen vinil alkoholnog polimera (EVOH) suspenzije dimetil sulfoksida (DMSO) i tantalskog praha koji omogućuje vidljivost. | kom
28 | Žica vodilica, dužina 260 cm, 0,035"/0.89 mm, jezgra od nehrđajućeg čelika i presvučena PTFE-om, ima ugrađen savitljivi vršak duljine 20 cm, namjena žice je za uvođenje i namještanje katetera kod transkateterske zamjene aortinog zaliska | kom

## 17
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 17
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | DIJAGNOSTIČKI KATETERI za efikasne i brze endovaskularne dijagnostičke procedure. Izvrsna mogućnost „okretanja" i stabilnost katetera zahvaljujući ravnom pleteru žica - Veliki unutrašnji lumen 042-070“ – izvrsna vizualizacija - Materijal osovine - nylon (3 segmenta različite čvrstoće), Materijal: Stainless steel, Vrh od pebaxa - Radiopaqna komonenta: Barium Sulfat - Max pritisak: 1200 psi - Shaft duljine: 80, 100 i 100 cm, Promjeri: 4F, 5F, 6F, 7F - Veliki izbor oblika koji omogućuje odgovor na sve zahtjeve | kom
2 | Balon kateter za PTCA, koji pruža jednako efikasan balans između prodornosti, prijenosa i sposobnosti „guranja“ - pushability. - Rapid Exchange balon kateter - Materijal katetera: Stainless steel, low friction hypotube sa teflonskim premazom; Distalna osovina: troslojni poliamid sa pojačanim unutarnjim lumenom i hidrofilnim premazom , Materijal balona: Grilamid -- Niski distalni profil vrha za poboljšanu prodornost - 2 zlatna markera - Kompatibilni vodeći kateter: 5F, Kompatibilna žica: 0,014“ - UCL – duljine katetera koje se koriste: 144 cm - NP 8 atm, RBP 16 atm, ABP 20 atm - Duljine: 6, 10, 12,15,17,20, 25, 30, 34 mm - Promjeri: 1.25; 1.50; 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.25; 3,50; 3.75; 4.00; 4.50; 5.00 mm. | kom
3 | DES stent / stent koji izlučuje lijek - sa 100% bioapsorptivnim polimerom - Brza apsorpcija PLGA polimera minimizira dugoročni rizik od tromboze - Stainless steel - 100% PLGA apsorptivni polimer – kontrolirano lučenje lijeka putem hidrolize polimera - Lijek: Sirolimus - Strut thickness: 80 µ + 4µ polimer - Skraćenje: <2% - Kompatibilni vodeći kateter: 5F, Kompatibilna žica: 0,014“ - Duljine: 9, 13,17, 21, 24, 28, 32 mm - Promjeri: 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 - NP 8 atm, RBP 16 atm | kom
4 | DES stent / stent koji izlučuje lijek - “polymer free” koronarni stent koji izlučuje Amphilimus - Odsustvo polimera svodi na minimum rizik od upala, tromboze, dok građa senta poboljšava apsorpciju lijeka - Poboljšana učinkovitost kod pacijenata s dijabetesom - Kontrolirano i usmjereno lučenje lijeka zahvaljujući tehnologiji abluminalnih rezervoara - Optimalna efikasnost postiže se korištenjem formulacije lijeka Amphilimusa = Sirolimus + organska kiselina - premaz Bio Inducer Surface koji ubrzava endotelizaciju i reducira trombogenost ili jednakovrijedno - Materijal stenta: Cobalt Chromium L605 - Debljina dijagonale: 70-80µm - Promjeri: 2.25, 250, 2,75, 3,00, 4,00, 4,50 mm, - Duljine: 8, 12, 16, 20, 25, 31, 38, 46 mm - 2 radiopakna platinasta markera na krajevima stenta - Skraćenje stenta nakon širenja („foreshortening): 0% - Kompatibilna uvodnica: 5F,, Kompatibilna vodeća žica: 0014“ - NP 9atm, RBP 18 atm | kom
5 | DES stent / stent koji izlučuje lijek - “Polymer free” koronarni stent koji izlučuje Amphilimus = Sirolimus + Organic acid (ova formulacija omugućuje optimalnu efikasnost), - Odsustvo polimera svodi na minimum rizik od upala, tromboze, dok građa senta poboljšava apsorpciju lijeka; Izrazito poboljšana učinkovitost kod pacijenata s dijabetesom; Kontrolirano i usmjereno lučenje lijeka zahvaljujući Tehnologiji Abluminalnih rezervoara; Dokazana bio i hemokompatibilnost zbog posebnog coatinga „Bio Inducer Surface“, koji ubrzava endotelizaciju i reducira trombogenost; Materijal stenta: Cobalt Chromium L605; Debljina dijagonale: 70-80µm; Promjeri: 2.25, 250, 2,75, 3,00, 4,00, 4,50 mm; Duljine: 9, 13, 16, 20, 26, 33, 38, 40, 46 mm; 2 radiopakna platinasta markera na krajevima stenta; Skraćenje stenta nakon širenja („foreshortening): 0%; Kompatibilna uvodnica: 5F,, Kompatibilna vodeća žica: 0014“; - NP 9atm, RBP 18 atm, ABP 24 atm | kom
6 | Uvodnice za radijalni pristup u setu, namijenjene za izvođenje dijagnostičkih i intervencijskih procedura bez potrebe prijelaza na veći "sheath" , Brava dilatora na "klik" sprečava povlačenje dilatora tijekom uvođenja i omogućuje zaključavanje jednom rukom, Hemostatski ventil za sprečavanja povrata krvi i aspiraciju zraka, Sadržaj seta: Transradial introducer sheath, Dilator, Kink-resistance guide wire, syrignes, introducer needle, Promjeri: 4, 5, 6, 7 F, dužine 7, 11, 16 cm | kom
7 | Uvodnice za femoralni pristup u setu, namijenjene za izvođenje dijagnostičkih i intervencijskih procedura bez potrebe prijelaza na veći "sheath". Mali OD i veliki ID minimizira veličinu pristupnog mjesta bez utjecaja na jednostavnost "ulaza", Glatki prijelaz od žice do dilatora, od dilatora do sheata sprečava nastajanje praznina i potencijalno oštećenje krvnih žila , Sadržaj seta: Femoral introducer sheath, Dilator, Guide wire, syrigne, introducer needle, scalpel Promjeri: 4.5, 6, 7, 8, 9, 10 F, dužine 9, 11 cm, Brava dilatora: "klik" | kom
8 | Uvodnice za femoralni pristup u setu DUGE, namijenjene za izvođenje dijagnostičkih i intervencijskih procedura bez potrebe prijelaza na veći "sheath", Mali OD i veliki ID minimizira veličinu pristupnog mjesta bez utjecaja na jednostavnost "ulaza", Glatki prijelaz od žice do dilatora, od dilatora do sheata sprečava nastajanje praznina i potencijalno oštećenje krvnih žila , Sadržaj seta: Femoral introducer sheath, Dilator, Guide wire, syrigne, introducer needle, scalpel , Promjeri: 4.5, 6, 7, 8, 9, 10 F, dužine 19, 23 cm , Brava dilatora: "klik" | kom
9 | Inflation device kit - Manometarska šprica u setu , Uređaj koji omogućuje točno očitavanje, pouzdano napuhivanje i ispuhivanje; Ergonomski dizajn koji olakšava rad operatera; Mogućnost rukovanja jednom rukom Volumen 30 ml, tlak 30 atm,Sadržaj kita: Inflation device, Stopcock, Hemostatic valve (push-pull), torquer, insertion tool, 25 cm extension line | kom
10 | Inflation device - Manometarska šprica, Uređaj koji omogućuje točno očitavanje, pouzdano napuhivanje i ispuhivanje; Ergonomski dizajn koji olakšava rad operatera; Mogućnost rukovanja jednom rukom Volumen 30 ml, tlak 30 atm, Uz Inflation device dolazi Stopcock (trosmjerni ventil) | kom
11 | Narukvica za kompresiju radijalne arterije, Selektivna kompresija omogućuje povrat krvi i očuvanje prohodnosti, Prozirni materijal za vizualnu kontrolu mjesta punkcije, Dostupno u dimenzijama 24 i 29 cm | kom
12 | Hemostatski ventil (push-pull, twist, click) u setu sa: stopcock, insertion tool, torquer, extension line | kom
13 | Set namijenjen za perkutani pristup kod jednostruke punkcije, pojednostavljuje i olakšava postavljanje radne žice za drenažu , Vrh bez prijelaza zahtijeva manju snagu kod uvođenja i eliminira prekide tijekom uvođenja Cijela osovina i distalni vrh su radiopakni što maksimizira vizualizaciju tijekom procedure , Set uključuje: echogenic needle (22G, 15 cm), guide wire (0.018" 45 cm), hydrophilic coated coaxial introducer sheath (OD 6F, 18 cm), dilator (4F, 21 cm) , Vanjski ovoj "sheath" omogućuje napredovanje do 0.038" guide wire, dok 0.018" ostaje na mjestu kao sigurnosna žica | kom
14 | Kontrolna štrcaljka 10 ili 12 ml, rotator tip, Prozirno tijelo štrcaljke, otporno na tlak, Prstenovi za prste, dodatni prsten za palac | kom
15 | Dvodijelna angiografska punkcijska igla 18, 20 G, 6,5 i7 cm | kom
16 | Mikrokateter široke primjene (periferne, neuro i koronarne intervencije) , Optimalan suport zahvaljujući mrežastoj pletenoj građi (SS) što izvanrednu potporu žici vodilici, vrhunsku otpornost na pregib i rukovanje samim kateterom; Superiorno smanjenje otpora zbog PTFE unutarnjeg premaza koji minimizira otpor tijekom rada žice, te hidrofilnog premaza, 2 ili tri Platinium markera za bolju vizualizaciju , Promjeri: 1.7 - 2.7 F; dužine: 110, 130, 150, 170 cm Vrh: ravni | kom
17 | Aspiracijski kateter širokog aspiracijskog lumena; Poboljšana sposobnost aspiracije i smanjenje otpora prilikom sukcije, Sadržava premontirani stylet, koji povećava čvrstoću osovine i otpornost na kinkanje, Kratki, zaobljeni, fleksibilni vrh, Platinium marker za bolju vidljivost, Hidrofilni premaz, Promjeri: 6, 7 F; efektivna dužina 140 cm; Sa i bez bočnih otvora (side holes) | kom
18 | Vodeći produžni kateter - "Guiding extension catheter" , Građa i dizajn katetera osigurava sigurniju proceduru (nitinolska osovina, suženi ovratnik "collar", hidrofilni premaz), sa i bez 4 bočna otvora (side holes), distribucija 90 ° u prostoru, meki radiopakni vrh, Dimenzije: 5, 6 F, dužine 150 cm, vodeći segment 35 cm, kompatibilnost sa vodećim kateterima 6, 7 F | kom
19 | 1-kanalni jednokratni pretvarač za tlak (Abb, Bax, UTA konektor) | kom
20 | 2-kanalni jednokratni pretvarač za tlak (Abb, Bax, UTA konektor) | kom
21 | 3-kanalni jednokratni pretvarač za tlak (Abb, Bax, UTA konektor) | kom
22 | Kablovi za transducere | kom
23 | Manifold kit: Manifold "Right ON", Kontrolna štrcaljka 12 l , manifold kit: Manifold "Right OF", Kontrolna štrcaljka 12 l | kom
24 | Manifolds-One Port 250/500 PSI, Right OFF/ON | kom
25 | Manifolds-Two Port , Block body/Half body, 250/500PSI, Right OFF | kom
26 | Manifold-Trhee Ports 250/500PSI, Right ON/OF | kom
27 | PTFE coating guide wires, SS, OD promjeri: 0.025, 0.032, 0.035, 0.038", Dužine: 150, 180 mm, Vrh: ravni, "J" | kom
28 | PTFE coating guide wires, SS OD promjeri: 0.025, 0.032, 0.035, 0.038" Dužine: 260 mm Vrh: ravni, "J" | kom
29 | Hydrophilic guide wires, nitinolska jezgra, Radiopakni premaz za bolju vidljivost , OD promjeri: 0.032, 0.035, 0.038", Dužine: 150 mm, Vrh: ravni, "J" | kom
30 | Hydrophilic guide wires, nitinolska jezgra, Radiopakni premaz za bolju vidljivost , OD promjeri: 0.032, 0.035, 0.038", Dužine: 180 mm, Vrh: ravni, "J" | kom
31 | Hydrophilic guide wires, nitinolska jezgra, Radiopakni premaz za bolju vidljivost, OD promjeri: 0.032, 0.035, 0.038", Dužine: 260 mm Vrh: ravni, "J" | kom
32 | Transseptal needle 56/71/86 cm, Krivine N0/N1 | kom
33 | Transseptal sheath različitih veličina: 6/7/8/8.5F, 45 i 62 cm, sa hidrofilnom žicom, PTFE; 8/8.5F, 80 cm, sa hidrofilnom žicom, PTFE; 10 F, 60 cm sa hidrofilnom žicom, PTFE; 12F, 60 cm sa hidrofilnom žicom, PTFE | kom

## 18
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 18
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Dijagnostički kateteri 5 i 6 F, duljine 100cm i 125 cm, atraumatskog vrha, različitih oblika, standardnih i transradijalnih, JL=FL, JR=FL, AL, AR, IM, LCB, RCB, MP, SON, TIG, PIG, KIMNY | kom
2 | Dijagnostički kateteri 5, 6 i 7 F, duljine: 100cm i 125 cm, atraumatskog vrha, otporan na nepravilno savijanje, Trilon materijal, Wire Braiding cijelom dužinom, različitog dizajna za lijevu i desnu stranu | kom
3 | Guiding kateteri koji pružaju odličnu back-up potporu, zadržavaju oblik tijekom dužih procedura, veći unutrašnji unutrašnji lumen 5F ID = 0.058", 6F ID= 0.071", 7F ID= 0.082", 8F ID= 0.091'', hidrofilni segment osigurava optimalni ulaz u transradijalnim i kompleksnim slučajevima, ultra-thin 1x2-braid dizajn, različitih standardnih i šest krivulja za transradijalni pristup (Kimny, LB, RAD, RB, RBL, RBR, TIG, AL, CLS, FCL, FL, JL, LBU, AR, ART, FR, HS, JR, MP, RCSC, IM, LCB, RCB) radiopaknog, mekog atraumatskog vrha | kom
4 | Guiding kateteri posebno velikog lumena 8F=ID .091'', 7F ID=0.081", 6F ID=0.70" ojačani, 4x2-braid dizajn, dužine 100cm, različitih krivulja (FR, FL, CLS, Amplatz, Judkins, Kiesz, Q, Voda Left, Hockeystick, Backup, IMA, Multipurpose, Bypass, Shepard's Crook) radiopaknog, mekog atraumatskog vrha | kom
5 | Guiding ekstenzijski kateter za kompleksne lezije, olakšan ulaz i dopremljivost drugog potrebnog materijala u diskretnu koronarnu vaskulaturu, 6,7,8 Fr i 6Fr dugi kateter za TRI s mekim, fleksibilnim i atraumatskim vrhom, hypotube nehrđajući čelik, radna dužina 150cm, ID= 0.057" (1.45mm), back-up potpora za bolji crossing, hidrofilni premaz, 1 distalni radiopakni marker i PtIr helikalni kolar | kom
6 | Mikrokateter, za antegradni pristup, pogodan za tortuoznu anatomiju, ultra niskog profila vrha od 0.46 mm (1.4 F), OD distalni kraj 0.81 mm (2.4 F), za žicu ≤ 0.014”, shaft od tri sužene zone za bolju potporu, otporan na presavijanje, izuzetne fleksibilnosti, hidrofilni premaz od 60 cm, s radiopaknim markerom dužine 2mm, ukupne dužine 135 cm | kom
7 | Mikrokateter, za anterogradni i retrogradni pristup, pogodan za tortuoznu anatomiju, ultra niskog profila vrha od 0.46 mm (1.4 F), OD distalni kraj 0.71 mm (2.1 F), za žicu ≤ 0.014”, shaft od pet suženih zona za fleksibilnost, dopremljivost i potporu žici, hidrofilni premaz od 60 cm, s radiopaknim markerom dužine 2mm, ukupne dužine od 135 cm i 150 cm | kom
8 | Cutting balon intrakoronarni, 5F kompatibilan za 2.0 – 3.25 mm i 6F kompatibilan za 3.5 – 4.0 mm, radne dužine od 6, 10 i 15mm, nominalnog tlaka 6ATM, RBP 12 ATM | kom
9 | DES stent, sinkronizirana elucija lijeka everolimusa i biorazgradivog polimera PLGA nakon 3 mjeseca. Platforma PtCr, promjer: 2.25-5.00mm, duljina stenta: 8-48 mm, max. dilat. ekspanzija - 4.00mm, 4.50mm i 5.00mm na 5.75 mm, profil vrha: 0.017". Dva konektora za bolju prilagodljivost stenta i dodatni konektori na proksimalnom dijelu za longitudinalnu snagu i ostijalnu podršku. Sistem za dopremanje ima odličnu trakabilnost i pushabilnost (bisegmentalna građa), NP 11 ATM, RBP 16 - 18ATM | kom
10 | DES stent za velike proksimalne žile, uključujući left main, bifurkacije i ostijalne lezije, sinkronizirana elucija lijeka everolimusa i abluminalnog biorazgradivog polimera PLGA nakon 3 mjeseca. Platforma PtCr, promjer: 3.50-5.00mm, duljina stenta: 8-32 mm, max. dilat. ekspanzija - 3.50mm - 5.00mm na 6.00 mm, profil vrha: 0.43 mm. Ukupna stent debljina uključujući debljinu strutova i polimera iznost 93µm. Tri konektora na tijelu za bolju prilagodljivost stenta, četiri konektora na proksimalnom dijelu za izuzetnu aksijalnu snagu, te 12-vrhova dizajn sa kracom duzinom stratova za vecu radijalnu snagu . NP 11 ATM, RBP 16 ATM. | kom
11 | DES stent, lijek everolimus, permanentni polimer, PtCr platforma stenta sa dodatnim konektorima na proksimalnom segmentu za aksijalnu snagu, poboljsan "delivery" sistem stenta koji ima jedinstvenu "hypo tube" tehn.laserskog rezanja za poboljsanu dopremljivost i fleksibilnost stenta, stentiranje svih vrsta stenoza te posebnih indikacija CTO i tortuotičnih lezija, dužine: 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38 mm, ulazni profil vrha: 0.45mm, debljina stratova stenta (2.25-3.50 mm): 0.032" (0.081 mm), promjer stenta: 2.25-4.0mm, max. dilat. ekspanzija - 4.00 mm na 5.75 mm, poboljsana trakabilnost i pushabilnost (bisegmentalni kateter), NP 11 ATM, RBP 16-18 ATM | kom
12 | DEB s lijekom paclitaxel za liječenje ISR (in-stent restenosis), de novo stenoza i bolesti manjih krvnih žila. TransPax premaz, dopremljivost optimalne doze lijeka koja je 2.0 µg mm2. Promjer balona: 2.0 - 4.0 mm, duljina balona 8 - 30 mm, vrijeme inflacije - 30 sek. Ulazni profil 0.017". Radna dužina: 144 cm. Kompatibilan sa žicom 0.014". Unutarnji promjer vodećeg katetera je 0.056", kompatibilan s 5 Fr vodećim kateterom, PtIr radiopakni markeri | kom
13 | Koronarni predilatacijski balon kateter, semicompliant za posebne indikacije CTO, izrazito niskog profila prolaza okluzije, optyleap balon materijal, zašiljeni vrh sa 0.017'' ulaznim profilom, prolazni profil 0.026'', kompatibilan za 6F kissing tehniku, izvrsne karakteristike re-crossinga, duljine: 8-30 mm, promjera 1.2-4.0 mm, RBP 18 ATM, 2 PtIr radiopakna markera, dual-shaft dizajn: 1.2 i 1.5 mm push i workhorse. Hidrofilni premaz | kom
14 | Koronarni predilatacijski balon kateter, semicompliant za dilataciju svih vrsta stenoza, materijal balona softleap, zašiljeni vrh sa 0.017'' ulaznim profilom, kompatibilan za 6F kissing tehniku, izvrsne karakteristike re-crossinga, glatki prijelaz od vrha prema balonu, promjera 1.5-4.0 mm, duljine: 9-30 mm, RBP 12-14 ATM | kom
15 | Koronarni postdilatacijski balon kateter, noncompliant, kompatibilan za 6F i 8F kissing tehniku, promjera 2.00 - 6.00mm, duljine: 6-30 mm, 2 PtIr radiopakna markera, izvrsne prolaznosti, malog ulaznog profila 0.017'', bisegmentalni karakter, hidrofilni premaz, RBP 18 - 20 ATM, NP 12 ATM | kom
16 | Koronarni postdilatacijski balon kateter, noncompliant, za dilatacije unutar stentova i kompleksnih stenoza, za žicu 0.014", duljine 6-30 mm, promjera 2.0-5.0 mm, 2 Pt - radiopakna markera, izvrsne prolaznosti, malog ulaznog profila .017'', Bi-segment Inner Shaft, OptiQ balon materijal, RBP 20 ATM, NP 12 ATM | kom
17 | Mikro-dilatacijski kateter za PTCA, semi-compliant balon, niski ulazni profil 0.017", distalni dio koaksijalan dvostruki lumen, unutrašnji lumen kompatibilan ≤ 0.14" žicom vodilicom, hidrofilni premaz, radna dužina 150 cm, 1 radiopakni marker na sredini tijela balona, monorail i OTW sistem | kom
18 | Kateter s 10 mm balonom u blizini distalnog vrha, osigurava 0.014" žicu unutar 6F-8F vodič katetera kada je napuhan do 12 ATM. Marker oznaka dužine 1mm na distalnom vrhu i marker oznaka 2mm dužine na proksimalnom rubu balona za olakšano postavljanje i identifikaciju prilikom brzih razmjena uređaja bez gubljenja položaja žice. Povećana učinkovitost kompleksnih procedura. Teleskop katetera je kompatibilan s 90 cm i 100 cm vodič kateterima i na distalnom dijelu manifold narančaste boje. | kom
19 | Žice 0.014", čvrstoća vrha žice 0.9 gf, 17cm hidrofilni premaz od distalnog kraja prema proksimalnom dijelu žice, dužine 190 cm i 300 cm, ravnog i J vrha, unutrašnjost žice od nehrđajućeg čelika, radiopaknog vrha 3 cm | kom
20 | Žice 0.014", čvrstoća vrha 0.5 gf, 20 cm hidrofilni premaz od distalnog kraja prema proksimalnom dijelu, 1 cm distalno od vrha reducirani hidrofilni premaz, ICT (Inner Coil Technology) tehnologija - konstrukcija sa koaksijalnim namotajem, dužine 190 cm i 300 cm, ravnog i J vrha, unutrašnjost žice od nehrđajućeg čelika, atraumatski vrh žice lakog oblikovanja, radiopaknog vrha 4 cm | kom
21 | Žice 0.014", čvrstoća vrha 1.2 gf, posebno namijenjene za crossing, 24 cm hidrofilni premaz od distalnog kraja prema proksimalnom dijelu, ICT (Inner Coil Technology) tehnnologija - konstrukcija sa koaksijalnim namotajem, dužine 190 cm i 300 cm, ravnog vrha, unutrašnjost žice od nehrđajućeg čelika, atraumatski vrh žice koji se lako oblikuje, radiopaknog vrha 4 cm | kom
22 | Žice 0.014" posebno namijenjene za crossing, promjera vrha 0.009", 18 cm hidrofilni premaz i polimer od distalnog kraja prema proksimalnom dijelu, ICT (Inner Coil Technology) tehnnologija - konstrukcija sa koaksijalnim namotajem, ravni vrh, dužine 190 cm i 300 cm, unutrašnjost žice od nehrđajućeg čelika, čvrstoća 1.2 gf, radiopaknog vrha 3.5 cm | kom
23 | Žice vodilice 0.008", opterećenje vrha žica od 1.0-6.0 gf, probojna sila žica od 31-185 gf/mm², distalni kraj sužen u dužini od 6cm i ima 15cm hidrofilni premaz, dužine žica 190 cm i 300 cm, radiopaktnog vrha 3.5 cm | kom
24 | Žice 0.014" namijenjene za poseban crossing, promjer vrha 0.008", 15 cm hidrofilni premaz, ICT (Inner Coil Technology) tehnnologija - konstrukcija sa koaksijalnim, unutrašnjost žice od nehrđajućeg čelika, čvrstoća vrha 10.0 gf s penetracijskom silom 308 gf/mm² / 14.0 gf s penetracijskom silom 432 gf/mm² , dužine 190 cm i 300 cm, radiopaknog vrha 3.5 cm | kom
25 | PTCA ŽICE VODILICE 0.014" dužine 182 i 300 cm, ravni i J tip vrha, hidrofilnog i djelomično hidrofilnog premaza za standardne i kompleksne lezije | kom
26 | PTCA ŽICE VODILICE 0.014" dužine 185 i 300 cm, za navigaciju u kompleksnim lezijama, s hidrofilnom nitinolskim premazom, 2 cm radiopaknog segment | kom
27 | PTCA ŽICE VODILICE 0.014" za kompleksne lezije, CTO i jaku potporu, nehrđajući čelik, hidrofilni premaz, ravni ili J vrh, dužine 182 i 300 cm | kom
28 | Žica za rotablaciju, duljina 325 cm, floppy ili extra support, duljina vrha 2.2 cm ili 2.8 cm | kom
29 | Kateter s rotacijskom glavom- svrdlom i pokretačem za rotacijsku glavu unaprijed spojeni, kompatibilni novoj generaciji konzole. Veličine rotacijske glave od 1.25- 2.50 mm i kompatibilna sa zicom za rotablaciju | kom
30 | IVUS kateter s tranducerom 40MHz, kompatibilan s 5F vodećim kateterom, crossing profila 3.15F/1.05 mm; s obojenim vrhom za laksu vidljivost tijekom pripreme katetera | kom
31 | IVUS kateter s transducerom 60 MHz, maksimalne penetracije promjera do 6mm primjeren za velike zile, kompatibilan s 5F vodećim kateterom | kom
32 | Uređaj za automatsko povlačenje katetera za IVUS za jednokratnu upotrebu | kom
33 | FFR kateter, sa optičkim senzorom za mjerenje pritiska s optimalnim prijenosom od senzora do jedinice, prilagodljivi atraumatski Asahi vrh, hidrofilni premaz, radna dužina 185cm | kom
34 | Kateter za kompleksne lezije, ulazak u diskretne regije koronarne vaskulature (pravi lumen ili subintima). Indikacija i za olakšano intraluminalno postavljanje konvencionalnih žica vodilica iza stenoznih koronarnih lezija, uključujući CTO prije PTCA ili postavljanja stenta. Hidrofilni kateter sa atraumatskim vrhom smanjuje rizik od perforacije, radna dužina: 135 cm, kompatibilan sa ≤ 0.14" žicom vodilicom i 6 Fr vodećim kateterom, brzo-okretni torker | kom
35 | Sistem za točno pozicioniranje i ponovni ulazak u pravi lumen sa pozicije subintime. Ulazni profil: 0.019", shaft balona: hidrofilni premaz, 2 radiopaktna markera, radna dužina: 135 cm, kompatibilan sa ≤ 0.14" žicom vodilicom i 6 Fr vodećim kateterom | kom
36 | Žica sa specifičnim vrhom zakrivljenim pod kutom od 28°, koristi za ponovni ulazak u pravi lumen s pozicije subintime | kom
37 | Ekstenzija za Stingray zicu | kom
38 | Uvodnica u setu s dilatatorom i žicom, kompatibilna sa žicom 0.035" i 0.038", promjera: 4-9 F, duljine 7, 11 i 25 cm | kom
39 | Indeflator set koji se sastoji od pumpe za inflaciju 26 atm, Y-adaptera, torque uređaja, alata za umetanje i stopkoka | kom
40 | Hemostatska valvula, unutarnji promjer 8F = 2.67mm, s dvostrukim ljepilom za smanjenje curenja tijekom duzih procedura | kom
41 | KIT sadrži hemostatsku valvulu unutarnjeg promjera 8F = 2.67mm, s dvostrukim ljepilom za smanjenje curenja, uređaj za umetanje, torque uređaj | kom
42 | KIT sadrži hemostatsku valvulu unutarnjeg promjera 8F = 2.67mm, s dvostrukim ljepilom za smanjenje curenja, uređaj za umetanje, torque uređaj | kom
43 | Sistem za protekciju embolije, žica od nehrđajučeg čelika, filter s porama veličine 110 mikrona, ekcentrična košarica s radiopaknom omčom, kompatibilan s kateterom 6 F, dužina 190 cm | kom
44 | Samošireća supra-anularna perkutana aortna valvula, dimenzije S, M i L koje odgovaraju dimenzijama anulusa u rasponu od 21mm do 27mm, napravljena od samoširećeg nitinolskog stenta i tri listića od svinjskog perikarda. Donji dio stenta prekriven svinjskim perikardom te Active PVseal tehnologijom za smanjenje paravalvularnog curenja. Velika, otvorenih ćelija stabilizacijska luka olakšavaju samoporavnanje s nativnim anulusom. Radiopakni marker omogućava olakšanu vizualizaciju i precizno postavljanje valvule. Vrlo niski PPI (pacemaker rate - 8.3%). Paket dolazi sa transfemoralnim setom za uvođenje perkutane aortne valvule, sadrži kateter i kontroler/dršku za implantaciju u dva koraka. Dužina sistema 109 i 320cm, kompatibilni s uvodnicom 14F i 0.035" žicom vodilicom | kom
45 | Uvodnica 14F za TAVI, za femoralni pristup, hidrofilnog premaza, distalni kraj s mogućnošću širenja, kompatibilna sa žicom 0.035”, dužine 32cm, za krvne žile ≥ 5.5 mm promjera | kom
46 | Žica vodilica od nehrđajućeg čelika i PTFE lubrikatno premaza namijenjena za TAVI, vanjskog promjera 0.035", duljine 275 cm, prethodno oblikovana, dvostruko zakrivljeni dizajn krivulje sa 3 različite veličine (Extra- Small, Small i Large) | kom
47 | Perkutani zaštitni dvodjelni kateter s filterima za hvatanje i uklanjanje fragmenata/tromba nastalih tijekom TAVI procedure, samo za desni radijalni pristup, kompatibilan s 0,014'' koronarnom žicom vodilicom minimalne dužine 175 cm | kom
48 | Okluder (samošireći nitinolski okvir s prevlakom od PET-a) nove generacije za zatvaranje aurikule lijevog atrija sa prethodno pripremljenim kateterom za uvođenje od pletenog Pebax materijala s PTFE premazom i platina/iridij markerima, meki zatvoreni atraumatski distalni vrh s flouroskopskim markerima, vanjski promjer 12F, 5 dimenzija: 20, 24, 27, 31 i 35 mm | kom
49 | Set za pristupanje - uvodnica i dilator, s integriranom hemostatskom valvulom, 3 dizajna krivulje (single, double i anterior), vanjskog promjera 14 F, unutarnjeg promjera 12F, radna dužine 75 cm, radiopaktni markeri te mekani atraumatični vrh, kompatibilan za okluder za zatvaranje aurikule lijevog atrija | kom

## 19
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 19
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1. | Kobalt krom (L605) sirolimus (12,5 ug/mm) koronarni stent s mikroporoznom površinom. Promjeri stenta 2.00 -4.00 mm, dužine 8,12,16,18,21,24,28,32,40 mm, 2 cell design, ulazni profil 0,41 mm, cell size bočne grane 18,50 mm, nominalni tlak 11atm, crossing profil 0,89 mm, prokimalni shaft diametar 1,9F, distal 2,7 F, preporučljiva žica vodilica 0,014", vodeći katerer min. 5F, otpuštanje lijeka 4-6 tjedana. | kom
2. | PTCA koronarni balon kateter (SC). Balon izrađen od poliamida i modificiranog poliamida. Marker balon izrađen od platine i iridija. Proksimalni promjer 1,9 F, distalni promjer 2,7 F, ulazni profil 0,41 mm, balon crosing profil 0,64 mm, preporučena žoica 0,014", iskoristiva duljina 143 cm, suljina GW lumena 27 cm, vodeći kateter 5F. Dimenzije balona: 1.50x15, 20 i 30 mm, 2.0x12, 15,20,30 mm, 2.25x12,15,20,30mm 2.50x12,15,20 i 30 mm, 2.75x12,15,20,30, 3.00x12,15,20,30 mm, 3.50x12,15,20,30, 4.00x12,15,20,30 mm. | kom
3. | Balon kateter za valvuloplastiku namijenjen kod operacije aortne valvule kod odraslih. Promjer balona 15mm, 16mm, 18mm, 20mm, 23mm, 25mm, 28mm i 30mm; dužine balona 25mm, 30mm, 40mm, 45mm, 50mm i 60mm; radna dužina 110cm . | kom
4. | Perikardijalni drenažni setovi za izvlačenje tekućine iz perikardijalne vrećice. Također se može upotrebljavati za sakupljanje tekućine iz perikardijalnog područja za dijagnostičke svrhe. Sastoji se od katetera dimenzija 7-8-9 F i dužine 30cm, ravne igle za angioplastiku od 18G/7cm, žice vodilice "J" tipa .038", 48cm i šprice. | kom
5. | Kobalt krom sirolimus + probucol koronarni stent bez polimera sa mikroporoznom površinom. Promjeri stenta 2.00, 2,25, 2,50x8,12,16,18,21,24,28,32mm, 2.75, 3,00 3,50 i 4,00 x 8,12,16,18,21,24,28,32, 36,40, 44 i 48mm. | kom

## 20
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 20
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Koronarni mikrokateter upravljivog vrha sa mehanizmom za navigaciju, za uporabu bez mikrožice, 2.9-2.4F, koristiva duljina 125cm, unutarnji lumen 0.021", hidrofilan segment 80 cm, tlak 1000 psi | kom
2 | Koronarna šprica, 6,8,10,12 i 20 ml, opcija rotirajući ili fiksni luer lock, čvrsto prozirno kučište, sigurnosni prostor koji minimizira ulaz zraka u kateter, 2 nastavka klipa (za prst i dlan), opcija "smart tip" za laganu aplikaciju bez puno otpora, mogućnost klipa sa sistemom zaključavanja na 6 i 12 ml špricama | kom
3 | Set za koronarografiju transradijalnim pristupom: sadrži 5F radijalnu uvodnicu s iglom 7 ili 11 cm duljine, 3 mm J teflonsku žicu 0.035", 180 cm, 2 katetera: JL 3.5, JR 4.0 | kom
4 | Sistem za pravilno pozicioniranje stenta u aorto ostijalne lezije, dužine 127 cm, kompatibilan sa 6,7,8 F kateterom vodičem, dizajn koji omogućuje 3D vizualizaciju, .018ˮ super elastična nitinolska žica sa silikonskim slojem, distalnih 4 cm žice suženo na .014ˮ te termički tretirano za veću fleksibilnost, distalno fleksibilni cilindar sa procjepom i 4 nitinolske nožice obložene zlatom, raspon nožica 15 mm, proksimalni segment sistema žute boje za razlikovanje od ostalih žica | kom
5 | Aspiracijski kateter 5.2 F i aspiracijski kateter niskog profila 4 F sa stiletom, kompatibilan sa 6 F kateterom vodičem, 140 i 145cm duljine, pletivo od nehrđajućeg čelika, 3 pozicijska markera ( na 5.2F), platinasti marker za vidljivost na 4F, asp.lumen 1.006 i 0.81mm², distalnih 20 ili 30 cm hidrofilno, u setu sa 2 vakumske šprice, RXP špricom za ispiranje RXP lumena, 2 mikrofilter posudice, posudica za otpad te 21.5 cm duga ekstenzija i stopcock | kom
6 | Kateter za dohvat stranog tijela sa trostrukom micro omčom (raspon omče od 2 - 4 i 4 - 8mm), sadrži 3.2 F kateter od Teflona dužine 150 cm sa platinstim markerom i nitinolsku žicu 175cm sa omčom, nitinolske omče međusobno su isprepletene te djeluju kao cjelina (3D efekt isključuje potrebu apliciranja kontrasta), dodatne platinaste niti omogućuju dobru vidljivost | kom
7 | Kateter za dohvat stranog tijela, raspon trostrukih omči 6 - 45 mm, sadrži kateter od Teflona dužine 100 cm sa platinstim markerom (6 i 7 F) i nitinolsku žicu 120 cm sa distalnom trostrukom omčom, nitinolske omče međusobno su isprepletene te djeluju kao cjelina (3 D efekt isključuje potrebu apliciranja kontrasta), dodatne platinaste niti omogućuju dobru vidljivost | kom
8 | Kateter 2.3 - 3F (materijal Pebaks) za dohvat stranog tijela sa jednostrukom omčom od nitinola obloženom pozlaćenim volframom pruža dobru vidljivost, kut omče 90°, raspon omče 2 - 7mm, duljina katetera 150 ili 175 cm, duljina nitinolske žice 175 ili 200cm. Platinasti marker za dobru vidljivost. Dolazi sa torkerom i uvođačem | kom
9 | Kateter 4 i 6F (materijal Pebaks) za dohvat stranog tijela sa jednostrukom omčom od nitinola obloženom pozlaćenim volframom pruža dobru vidjivost, kut omče 90°, raspon omče 5 - 35 mm, duljina katetera 100cm, duljina nitinolske žice 120 cm. Platinasti marker za dobru vidljivost. Dolazi sa torkerom i uvođačem | kom
10 | Kateter 4 i 6F (materijal Pebaks) za dohvat stranog tijela sa jednostrukom omčom od nitinola obloženom pozlaćenim volframom pruža dobru vidjivost, kut omče 90°, raspon omče 10 i 25 mm, duljina katetera 48 cm, duljina nitinolske žice 65 cm. Platinasti marker za dobru vidljivost. Dolazi sa torkerom i uvođačem | kom
11 | Set za transeptalnu punkciju srca: sadrži kateter (izbor 12 krivulja), radiopakni dilatator i teflonsku žicu | kom
12 | Igla za transeptalnu punkciju, 21 ili 22G, duljine 56-98 cm | kom
13 | Kateter sa mogućnošću navođenja za transeptalnu punkciju srca sa ojačanjem, skliska obloga, 3 vrste krivlje, u setu sa uvođačem i žicom | kom
14 | Set za perikardiocentezu, sadrži 6 ili 8.3 F ravni ili pigtail kateter, pripadajući dilatator, žica vodilica 80 cm s 2 vrha, "J" i ravni vršak, vrećica za drenažu, trosmjerna skretnica, skalpel, šprice, igle i konac za šivanje) | kom
15 | Uvodnice za femoralni pristup 4-8F, 11 cm duge, 50 cm žica sa dvostrukim završetkom, polietilenske ili polipropilenske, postranična ekstenzija širokog unutarnjeg lumena, superiorni prijelazi žica/dilatator/uvodnica, dilatator na klik sistem, kompatibilne sa .035ˮ | kom
16 | Uvodnice za femoralni pristup 4-8F, 23 cm duge, 80 cm žica sa dvostrukim završetkom, postranična ekstenzija širokog unutarnjeg lumena, superiorni prijelazi žica/dilatator/uvodnica, dilatator na klik sistem, kompatibilne sa .035ˮ | kom
17 | Uvodnice za radijalni, brahijalni i femoralni pristup (pedijatrijske) 4 - 7 F, 7 i 11cm, mikrožica od čelika (SS/SS) .018ˮ, 21G igla duga 4 cm, ekstremno gladak materijal polietilen, dilatator na klik sistem | kom
18 | Uvodnice za radijalni, brahijalni i femoralni pristup (pedijatrijske) 4 - 7 F, 7, 11 i 23 cm, mikrožica .018ˮ ili .025ˮ od nitinola s platinastim vrhom (NT/PT), 21G igla,4 cm, dilatator na klik sistem | kom
19 | Hidrofilne uvodnice, 4-7F, 7,11cm, sa 21G x 4 cm silikonom obloženom iglom, mikrožica od čelika (spring coiled) .018ˮ ili .021ˮ,45 ili 80 cm duga ili 4-6 F, 11cm sa .018ˮ mandrel žicom od nitinola i platinastim vrhom (opcija Bowtie - za lako postavljanje uvodnice na mikrožicu), dilatator na klik sistem | kom
20 | Hidrofilne uvodnice, 4-6 F, 11, 16, 23 cm, sa dvodjelnom iglom, plastična žica (jezgra nitinol) sa zavinutim vrhom .021ˮ ili .025ˮ, 45 ili 80 cm duga ,dilatator na klik sistem, pakiranje uključuje skalpel i 3 ml špricu | kom
21 | Ojačana(s pletivom) uvodnica za radijalni pristup povećanog unutarnjeg dijametra i stanjenog zida, otporna na kompresiju i kinkanje, hidrofilna obloga, veličine 4-7F i duljine 7,11,16, 23 cm, s metalnom iglom i žicom u setu | kom
22 | Ojačana (s pletivom) uvodnica za radijalni pristup povećanog unutarnjeg dijametra i stanjenog zida, otporna na kompresiju i kinkanje, hidrofilna obloga, veličine 4-7F i duljine 11,16, 23 cm, s dvodijelnom iglom i plastičnom žicom u setu | kom
23 | Standardna žica vodilica, izrazito glatka, teflon nanesen prije proizvodnje (Teflon precoated) smanjuje frikciju, .035ˮ i .038ˮ, 80,150,180,210,260 cm, ravni ili J oblik (1.5, 3, 6, 15 mm J), Bentson, C, ST, (fleksibilni dio 10,15 ili 23 cm) i Newton (fleksiblni vrh 13.5,18.5) , čvršća jezgra sa J vrhom ("rosen-tip"opcija (1.5mmJ)). | kom
24 | Amplatz žica, izrazito radiopakna, PTFE obloga, ravan ili J vrh, fleksibilni vrh 1, 3.5, 4, 6, 7 cm, opcije .035" i .038", duljine 75 - 260 cm | kom
25 | Dijagnostički kateter kardiološki za femoralni pristup, JR, JL, Amplatz L i R, L i R coronary bypass, progressive right coronary, internal mammary, sones, multipurpose, pigtail (ravni, 145°) sa 5 postraničnih otvora, 5,6 F, 65, 80,100 i 110 cm | kom
26 | Dijagnostički kateter kardiološki za femoralni pristup, JR, JL, progressive right coronary, pigtail (ravni, 145°) sa 5 postraničnih otvora, multipurpose, 5,6 F, 125 cm | kom
27 | Dijagnostički kateteri kardiološki za radijalni pristup, 4,5,6 F, 100 i 110 cm, Ultimate bilateralni oblici, i drugi oblici za unutarnju mamarnu i koronarne arterije, duljina vrha 2 cm, sa ili bez postraničnih otvora | kom
28 | Dijagnostički kateter za radijalni pristup za kardiologiju i radiologiju, 4,5,6 F, 125 cm, oblici Ultimate - bilateralni, sa ili bez postraničnog otvora na vrhu, iznimno mekan vrh (bumper tip) | kom
29 | Dijagnostički kateter pigtail za ventrikulogram za radijalni pristup iz desne ruke, 4,5,6 F, 100, 110 i 125 cm, pleteni ili ne pleteni, 6 postaničnih otvora | kom
30 | Pedijatrijski pigtail kateteri od Najlona , 4F, 65 i 80 cm dugi sa 4 i 5 postraničnih otvora | kom
31 | Pedijatrijski pigtail kateteri od Teflona - FEP (izrazito glatki), 3 - 7 F, 40,50,65,80,100 cm | kom
32 | Pedijatrijski Judkins kateteri od Najlona (R i L), 4 i 5 F, 70 cm dužine | kom
33 | Kateter vodič, 5 - 8 F, 100cm, oblici za radijalni i femoralni pristup,razne krivulje, pletivo od plosnatih niti nehrđajučeg čelika, visoka čvrstoća katetera koja se prema vrhu smanjuje, 30% otporniji na knikanje, mekani atraumatski obli vrh, 1:1 tork, dobra back up potpora, razne krivulje | kom
34 | Manometarska šprica sa dodanom sklopivom ručicom koja umanjuje potrebnu rotacijsku snagu 67% prilikom korištenja u odnosu na uređaj bez sklopive ručice, volumen 20 ml, tlak 30 ATM | kom
35 | Manometarska šprica sa luminiscentnim brojčanikom , analogna, materijal polikarbonat, volumen šprice 20 ml, tlak 30ATM, postranična ekstenzija od pletenog poliuretana 33cm sa trosmjernim ventilom | kom
36 | Manometarska šprica sa hemostatskom valvulom u setu, sa luminiscentnim brojčanikom, analogna, materijal polikarbonat, volumen šprice 20 ml, tlak 30 ATM, postranična ekstenzija od pletenog poliuretana 33cm sa trosmjernim ventilom | kom
37 | Manometarska šprica sa hemostatskom valvulom , torkerom i metalnim uvođačem u setu, sa luminiscentnim brojčanikom, analogna, materijal polikarbonat, volumen šprice 20 ml, tlak 30 ATM, postranična ekstenzija od pletenog poliuretana 33cm sa trosmjernim ventilom | kom
38 | Narukvica za kompresiju radijalne arterije, veličina 24 i 29 cm, raznih boja, u pakiranju sa 20 ml špricom , volumen balona za kompresiju 20 ml, mogućnost izrade dizajna narukvice prema narudžbi kupca | kom
39 | Narukvica za kompresiju mjesta punkcije lijeve distalne radijalne arterije, u setu sa 10 cm špricom specijalizirane konekcije i nastavkom za produžetak narukvice | kom
40 | Narukvica za kompresiju mjesta punkcije desne distalne radijalne arterije, u setu sa 10 cm špricom specijalizirane konekcije i nastavkom za produžetak narukvice | kom
41 | Šprica, 10 ml, posebni nastavak za napuhivanje balona narukvica za hemostazu nakon punkcije distalne arterije | kom
42 | Hemostatska valvula na navoj za uređaje do 9 F, ID 3.1mm | kom
43 | Hemostatska valvula sa dva nastavka, za "kissing ballon" tehniku, do 9F, ID 3.1mm | kom
44 | Hemostatska valvula na navoj za uređaje do 9F, ID 3 mm, kratkog tijela | kom
45 | Hemostatska valvula na klik sistem sa uvodnikom u setu | kom
46 | Konekcijske linije, do 1200 psi, 51, 76 cm | kom
47 | Konekcijske linije, do 1200 psi, 122 cm | kom
48 | Skretnica s 3 porta, materijal polikarbonat, 500 PSI, desna ručna orijetnacija | kom
49 | Skretnica s 4 porta, materijal polikarbonat, 500 PSI, desna ručna orijetnacija | kom
50 | Torker za mikrožicu, 0.009-0.018, na navoj | kom
51 | Metalni uvođač za mikrožicu | kom
52 | Manžeta za davanje tekućine pod tlakom, volumen 500 i 1000ml | kom
53 | Vrećica zapremine 1400 ml sa 2 konekcijske linije, sadrži valvulu sa luer nastavkom i infuzijski konektor sa šiljatim nastavkom, za ispiranje katetera i sigurnu pohranu medicinskog otpada | kom
54 | Transradijalni kateteri za periferiju, 4,5,6 F, 125 cm, sa ili bez postraničnih otvora, pleteni ili ne | kom

## 21
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 21
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Dvoslojni balon kateter visokog pritiska, konični vrh - RBP 35 atm - linearni compliance 40 atm - ulazni profil 0,016 inch - duljine 10 - 20 mm - promjeri 1.5-4.0 mm | kom
2 | Hidrofilni mikro balon kateter visokog pritiska za CTO - RBP 21 atm - ulazni profil 0,016, prolazni profil 0.0195 inch - duljine 6, 10 i 15 mm - promjeri 0.85 mm | kom
3 | Hidrofilni PTCA balon kateter visokog pritiska za predilataciju i postdilataciju - RBP 21 atm - ulazni profil 0,016, prolazni profil 0.022 inch - duljine 6 -30 mm - promjeri 1.5-4.0 mm | kom
4 | Hidrofilni balon kateter visokog pritiska za uske lezije - RBP 21 atm - ulazni profil 0,016, prolazni profil 0.0205 inch - duljine 6, 10, 15 i 20 mm - promjer 1.1 mm | kom
5 | Angiography syringe (control syringe) 12 CC | kom
6 | Igle za femoralnu punkciju i uvođenje koronarnih žica u kateter sa krilcima (mogu se maknuti) i bez krilaca, 18G | kom
7 | Femoralne uvodnice – set koji sadržava miniwire, seldinger needle, surgical blade, minisyringe, dimenzije 5-8 F, duljine 9,11,18, 23 cm | kom
8 | Radijalne uvodnice – set koji sadržava miniwire, seldinger needle, surgical blade, minisyringe, dimenzije 4-8F, duljine 9,11,18,23 cm | kom
9 | Manifold 3-way | kom
10 | Y – connector – Hemosatska valvula (automatski ili manualni) | kom
11 | Injekcijske tlačne linije (extension lines) – 800/1200 psi, 50/100/150 cm | kom
12 | Indeflator za standardni i visoki pritisak od 40 atm | kom
13 | Indeflator za super visoki pritisak od 55 atm | kom
14 | Angiografski set za Angio salu; Prekrivka 100x150cm; Papirnati ručnik, 2 komada; Kirurški ogrtač veličine M, L ili XL, 2 komada; Plastična posuda okrugla volumena 250ml; Posuda volumena minimalno 2000ml s držačima za žice vodilice,; 12 slojna pamučna kompresa 10x10cm, 60 komada; Jednokratna PVC štrcaljka 20ml, 4 komada; Angiografska prekrivka veličine minimalno 330x220cm, sa 2 okrugle rupe, transparentni rub prekrivke; Navlaka za zaštitu od zračenja s elastičnom fiksacijom veličine 90x50cm (ŠxV); Navlaka za RTG cijev okrugla, s elastičnom fiksacijom promjer 90cm; Okrugli tupfer za pranje mjesta punkcije promjera 4cm, 3 komada; Jednokratni skalpel sa drškom br.11, Angiografska štrcaljka s navojem volumena 20ml-1 kom | kom
15 | Uvodnice za radijalni i femoralni pristup u setu: - Set sadržava lntroucer sheath, Dilator, lntroducer needle, Nitinol Guide wire, scalpel, syringe - Kod radijalnih setova dostupna IV Cannula 20Gx45 cm koja reducira traumu, smanjuje krvarenje i omogućuje brzu hemostazu sa radijalnom narukvicom - Veličine 4F-7F za radijalni pristup i 4F-9F za femoralni pristup - Dužine 7-16 cm za radijalni pristup i 9-23 cm za femoralni pristup - Nitinolska žica 0.018/ 0.025 x 45 cm ravna - za radijalni pristup i 0.035/ 0.038 x 45/60 cm J žica - za femoralni pristup | kom
16 | DES stent sa lijekom Biolimus A9 - Tehologija bez polimera i nosača - ESC preporuke za stabilne pacijente sa visokim rizikom od krvarenja (1-mjesečni DAPT režim); Kliničke studije za 1-mjesečni DAPT režim na > 2000 pacijenata - Materijal: Cobalt Chromium (F562) - Dizajn ćelije: valoviti prsteni, dizajn veze: "S" konektori i ravni konektori - Debljina dijagonale: 84-88µm - Lijek: Biolimus A9 u dozi 15.6 µg/mm dužine stenta - Lijek je postavljen na albuminalnu stranu stenta/ izlučivanje 28 dana - Promjeri: 2.25, 250, 2,75, 3,00, 3,50 4,00 mm, - Duljine: 9, 14, 24, 29, 33, 36 mm - 2 radiopakna Ro markera - Ulazni profil 0,016" - Kompatibilna vodeća žica: 0014“ - NP 8atm, RBP 14/16 atm | kom
17 | DES stent sa polimerom koji izlučuje lijek - Lijek: Biolimus A9 u dozi 15.6 µg/mm dužine stenta - Lijek je postavljen na polimeru na abluminalnoj strani, izlučivanje lijeka i apsorpcija polimera, sinkronizirano 6-9 mjeseci - Materijal stenta: Cobalt Chromium - Dizajn ćelije: valoviti prsteni, dizajn veze: "S" konektori i ravni konektori - Debljina dijagonale: 84-88µm - Promjeri: 2.25, 250, 2,75, 3,00, 3,50 4,00 mm, - Duljine: 9, 14, 24, 29, 33, 36 mm - 2 radiopakna Ro markera - Ulazni profil 0,017" - Kompatibilna vodeća žica: 0014“ - NP 8atm, RBP 14/16 atm | kom
18 | DEB - PTCA koronarni balon presvučen lijekom (RX) - Lijek: Paclitaxel 3 µg/mm2 stenta - Materijal: Polyamide blend - Iskoristiva dužina katetera 140 cm - Duljine:15, 20, 25, 30 mm - Promjeri: 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0 - Kompatibilni kateter 5/6 F - RBP: za balone do 4.00 mm 16 bara, za balone veće od 4.00 20 bara | kom
19 | DEB - PTA balon kateter presvučen lijekom (OTW) - Lijek: Paclitaxel 3 µg/mm2/ Shellac - Kompatibilan za žicom 0,014 - Materijal: PA/ Polyamide / Nylon; - Promjer osovine distalno: 3,1 F; medijalno: 3,8 F; proximalno: 3,8 F - Iskoristiva dužina katetera 120/150 cm - Hidrofilni premaz na distalnom dijelu; balon 2/3 folding ovisno o promjeru - Duljine: 40, 80, 120, 150 mm - Promjeri: 2,0, 2.5, 3.0, 3.5, 4,0 - Preporučeni uvodnik 4 F - NP: 6 atm; RBP: za balone 2,0-2,5 mm 16 bara, za balone 3,0- 4.00 14 bara | kom
20 | DEB - PTA balon kateter presvučen lijekom (OTW biluminalni dizajn) - Lijek: Paclitaxel 3 µg/mm2/ Shellac - Kompatibilan za žicom 0,035 - Materijal: PA/ Polyamide / Nylon; - Promjer osovine distalno: 3,1 F; medijalno: 3,8 F; proximalno: 3,8 F - Iskoristiva dužina katetera 80/135 cm - Hidrofilni premaz na distalnom dijelu; balon 4/5 folding ovisno o promjeru - Dužine balona: 20/40/60/80/100/120/150mm; - Promjeri balona: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00mm. - Preporučeni uvodnik: 5F zar 4.00/5.00/6.00 mm; 6F za 6.00 i dužine ≥100mm; 6F za 7.00/8.00mm. - Nominalni tlak 6atm; RBP: 16atm za promjere 4.00/5.00/6.00mmi dužine 20/40/60mm; 14atm za promjere 6.00/7.00/8.00mm i dužine 20/40/60mm; 16atm za promjer 4.00mm i dužine 80/100/120/150mm; 14atm za promjer 5.00 i 6.00mm i dužine 80/100/120/150mm; 12atm for Diamter 7.00 and 8.00mm and Length 80/100/120/150mm; | kom
21 | PTCA polu-komplijantan RX balon-kateter - PTFE premaz na proksimalnom dijelu osovine; Hypotube dizajn; - Kompatibilno sa: žicom vodilicom 0,014"/0,36 mm; - Kompatibilni kateter 5F/1,40 mm; - Materijal balona: poliamidni elastomer; - W-II hidrofilni premaz; - Promjer osovine: proksimalno - 2,0F/0,0265"/0,67 mm, distalno - 2,362F/0,031 "/0,787 mm; - Korisna duljina osovine: 142 cm; Ulazni profil: 0,018" / 0,46 mm. - Duljina markera balona: 1 mm; - Nominalni tlak: 6atm; RBP: 14 atm; - Duljine: 10, 15, 20, 25, 30 mm; Promjeri: 1,50, 2,00, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm. | kom
22 | PTCA ne-komplijantni RX balon-kateter - PTFE premaz na proksimalnom dijelu osovine; Hypotube dizajn; - Kompatibilno sa: žicom vodilicom 0,014"/0,36 mm; - Kompatibilni kateter 5F/1,40 mm; - Materijal balona: Nylon; - W-II hidrofilni premaz; - Promjer osovine: proksimalno - 2.1F/0.0274"/0.70mm, distalno - 2.6F/0.034"/0.86mm; - Korisna duljina osovine: 142+/-3cm; Ulazni profil: 0,018" / 0,46 mm. - Duljina markera balona: 1 mm; - Nominalni tlak: 6atm; RBP: 18/20atm atm; - Duljine: 8, 10, 12, 15, 20, 25mm; Promjeri: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50mm | kom
23 | Sustav za transkatetersku implantaciju aortnog zaliska - Transkateterski srčani zalistak: 3 veličine (23 mm, 27 mm, 31 mm): šest radiopaknih zlatnih markera za dobru vidljivost i preciznu implantaciju, radiopakni prstenasti markeri na kateteru za točno pozicioniranje; - Permaflow princip za kontinuiranu hemodinamiku tijekom implantacije; Supra-prstenasti dizajn za male gradijente i učinkovita područja otvora; - Područje brtvljenja od 12 mm smanjuje rizik od paravalvularnog curenja; Smanjenje naprezanja listića kroz fleksibilne komisuralne fiksacijske točke; Robusni, samošireći, laserski obrađen nitinol stent; Goveđi perikard odabran u debljini materijala i elastičnosti s PTFE kirurškim materijalom za šavove; Rok trajanja: 3 godine od datuma sterilizacije. Srčani zalistak od 23 mm: promjer prstena tkiva (19-22 mm); Perimetar prstena (59,7-69,1); Područje prstena (280-380 mm2); Bioproteza aortne valvule unutarnjeg promjera (16,5-21,5 mm); Promjer izlaza (20,8 mm); Promjer komisuralnog odljeva (24,0 mm); Ulazni promjer (23,8); Zlatni marker promjera (23,0 mm); Visina okvira (37,3 mm); Područje brtvljenja visine (12,0); Srčani zalistak od 27 mm: promjer prstena tkiva (22-25 mm); Perimetar prstena (69,1-78,5); Područje prstena (380-490 mm2); Bioproteza aortne valvule unutarnjeg promjera (22-24,5 mm); Promjer izlaza (24,0 mm); Promjer komisuralnog odljeva (28,0 mm); Ulazni promjer (27,4); Zlatni marker promjera (26,0 mm); Visina okvira (41,3 mm); Područje brtvljenja po visini (12,0) Srčani zalistak od 31 mm: promjer prstena tkiva (25-28 mm); Perimetar prstena (78,5-88,mm); Područje prstena (490-620 mm2); Bioproteza aortne valvule unutarnjeg promjera (25-24,5 mm); Promjer izlaza (24,0 mm); Promjer komisuralnog odljeva (28,0 mm); Ulazni promjer (31,0); Zlatni marker promjera (27,0 mm); Visina okvira (43,0 mm); Područje brtvljenja po visini (12,0) - Sustav isporuke: 0,035“, Inovativni fleksibilni kateter, 18 Fr uložak / 15 Fr kateter; hidrofilni premaz korisne duljine od 115 cm i optimiziranog dizajna vrha katetera; Mehanizam stiskanja i otpuštanja za postupnu i kontroliranu implantaciju; Integrirani sigurnosni mehanizam za ciljano otpuštanje. | kom

## 22
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 22
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Amplatzer duct occluder dimenzija : 5/4mm, 6/4mm, 8/6mm, 10/8mm, 12/10mm, 14/12mm, 16/14 mm | kom
2 | Atrijski septalni okluder tip Amplatzer, perkutani, trnskateterski uređaj za zatavaranje septalnog defekta, namjenjen za okluziju atrijskih septalnih defekata ASD, veličine od 6 mm do 40 mm. | kom
3 | Atrijski septalni okluder za više defekata tip Amplatzer vel. 18, 25, 30, 35, 40 mm. | kom
4 | Mjerni balon tip Amplatzer, dužine 3,5 cm, 4,5 cm i 5,5 cm. | kom
5 | Sistem za uvođenje okludera tip Amplatzer koji sadrži kabel, uvodnicu i dilatator, hemostatsku valvulu, umetač i plastični vijak, veličina: FR 6 dužina 60cm, FR 7 dužina 60 i 80 cm, FR 8 dužina 60 i 80 cm, FR 9 dužina 80 cm, FR 10 dužina 80 cm, FR 12 dužina 80 cm, FR 13 dužina 80 cm. Kompatibilan sa stavkama 2, 3 i 7. | kom
6 | Sistem za uvođenje okludera tip Amplatzer koji sadrži kabel, uvodnicu i dilatator, hemostatsku valvulu, umetač i plastični vijak, veličina: FR 5 dužina 80cm, FR 6 dužina 60 i 80 cm, FR 7 dužina 80 cm, FR 8 dužina 80 cm, FR 9 dužina 80 cm. Kompatibilan sa stavkama 1 i 13. | kom
7 | PFO okluder tip Amplatzer, perkutani, transkateterski okluzijski uređaj namjenjen za zatvaranje svih vrsta PFO, dimenzija 18mm, 25mm, 30mm i 35mm. | kom
8 | Okluder za aurikulu lijevog atrija LAA tip Amplatzer veličina od 16 do 34 sa dijametrom diska od 22 mm do 41 mm, potrebna minimalna dubina LAA 10-12mm, sa kablom 145 cm, hemostatskom valvulom. | kom
9 | Sistem za uvođenje okludera tip Amplatzer koji sadrži uvodnicu i dilatator. Uvodnica od 12F ili 14F dužine 80 cm uključuje i adapter za ispiranje koji olakšava pričvšćivanje dodatnih komponenti uređaja. Kompatibilan sa stavkom 8. | kom
10 | Sistem za uvođenje okludera tip Amplatzer koji sadrži uvodnicu i dilatator. Sistem za uvođenje ima dvosmjerni otklon od 0º - 120º. Uvodnica od 14 F s adaptorom za ispiranje koji olakšava pričvrščivanje dodatnih komponenti. Kompatibilan sa stavkom 8. | kom
11 | Žice vodilice tip Amplatzer kompatibilne sa sistemom za uvđenje okludera tip Amplatzer | kom
12 | Delivery sistem za izmjenu za Amplatzer okluziju: FR 6, FR 8, FR 9, FR 12. | kom
13 | Ventrikularni septalni okluder tip Amplatzer postinfarktni veličine : 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm | kom
14 | Amplatzer duct occluder II dimenzija : 3/4. 3/6, 4/4, 4/6, 5/4, 5/6, 6/4, 6/6 | kom
15 | Delivery systemi za Amplatzer duct occluder II: 4F, 5F | kom
16 | Amplatzer samošireći okluder od nitinolske mrežice za zatvaranje ductus arteriozus, retrogradni i anterogradni pristup dimenzija 3/2, 3/4, 3/6, 4/2, 4/4, 4/6, 5/2, 5/4, 5/6 | kom
17 | Kateter za Amplatzer okluder za zatvaranje ductus arteriozus 4F | kom
18 | Samošireći uređaj /okluder od nitinolske mrežice za perkutano transkatetersko zatvaranje paravalvularnog leak-a koji je nastao nakon kirurškog zahvata s mehaničkim valvulama na aortalnim i mitralnim zaliscima. Uređaj na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera koja je smještena na dužoj osi uređaja što omogućuje točnu poziciju uređaja u paravalvularom prostoru | kom
19 | Delivery sistem za uređaj za perkutano transkatetersko zatvaranje paravalvularnog leak-a koji je nastao nakon kirurškog zahvata s mehaničkim valvulama na aortalnim i mitralnim zaliscima. | kom
20 | Sistem za uvođenje okludera tip Amplatzer sa fleksibilnim vrhom koji sadrži kabel, uvodnicu i dilatator, hemostatsku valvulu,umetač i plastični vijak, veličina: FR 6 dužina 60cm, FR 7 dužina 60 i 80 cm, FR 8 dužina 60 i 80 cm, FR 9 dužina 80 cm, FR 10 dužina 80 cm, FR 12 dužina 80 cm, FR 13 dužina 80 cm. | kom
21 | Perkutani, transkateterski okluzijski uređaj namjenjen za zatvaranje otvorenog foramena ovale (PFO) s dva diska od nitinolske žičane mrežice međusobno povezana kratkim spojnim pojasom koji omogućuje slobodno kretanje diska. Dimenzija 18mm, 25mm, 30mm i 35mm. Mogučnost MRI pretrage pri 1,5T ili 3,0T. Set sadrži uvodni kabel, umetač, hemostatski ventil s produžnom cjevčicom i trosmjernim zapornim ventilom i plastični škripac. | kom
22 | Sistem za uvođenje okludera tip Amplatzer koji sadrži cjevčicu i dilatator, veličina: FR 8 dužina 80cm, FR 9 dužina 80 cm. Kompatibilan sa stavkom 21 | kom
23 | Sistem za perkutani ventrikularni suport , maksimalni protok 2l/min, 17 Fr, kompatibilan sa IAB pumpom. | kom

## 23
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 23
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Intraaortalni balon kateter sa ArmorGlide hidrofilnim premazom, te unutarnji lumen pojačan, kit sadrži repozicijski rukavić, uvodnice koje se ''trgaju'' - „Peelaway“, hemostatsku uvodnicu i hemostatsku uvodnicu sa postraničnom konekcijom. Dimenzije: 7F/30cc, 8F/40cc, 9F/50cc. | kom
2 | Intraaortalni balon kateter 40 ili 30cc, 8Fr, sa Fiberoptičkom senzor tehnologijom. Set mora sadržavati : uvodnicu od 15 cm, hemostatsku valvulu, 60 cc špricu, jednostranu valvulu i set za inserciju. Balon je građen od cardiothane II, a kateter poliuretana. | kom
3 | Kateter za kaniliranje centralne vene od poliuretana, četveroluminalni, za visokorizične pacijente, postavljanje po Seldinger-u, s atraumatskim fleksibilnim vrhom i antimikrobnom zaštitom na svim površinama katetera (klorheksidin i srebrosulfadijazin). Set sadržava žicu vodilicu, dilatator, opremu za postizanje maksimalne sterilne barijere (uključujući sterilni pokrivač za cijelog pacijenta), dodatne šprice i igle, posudu za sigurnosno odlaganje iskorištenih igala, kateter 8,5Fr (18,14,18,16Ga), 20cm duljine. | kom
4 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene od poliuretana, dvoluminalni, za visokorizične pacijente i dugo držanje, postavljanje po modificiranoj Seldinger-ovoj tehnici, jednaka širina katetera cijelom dužinom, mogućnost davanja injektata pod pristskom, s atraumatskim fleksibilnim vrhom i antimikrobnom zaštitom na svim površinama katetera (klorheksidin). Set sadržava žicu vodilicu od nitinola, dilatator, opremu za postizanje maksimalne sterilne barijere (sterilna kapa, sterilna maska, sterilna odora, sterilni pokrivač za cijelog pacijenta), oblogu za ubodno mjesto, dodatne igle i šprice, posudu za sigurnosno odlaganje iskorištenih igala, popis radnji za pravilno postavljanje katetera, kateter 5,5F, 40 cm duljine. | kom
5 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene od poliuretana, dvoluminalni, za visokorizične pacijente i dugo držanje, postavljanje po modificiranoj Seldinger-ovoj tehnici, jednaka širina katetera cijelom dužinom, mogućnost davanja injektata pod pristskom, s atraumatskim fleksibilnim vrhom i antimikrobnom zaštitom na svim površinama katetera (klorheksidin). Set sadržava žicu vodilicu od nitinola, dilatator, opremu za postizanje maksimalne sterilne barijere (sterilna kapa, sterilna maska, sterilna odora, sterilni pokrivač za cijelog pacijenta), oblogu za ubodno mjesto, dodatne igle i šprice, posudu za sigurnosno odlaganje iskorištenih igala, popis radnji za pravilno postavljanje katetera, kateter 5,5F, 50 cm duljine. | kom
6 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene od poliuretana, jednoluminalni, za visokorizične pacijente i dugo držanje,postavljanje po modificiranoj Seldinger-ovoj tehnici, jednaka širina katetera cijelom dužinom, mogućnost davanja injektata pod pristskom, s atraumatskim fleksibilnim vrhom i antimikrobnom zaštitom na svim površinama katetera (klorheksidin). Set sadržava žicu vodilicu od nitinola, dilatator, opremu za postizanje maksimalne sterilne barijere (sterilna kapa, sterilna maska, sterilna odora, sterilni pokrivač za cijelog pacijenta), oblogu za ubodno mjesto, dodatne igle i šprice, posudu za sigurnosno odlaganje iskorištenih igala, popis radnji za pravilno postavljanje katetera, kateter 4,5F, 40 cm duljine. | kom
7 | PICC kateter za kaniliranje periferne vene od poliuretana, jednoluminalni, za visokorizične pacijente i dugo držanje,postavljanje po modificiranoj Seldinger-ovoj tehnici, jednaka širina katetera cijelom dužinom, mogućnost davanja injektata pod pristskom, s atraumatskim fleksibilnim vrhom i antimikrobnom zaštitom na svim površinama katetera (klorheksidin). Set sadržava žicu vodilicu od nitinola, dilatator, opremu za postizanje maksimalne sterilne barijere (sterilna kapa, sterilna maska, sterilna odora, sterilni pokrivač za cijelog pacijenta), oblogu za ubodno mjesto, dodatne igle i šprice, posudu za sigurnosno odlaganje iskorištenih igala, popis radnji za pravilno postavljanje katetera, kateter 4,5F, 50 cm duljine. | kom
8 | Fiksatori za PICC i centralne venske katetere, prozračni, hipoalergenski, bez lateksa, za primjenu bez šivanja, mogućnost uporabe s Arrow kateterima. | kom

## 24
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 24
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Kompresivna bandaža za hemostazu radijalne arterije, dimenzija 24.5 cm, 27cm i 29 cm, prozirna što omogućuje vizualnu kontrolu mjesta punkcije | kom
2 | Uvodnica za radijalni pristup, 5,6 F, dužine 7, 11 cm, s iglom i žicom vodiljom | kom
3 | Hidrofilne uvodnice za radijalni pristup 4-7 dužine 7-11 cm u setu sa žicom vodilicom i intravaskularnim kateterom 22G, špricom, sklapelom | kom
4 | Uvodnica 11cm u setu za femoralni pristup sa dilatatorom, iglom 18G, 0.035 / 0.038i žicom dugom 45cm, promjera: 4-9F | kom
5 | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, trostrani nastavak, dilatator i obturator, dužine: 45 i 65 cm, promjera:5,6,7,8F | kom
6 | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, trostrani nastavak, dilatator i obturator, dužine: 90 cm promjera:5,6F dužine 80cm promjera:7,8,9F | kom
7 | PTCA guiding kateter posebno pogodan kod ad hoc PCI slučajeva, kod radijalnih procedura, uvodnici 6F odgovara ovaj guiding od 8.5F, prekriven hidrofilnim slojem, dvije vrste ojačanja što omogućuje fleksibilnost,dimenzije 6.5,7.5 i 8.5F dužine 100cm, krivulje Judkins, Amplatz, Special Curve, Hockey stick, Power Back up, SuperPower Back up, Multipurpose | kom
8 | Mikrokateter graduiranog balansa čvrstoće od vrha do spoja sa tijelom katetera, mekog suženog vrha u potpunosti vidljivog fluoroskopski, visoke prolaznosti kroz leziju, suženje vrha 0.42mm ( 1.3F), tijelo katetera od steinless coila sa 10 upletenih žica, sa spiralnim protektorom na kraju katera,dužine :135,150cm, za žicu 0.014“ OD distalni kraj 2.6F, OD proksimalni kraj 2.8F | kom
9 | Mikrokateter pogodan za retrogradni pristup, niskoprofilni, profil vrha katetera je 0.44mm (1.3F), distalni shaft 0.71mm (2.1F) , dobro izbalansirana tvrdoća osovine, sa anti kinking spiralnim protektorom na kraju katetra, dužine hidrofilnog sloja 70-85 cm, ukupne dužine 130 i 150 cm | kom
10 | Mikrokateter ojačan, niskoprofilni za dobar prolazak kroz mikrokanale, ultra niskog profila vrha, suženog na 0.48 mm (0.019", 1.4 F), izuzetne fleksibilnosti, lako prolazi kroz tortuozne anatomije, otporan na presavijanje, dužine hidrofilnog sloja 70-85 cm, ukupne dužine 130 i 150 cm | kom
11 | Y konektor set sadrži y konektor, uvođač, torker, velikog lumena ID 10 F, 3.33 mm, rukovanje jednom rukom sa mehanizmom za zaključavanje, ima dvije valvule hemostatsku i fiksnu što minimizira gubitak krvi | kom
12 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne i 190 cm ravne i preoblikovane , raznih čvrstoća vrha žice | kom
13 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 300 cm ravne i preoblikovane | kom
14 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelna jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 i 190 cm ravne , raznih čvrstoća vrha žice | kom
15 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 300 cm ravne, raznih čvrstoća vrha žice | kom
16 | Produžna žica dužina 165 cm ,0.36 " | kom
17 | Žice 0.010" za eksternalizaciju, hidrofilne, dužine 330 cm, ravne, čvrstoča vrha žice 3.0 g, radiopaknog vrha 3 cm | kom
18 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelna jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne, raznih čvrstoća vrha žice | kom
19 | Žica 0.014" bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelna jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne , čvrstoća vrha žice 3.0 g, radiopaknog vrha 11 cm | kom
20 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 300 cm ravne , čvrstoća vrha žice 3.0g , radiopaknog vrha 11 cm . | kom
21 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelna jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 300 cm ravne i preoblikovane , raznih čvrstoća vrha žice | kom
22 | Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne i 190 cm ravne i preoblikovane , raznih čvrstoća vrha žice | kom
23 | Žice 0.014", vrlo fleksibilna, pogodna za teške stenoze, tortuotične lezije, duge kalcificirane lezije i kolateralne kanele, sa polimernim omotačem, dužine 190 cm ravne i preoblikovane | kom
24 | Žice 0.014", vrlo fleksibilna, pogodna za teške stenoze, tortuotične lezije, duge kalcificirane lezije i kolateralne kanele, sa polimernim omotačem, dužine 300 cm ravne i preoblikovane | kom
25 | Žice 0.014” dužine 190cm, 1mm preoblikovani vrh žice sa mikro konusom, raznih čvrstoća vrhova | kom
26 | Žice 0.014” dužine 300cm, 1mm preoblikovani vrh žice sa mikro konusom, raznih čvrstoća vrhova | kom
27 | Žice 0.014” dužine 190cm I 200 cm, ravne i/ili preoblikovane 3.0 gf tip load | kom
28 | Žice 0.014” dužine 300cm, preoblikovane i ravne, 3.0 gf tip load | kom
29 | Žice 0.014” za antegradni i retrogradni pristup, sa krivuljom manjom od 5mm, suženog i izdržljivog vrha, pogodnim za tretiranje višestrukih lezija, kompozitna jezgre za povećanu izdržljivost i transmisiju zakretanja, obavijena polimerom, dužine 190 cm, raznih čvrstoća vrhova | kom
30 | Žice 0.014” za antegradni i retrogradni pristup, sa krivuljom manjom od 5mm, suženog i izdržljivog vrha, pogodnim za tretiranje višestrukih lezija, kompozitna jezgre za povećanu izdržljivost i transmisiju zakretanja, obavijena polimerom, dužine 300 cm, raznih čvrstoća vrhova | kom
31 | Žice 0.014” najmekšeg mogućeg vrha 0.3g, sa ravnim ili pre oblikovanim vrhom, sa hidrofilnim premazom 52 cm, dužine 190cm | kom
32 | Žice 0.014” najmekšeg mogućeg vrha 0.3g, sa pre oblikovanim vrhom, sa hidrofilnim premazom 52 cm, dužine 300cm | kom
33 | Žice 0.014” za support, vrh 0.5g , ravne i preoblikovane , dužine 190 cm | kom
34 | Žice 0.014” za support, vrh 0.5 g, ravne, ,ravne i preoblikovane, dužine 300cm | kom
35 | PTCA guiding kateter velikog unutarnjeg lumena, od PTFE, atraumatskog okruglog , fleksibilnog vrha, posebno pogodan za 6F KBT daje dugotrajnu potporu za vrijeme zahtijevnih procedura zahvaljujući drugoj ojačanoj krivulji i jedinstvenoj trećoj krivulji na proksimalnom dijelu koja povećava kontakt između katetera i stijenke aorte, raznih krivulja, promjera 6, 7 i 8 F , radne dužine 100cm | kom
36 | Hibridna angiografska 0.035i žica, mekog radiopaknog vrha, visoko fleksibilna. Distalni vrh ima dvostruku coil strukturu što omogućava veću izdržljivost žice. Distalnih 15 cm prekriveno je silikonom, središnjih 65 cm žice je hidrofilno, proksimalni dio žice silikonski. Dužine žice: 150, 180, 200, 220, 260, 300cm raznih oblika vrha žice, zakrivljeni, J1.5, J3.0 | kom
37 | Kateter, suženog mekog vrha, s radiopaktnim markerima i dugotrajnim podmazivanjem, dvostruka čelična jezgra u proksimalnom dijelu osigurava otpornost na presavijanje, pruža veću stabilnost i sigurnost za PCI; promjer 3.2Fr, duljina 145cm, kompatibilan sa žicom 0.014 ", OD distalni kraj 2.5Fr/3.3Fr, OD proksimalni kraj 3.2Fr, promjer vrha 1.5Fr | kom
38 | PTFE 260 cm, 0,035" J zakriv, Amplatz | kom
39 | PTFE žice 0.035”, dužine 150 cm, J3.0 | kom
40 | PTFE žice 180 cm, 0,035" ravne, Amplatz | kom
41 | PTFE žice vodilje 0.035", dužine 180 cm , J.3.0 , čvrsta jezgra | kom
42 | PTFE žice vodilje 0.035”, dužine 260 cm, J 3.0, ,čvrsta jezgra | kom
43 | Ručni upravljač za injektor | kom
44 | Set za više pacijenata za injektor sa špricom 150ml | kom
45 | Prekrivke za ručni upravljač za injektor | kom
46 | Potrošni materijal za jednog pacijenta kompatibilan sa pretvaračem (senzorom tlaka) za injektor | kom
47 | Prekrivka monitora kontrolne jednice za injektor | kom
48 | Šprica sa navojem 150 ml za Mark 7. | kom
49 | HPCT s konektorom za Mark 7 kompatibilan sa špricom sa navojem, duljine 150cm (60''). | kom
50 | Koronarni stent od nehrđajućeg čelika koji otpušta lijek, sirolimus vezan na polimer PBMA/PEVA debljine 6µm, duljine 12-36mm, promjera 2.5-4.0mm | kom
51 | PTCA baloni 0,014", za brzu izmjenu (Rapid exchange), 0,017" profil suženog vrha, za žicu 0,014i, na sistemu dužine 142 cm, premazan hidrofilnim slojem, najniži prolazni profil 0,017", 2 markera od platine, promjer: 1,5-4,0 mm, duljine 6-30 mm, RBP 14-16 atm, NP 6/8 atm | kom
52 | Hemostatska valvula push-pull sa zakretačem (torquerom) i iglom | kom
53 | Visokotlačni konektori, do 1200psi, 60, 90, 120 cm | kom
54 | Uređaj za napuhivanje, zapremine 20ml, tlak 30 atm, sa stopcock-om | kom
55 | Set za napuhivanje koji sadrži: manometar, iglu , zakretač i y konektor | kom

## 25
T A B L I C A P R E G L E D A P O T R E B A UGRADBENOG I POTROŠNOG MATERIJALA ZA INVAZIVNU I INTERVENCIJSKU KARDIOLOGIJU
Grupa 25
RB | Naziv proizvoda | Jed. mjere
1 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.četiri RTG vidljiva markera Dužina 2,5cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8 mm | kom
2 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera Dužina 5cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 13 mm | kom
3 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.četiri RTG vidljiva markera Dužina 10cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 13 mm | kom
4 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.četiri RTG vidljiva markera Dužina 15cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10 mm | kom
5 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.četiri RTG vidljiva markera Dužina 25 cm, duljina katetera 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8 mm | kom
6 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 2,5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
7 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
8 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 10cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
9 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 15cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
10 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 25cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
11 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 5-8mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
12 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 6-8mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
13 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 7-11mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
14 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 8-11mm, duljine 15; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
15 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 9-13mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
16 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 10-13mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
17 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 11-16mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
18 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 8-16mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
19 | Torakalne endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja, niskog profila radi lakšeg postavljanja. ePTFE tuba s vanjskom ovojnicom od ePTFE/PET filma koja ima NiTi (nikal-titanium) stent potporu po cijeloj duljini endoproteze. ePTFE ovojnica učvršćena bez šivanja (nema rupa od šivanja po endoprotezi). Endoproteza ima RTG vidljive zlatne markere na krajevima radi preciznog postavljanja. Otvaranje je u dva koraka, Dostavni sistem sastoji se od PEBA multi-lumen katetera, otvaranje sa integriranim aktivnim kontrolnim sistemom. Žica uvodnica 0,035“ili manja, dužina 10 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 21, 26; 28; 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom
20 | Torakalne endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja, niskog profila radi lakšeg postavljanja. ePTFE tuba s vanjskom ovojnicom od ePTFE/PET filma koja ima NiTi (nikal-titanium) stent potporu po cijeloj duljini endoproteze. ePTFE ovojnica učvršćena bez šivanja (nema rupa od šivanja po endoprotezi). Endoproteza ima RTG vidljive zlatne markere na krajevima radi preciznog postavljanja. Otvaranje je u dva koraka, Dostavni sistem sastoji se od PEBA multi-lumen katetera, otvaranje sa integriranim aktivnim kontrolnim sistemom. Žica uvodnica 0,035“ili manja, dužina 15 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 28; 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom
21 | Torakalne endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja, niskog profila radi lakšeg postavljanja. ePTFE tuba s vanjskom ovojnicom od ePTFE/PET filma koja ima NiTi (nikal-titanium) stent potporu po cijeloj duljini endoproteze. ePTFE ovojnica učvršćena bez šivanja (nema rupa od šivanja po endoprotezi). Endoproteza ima RTG vidljive zlatne markere na krajevima radi preciznog postavljanja. Otvaranje je u dva koraka, Dostavni sistem sastoji se od PEBA multi-lumen katetera, otvaranje sa integriranim aktivnim kontrolnim sistemom. Žica uvodnica 0,035“ili manja, dužina 20 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom
22 | Torakalne endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja, niskog profila radi lakšeg postavljanja. ePTFE tuba s vanjskom ovojnicom od ePTFE/PET filma koja ima NiTi (nikal-titanium) stent potporu po cijeloj duljini endoproteze. ePTFE ovojnica učvršćena bez šivanja (nema rupa od šivanja po endoprotezi). Endoproteza ima RTG vidljive zlatne markere na krajevima radi preciznog postavljanja. Otvaranje je u dva koraka, Dostavni sistem sastoji se od PEBA multi-lumen katetera, otvaranje sa integriranim aktivnim kontrolnim sistemom. Žica uvodnica 0,035“ili manja, dužina 10 cm, promjer: distalni 21mm – proksimalni 26mm distalni 26mm – proksimalni 31mm | kom
23 | Torakalne uvodnice, Dužina 33 cm, hidrofilni premaz, silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera: 20, 22, 24 i 26 Fr | kom
24 | Balon kateter, Trodjelni, 18Fr uvodnica, raznih veličina za promjer žile od 16-42mm | kom