KLASA: 406-05/23-01/12

URBROJ: 534-05-2/1-23-14

Zagreb, 17. ožujka 2023.

- SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik/Izvješće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka javne nabave opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka

Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb kao nositelj projekta C5.1. R2-I1 u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. planira za potrebe zdravstvenih ustanova provesti postupak javne nabave opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka.

S ciljem istraživanja tržišta Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb objavilo je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan 18. listopada 2022. u 13,00 sati održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

- Predstavnik društva EUROKONTAKT d.o.o.

- Predstavnici društva Medicem Servis d.o.o.

- Predstavnik društva Eksa Grupa d.o.o.

- Predstavnici društva Emedis d.o.o.

- Predstavnici društvaMedicom d.o.o.

- Predstavnik društva Carl Zeiss d.o.o.

Ministarstvo zdravstva je u roku koji je na sastanku dogovoren za slanje pisanih prijedloga u svezi s dostavljenim nacrtom tehničkih specifikacija zaprimilo pisane prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi:

- Pitanje/Prijedlog:

Zahtjev za pojašnjenjem tehničkih specifikacija i funkcionalnih kriterija bodovanja nefinancijskog kriterija za CT simulator (točke 1.1.7. i 1.1.8.):

U tehničkom opisu CT simulatora svih bolnica iz zaprimljene dokumentacije traženo je: Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32 (ili 64) i broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64.

U bodovanju za funkcionalni kriterij CT simulatora traženo da broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja bude minimalno 64.

Molimo Naručitelja za pojašnjenje navedene karakteristike uređaja i funkcionalnog kriterija, obzirom se radi o CT uređaju za potrebe simulacije i planiranja radioterapije, a ne o dijagnostičkom CT uređaju. Naime, svi postojeći CT simulatori u RH imaju 8 aktivnih fizičkih detektorskih redova i 16 slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor i takav sustav je za potrebe simulacije i planiranja radioterapije bio do sada u potpunosti dostatan.

Za radioterapiju nije ključna velika brzina snimanja niti velika pokrivenost detektorskim sustavom (što je i vidljivo u tehničkom opisu većine bolnica gdje je tražena dimenzija aktivnog područja detektora CT sustava u Z-smjeru najmanje 19 mm). Neki od najvećih svjetskih proizvođača dijagnostičke (i terapijske) opreme upravo zato kroz niz godina u ovom segmentu nude omjer od 16 redova detektorskog sustava i 32 sloja iz jedne rotacije, a pažnja i razvoj su okrenuti poboljšanju u područjima koja su od značaja za postupke u radioterapiji, poput: veličine polja pregleda (FOV – suvremeni uređaji nude prošireni FOV od 80 cm), naprednog sustava za 4D CT akviziciju (retrospektivna/prospektivna akvizicija sa podrškom za SBRT, „Deviceless 4D“),  matrice rekonstrukcije (suvremeni uređaji nude 1024x1024 – bolja rezolucija), napredne algoritme temeljene na dubokom učenju (redukcija metalnih artefakata u punom-proširenom polju pregleda, brži rekonstrukcijski algoritmi), visoke rezolucije niskog kontrasta za precizno konturiranje (5 mm/0.3 % kontrast/8 mGy), stol visoke nosivosti zbog potrebe simuliranja težih pacijenata pri punom naprezanju (npr. za Ca prostate, stol je izvučen maksimalno, a težište pacijenta na drugom kraju od postolja stola – tu se nudi nosivost od preko 290 kg), napredni onkološki programi i povezovost sa sustavom za planiranje (virtualna simulacija, brzi transfer podataka na TPS) i sl.

Predlažemo izmjenu ove stavke na način da se u tehničkom opisu traži: Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 16 (ili 24) i broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32.

Predlažemo stavku 1.1.5. koja se u opisima nekih bolnica pojavljuje, a u nekima je nema, opisati: „Dimenzija aktivnog područja detektora CT sustava u Z-smjeru najmanje 20 mm.“

Također predlažemo bodovanje specifičnih karakteristika CT uređaja za planiranje radioterapije sukladno gore navedenom tekstu (Prošireni FOV, napredni 4D sustav, matrica rekonstrukcije, rezolucija niskog kontrasta, nosivost CT/RT stola, napredni algoritmi temeljeni na dubokom učenju, onkološki programi).

- Pitanje/Prijedlog:

Zahtjev za pojašnjenjem tehničkih specifikacija i funkcionalnih kriterija bodovanja nefinancijskog kriterija za CT simulator:

U opisu dodatnih tehničkih karakteristika CT simulatora gotovo svih bolnica iz zaprimljene dokumentacije traženo je: integrirani injektor kontrasta i laseri, odnosno, Laserski sustav za postavljanje i označavanje pacijenta i obilježavanje izocentra integriran je u kućištu CT simulatora.

Molimo Naručitelja za pojašnjenje navedene karakteristike uređaja i funkcionalnog kriterija. Standard za CT uređaje koji se koriste u onkologiji i radioterapiji je vanjski laserski sustav koji treba biti identičan onom na linearenom akceleratoru (bilo bi idealno da je potpuno isti). Takva je praksa bila uobičajena u Hrvatskoj i svijetu do sada. Koliko nam je poznato svi veći proizvođači ove opreme i dalje slijede ovaj standard, osim jednog, koji ima vanjski laserski sustav integriran u kućište CT uređaja.

Samostojeći vanjski laserski sustav za radioterapiju je standard, koji je opće prihvaćen, višestruko isproban i ispitan, jednostavan za kontrolu kvalitete i podešavanje.

Za automatski injektor kontrastnog sredstva nije jasno što znači fromulacija: „integriran u sustav“ – misli li se na softversku ili hardversku integraciju?

Predlažemo izmjenu ovih stavki na način da se u tehničkom opisu traži laserski sustav za postavljanje i označavanje pacijenta i obilježavanje izocentra identičan onom na linearnom akceleratoru, sa zelenim laserima za pozicioniranje u simulacijskoj sobi, od toga dva lasera na bočnim zidovima, jedan sagitalni laser. Debljine laserskih linija moraju biti manje od 1 mm.

- Pitanje/Prijedlog:

Zahtjev za izmjenom tehničke specifikacije ili funkcionalnih kriterija bodovanja nefinancijskog kriterija za CT simulator (točka 1.2.):

Pod točkom 1.2. u tehničkim specifikacijama za CT simulator opisan je generator CT uređaja na način da je nominalna snaga generatora minimalno 70 kW. Navedena snaga je kod gotovo svih proizvođača tipična za uređaje nižeg razreda predviđenih za manja opterećenja. Za CT simulatore se ne očekuje velik dnevni opseg simulacija, ali s druge strane simulacije traju bitno duže od klasičnih CT snimanja, često je potrebno dodatno ili ponovljeno skeniranje, skeniranje većih područja, praćenje (gateing) i sl., za što je preporučljivo imati veći kapacitet i snagu uređaja.

Predlažemo izmjenu ove stavke ili dodatno bodovanje nominalne snage generatora CT uređaja od minimalno 100 kW.

- Pitanje/Prijedlog:

Zahtjev za izmjenom / nadopunom tehničkog opisa CT simulatora (točka 1.4.7.)

Uočiljvost (rezolucija) visokog kontrasta (High Contrast Spacial Resolution) je u tehničkim opisima svih bolnica, točki 1.4.7., definirana kao najveća vrijednost od najmanje 12 lp/cm kod 2% MTF-a. Obzirom se ova vrijednost kod nekih proizvođaća definira kod 0%, 10% i 50% MTF-a, molimo za prilagodbu ovog opisa.

Predlažemo izmjenu ove stavke na način: „Uočljivost (rezolucija) visokog kontrasta: najveća vrijednost najmanje 12 lp/cm (linijskih parova po centimetru) kod 2% ili 0% MTF“.

Također predlažemo bodovanje bolje/veće rezolucije visokog kontrasta, od minimalno 15 lp/cm (linijskih parova po centimetru) kod 2% ili 0% MTF.

OB Zadar

III. Sustav za relativnu i referentnu dozimetriju linearnog akceleratora, kontrolu kvalitete linearnog akceleratora,verifikaciju plana zračenja pacijenta, kontrolu kvalitete slikovnih tehnika linearnog akceleratora

- Pitanje/Prijedlog:

    - S obzirom da se radi o relativnoj dozimetriji i elektrometru koji je ugrađen na vodeni fantom nije praksa proizvođača da se isporučuje vodeni fantom i konkretno elektrometar sa kalibracijskim certifikatom te vas molimo da ovaj zahtjev izostavite.

- Pitanje/Prijedlog:

1.1.4. Diodni detektor ili ionizacijska komora za mala elektronska polja – 1 komad

Dijamantski, poluprovodnički ili sintilacioni detektor osjetljivi volumen za mala polja min 0,02mm3

- Pitanje/Prijedlog:

1.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu.

- Pitanje/Prijedlog:

1.5.1. 4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene, raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija.

- Pitanje/Prijedlog:

1.7. Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na Monte Carlo ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

KBC Zagreb

22. Obavezna osnovna mjerna oprema

- Pitanje/Prijedlog:

22.5. Dozimetrijski sustav iz točke 22.4 mora imati odgovarajući 'software' za 2D gama – indeks analizu, usporedbu profila i doznih raspodjela za individualne bolesnike.

3.0. Oprema za dozimetriju

- Pitanje/Prijedlog:

38.5.1. 4D fantom s matricom od barem 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih.

- Pitanje/Prijedlog:

38.8. Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na Monte Carlo ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

12.0.	Sustav za relativnu i referentnu dozimetriju linearnog akceleratora, kontrolu kvalitete linearnog akceleratora,verifikaciju plana zračenja pacijenta, kontrolu kvalitete slikovnih tehnika linearnog akceleratora

- Pitanje/Prijedlog

12.11. Dvodimenzionalni detektor sa (barem 25 detektora) za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

- Pitanje/Prijedlog

14.1. 4D detektor s matricom od barem 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s funkcionalnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova.

- Pitanje/Prijedlog

16.Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na analitičkom principu, Monte Carlo ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s funkcionalnošću DVH i gamma analize.

- Pitanje/Prijedlog

12.0	Sustav za relativnu i referentnu dozimetriju linearnog akceleratora, kontrolu kvalitete linearnog akceleratora,verifikaciju plana zračenja pacijenta, kontrolu kvalitete slikovnih tehnika linearnog akceleratora.

- Pitanje/Prijedlog

1.1.1. S obzirom da se radi o relativnoj dozimetriji i elektrometru koji je ugrađen na vodeni fantom nije praksa proizvođača da se isporučuje vodeni fantom i konkretno elektrometar sa kalibracijskim certifikatom te vas molimo da ovaj zahtev izostavite.

- Pitanje/Prijedlog

1.1.4. Ionizacijska komora, osjetljivi volumen (0,1 cm^3 – 0,13cm^3) za mala polja – 2 komada

Iionizacijska komora, osjetljivi volumen za mala polja – 1 komad

Sintetički jednokristalni (dijamantni) detektor, osjetljivog volumena za mala polja ili scintilacijski ili diodni detektor – 1 komad

14.	Oprema za verifikaciju raspodjela apsorbirane doze pacijenata (engl. Patient Specific Dosimetry)

- Pitanje/Prijedlog

14.1. 4D detektor s matricom od barem 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s funkcionalnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova.

- Pitanje/Prijedlog

14.2. Portabilni EPID sa submilimetarskom preciznošću i monitoranjem pacijenta tijekom cijelog zračenja, dimenzija 70cm x 40cm ili više, s pripadajućim softverom i funkcijom verifikacija blokova ili sustav za verifikaciju položaja blokova za vrijeme TBI-a putem kazeta i s pripadajućim čitačem i s 5 kazeta ili In Vivo dozimetrijski sustav zasnovan na dioidnim detektorima sa maksimum 12 detektora.

KBC SPLIT

13.	Sustav za dozimetriju (referentnui relativnu), kontrolu kvalitete linearnog akceleratora, verifikaciju plana pacijenta i fantomi sbrt

- Pitanje/Prijedlog

13.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

- Pitanje/Prijedlog

13.5.1.4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija.

- Pitanje/Prijedlog

13.7.Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na Monte Carlo simulaciji ili CCCS na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (SBRT, VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

- Pitanje/Prijedlog

14.1. 2D sustav za dozimetrijsku provjeru SBRT planova terapije s matricom ionizacijskih komora ili poluvodičkih dioda s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova.

- Pitanje/Prijedlog

22.4. 2D Dozimetrijski sustav dizajniran za kontrolu kvalitete i verifikaciju planova u izocentru za SRS za svakog bolesnika. Rezolucija mora biti bolja od 3 mm. Pripadajući fantom za isporučeni sustav.

- Pitanje/Prijedlog

22.5. Dozimetrijski sustav iz točke 22.4 mora imati odgovarajući 'software' za 2D gama – indeks analizu, usporedbu profila i doznih raspodjela za individualne bolesnike kao i za standardnu kontrolu kvalitete (QC) te kontrolu kvalitete snopova.

- Pitanje/Prijedlog

Detektori za vodeni fantom:

- 2 kom. Ionizacijska komora volumena manje ili jednako 0,108cm3

- 1 kom. diodni detektor za mala elektronska polja - Uvidom u specifikaciju linaka smatramo da je ova stavka nepotrebna i molimo da je izostavite

-1 kom dijamantni/diodni detektor volumena <= 0,019 mm³ ili 1 kom Prijenosna plan-paralelna komora za mjerenje referentnog signala svih polja

-2D detektor (sa min 25 detektora) za dnevno merenja dozimetrijskih parametara sa odgovarajućim softverskim paketom za analizu podataka

- Pitanje/Prijedlog

Fantomi za provjeru plana pacijenta:

- 4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija

-Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na M ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

GRUPA 1 CT simulatori, linearni akceleratori i pripadna oprema

3.0.	Oprema za dozimetriju

3.1.	Sustav za relativnu dozimetriju

- Pitanje/Prijedlog

3.1.1. S obzirom da se radi o relativnoj dozimetriji i elektrometru koji je ugrađen na vodeni fantom nije praksa proizvođača da se isporučuje vodeni fantom i konkretno elektrometar sa kalibracijskim certifikatom te vas molimo da ovaj zahtjev izostavite.

- Pitanje/Prijedlog

3.1.4.

- Ionizacijska komora osjetljivog volumena 0.108 cc,0,13cc 2 istovjetna komada za lokaciju Vinogradska 29 i 2 istovjetna komada za lokaciju Ilica 197.

-Diodni detektor ili jonizacijska komors za mala elektronska polja, 1 komad za lokaciju Vinogradska 29

- Sintetički jednokristalni (dijamantni) ili poluprovodnički detektor, osjetljivog volumena za mala polja, 1 komad za lokaciju Vinogradska 29.

3.2.	Oprema za referentnu dozimetriju

- Pitanje/Prijedlog

3.2.4. Mali vodeni fantom za referentnu dozimetriju prema IAEA TRS-398 protokolu s pripadajućim nosačima za svaku od traženih ionizacijskih komora i poluvodičkih detektora s motoriziranim pomakom detektora po dubini (ručni pogon), a ako je moguće i lateralno (ručni pogon), 1 komad za lokaciju Vinogradska 29.

3.5.	komora za relativnu i referentnu dozimetriju, za lokaciju Vinogradska 29. specifičnu verifikaciju (engl. Patient Specific Dosimetry)

- Pitanje/Prijedlog

3.5.2. Antropomorfni fantom s područjem glave i torza s mogućnošću mjerenja filmom i umetcima za mjerenje ionizacijskim komorama volumena između 0.108 cc i 0.13 cc, a koje će biti isporučene ovom nabavom, za testiranje cjelokupnog procesa radioterapijskog liječenja, od CT snimanja do planiranja terapije i verifikacije, za VMAT i IMRT tehnike.

LIST AND EVALUATION OF FUNCTIONAL PROPERTIES (additional advanced features device)

- Pitanje/Prijedlog

12. Uređaj za kontrolu kvalitete i ugađanje snopova linearnog akceleratora s dvodimenzionalnom matricom najmanje 251 ionizacijskih komorica, prostornom rezolucijom ne manjom od 5 mm za istovremeno mjerenje u stvarnom vremenu profila polja duž glavnih osi i dijagonalno unutar, s dodatkom za mjerenje kvalitete snopova zračenja i kongruencije svjetlosnog polja i polja zračenja, po jedan komad za

KBC RIJEKA

3. Sustav za relativnu i referentnu dozimetriju, kontrolu kvalitete, verifikaciju plana zračenja pacijenta, kontrolu kvalitete slikovnih tehnika jednofotonskog VMAT linearnog akceleratora

- Pitanje/Prijedlog

1.1.1.S obzirom da se radi o relativnoj dozimetriji i elektrometru koji je ugrađen na vodeni fantom nije praksa proizvođača da se isporučuje vodeni fantom i konkretno elektrometar sa kalibracijskim certifikatom te vas molimo da ovaj zahtjev izostavite.

- Pitanje/Prijedlog

1.1.4. Vodootporni detektori za mjerenje u vodenom fantomu s kalibracijskim certifikatima, TNC konektorima i pripadajućim nosačima za priključak na vodene fantome:

- Ionizacijska komora, osjetljivi volumen za mala polja veličine 0.12±0.01 cm3– 2 kom.

- Dijamantski,poluprovodnički ili sintilacioni detektor osetljivi volumen za mala polja min 0,02mm3 1 kom.

- Ionizacijska komora, za merenje referentnih signala kompatibilna sa ponuđenim liearnim akceleratom i vodenim fantomom iz st 1.1.1.

- Sintetički jednokristalni (dijamantni ili poluvodički ili scintilacijski) detektor, osjetljivog volumena za mala polja ne većeg od 0,019 mm³– 1 komad

- Ionizacijska komora za mjerenje referentnog signala kompatibilna s isporučenim linearnim akceleratorima i vodenim fantomom iz stavke 1.1.1.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

- Pitanje/Prijedlog

1.5.1. 4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija

- Pitanje/Prijedlog

1.8. Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na Monte Carlo ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

6.	Sustav za dozimetriju, kontrolu kvalitete, verifikaciju plana zračenja pacijenta, kontrolu kvalitete slikovnih tehnika SBRT linearnog akceleratora

- Pitanje/Prijedlog

13.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

- Pitanje/Prijedlog

14.1. 4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija

9.	Sustav za dozimetriju, kontrolu kvalitete, verifikaciju plana zračenja pacijenta, kontrolu kvalitete slikovnih tehnika dvofotonskog VMAT linearnog akceleratora

- Pitanje/Prijedlog

1.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

KBC OSIJEK

Tehničke specifikacije uređaja: stereotaksijski linearni akcelerator s pripadnom opremom za potrebe KBC Osijek

21.1.	Sustav za apsolutnu dozimetriju

- Pitanje/Prijedlog

21.1.4. Detektor za dozimetriju malih polja (poluvodički ili dijamantni ili scintilacijski

detektor malog volumena.

21.2.	Sustav za relativnu dozimetriju

- Pitanje/Prijedlog

21.2.3.S obzirom da je ponuđeni fantom automatski, ne postoji potreba za okvirom te molimo korisnika da izostavi ovu stavku.

- Pitanje/Prijedlog

21.2.4. Vodootporni detektori za mjerenje u vodenom fantomu:

- 2 kom. ionizacijskih komora, osjetljivi volumen od minimalno 0.108 cm3, a maksimalno 0.130 cm3

- Pitanje/Prijedlog

21.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

- Pitanje/Prijedlog

21.5.1. 4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija.

- Pitanje/Prijedlog

21.7.Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na Monte Carlo ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

Tehničke specifikacije uređaja: jednofotonski linearni akcelerator s pripadnom opremom za potrebe KBC Osijek (za manji bunker)

- Pitanje/Prijedlog

19.3. Vodonepropusna ionizacijska komorica za referentnu i relativnu dozimetriju fotonskih snopova, s osjetljivim volumenom od minimalno 0.108 cm3, a maksimalno 0.130 cm3.

- Pitanje/Prijedlog

19.5. Vodonepropusna ionizacijska komorica za relativnu dozimetriju fotonskih snopova, s osjetljivim volumenom minimalno 0.03 cm3, a maksimano 0,11 cm3.

- Pitanje/Prijedlog

19.7. Poluvodički diodni p-tip ili n-tip detektor za relativnu dozimetriju uskih fotonskih snopova i snopova s oštrim gradijentom doze, s osjetljivim volumenom maksimalno 0,3 mm3

KB DUBRAVA

- SUSTAV ZA RELATIVNU I REFERENTNU DOZIMETRIJU LINEARNOG AKCELERATORA, KONTROLU KVALITETE LINEARNOG AKCELERATORA,VERIFIKACIJU PLANA ZRAČENJA PACIJENTA, KONTROLU KVALITETE SLIKOVNIH TEHNIKA LINEARNOG AKCELERATORA

1.1. Sustav za relativnu dozimetriju uključuje:

- Pitanje/Prijedlog

1.1.1.S obzirom da se radi o relativnoj dozimetriji i elektrometru koji je ugrađen na vodeni fantom nije praksa proizvođača da se isporučuje vodeni fantom i konkretno elektrometar sa kalibracijskim certifikatom te vas molimo da zahtjev za kalibracijskim certifikatom izostavite.

- Pitanje/Prijedlog

1.1.4.Vodootporni detektori za mjerenje u vodenom fantomu s kalibracijskim certifikatima:

-Diodni detektor za mala elektronska polja – 1 komad - Uvidom u specifikaciju linearnog akceleratora smatramo da je ovaj detektor greškom uvršćen u ovu specifikaciju te vas molimo da ga izostavite.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.2. Dvodimenzionalni detektor sa min 25 detektora za provedbu dnevnih provjera dozimetrijskih parametara terapijskih snopova s pripadajućim programskim paketom za analizu podataka.

- Pitanje/Prijedlog

1.5.1.4D fantom s matricom sa minimum 1386 detektora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija.

- Pitanje/Prijedlog

1.8. Sustav za nezavisan izračun broja monitorskih jedinica i provjeru izračunate apsorbirane doze koristeći nezavisan računalni algoritam temeljen na Monte Carlo ili CCCS simulaciji ili na analizi log datoteka linearnog akceleratora; mora biti primjenjiv na sve tehnike izvođenja terapije (VMAT, IMRT, 3D CRT); s mogućnošću DVH i gamma analize.

KB DUBRAVA

CT simulator

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.5.

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.6.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 16“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak“

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu.Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promijeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promijeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

KBC OSIJEK

Tehničke specifikacije uređaja: CT simulator s pripadnom opremom za potrebe

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.6.

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.7.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 16“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 217 GB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Molim Vas promijeniti u:

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 22 slika/sekundi“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promjeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promjeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

KBC RIJEKA

CT simulator

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.7.

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.8.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32 (napomena: poželjno je, u koliko je moguće dobiti, 64 niza detektora)“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 16 (napomena: poželjno je, u koliko je moguće dobiti, 64 niza detektora)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak“

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 217 GB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Molim Vas promijeniti u:

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 22 slika/sekundi“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promjeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promjeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

KBC SPLIT

CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.8.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 16“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak“

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 217 GB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Molim Vas promijeniti u:

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 22 slika/sekundi“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promjeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promjeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

KBC ZAGREB

CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.7.

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.8.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja 64 ili više.“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja 16 ili više.“ Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak“

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 700 GB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 217 GB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Molim Vas promijeniti u:

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 22 slika/sekundi“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promijeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promijeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

KBC SETRE MILOSRDNICE

CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.7.

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.8.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja mora biti najmanje 64, a broj rekonstruiranih najmanje 128.“ Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja mora biti najmanje 16, a broj rekonstruiranih najmanje 32.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak“

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 217 GB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Molim Vas promijeniti u:

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 22 slika/sekundi“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promijeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promjeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

OB ZADAR

II. CT SIMULATOR S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.5.

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 32“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.6.

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32“

Molim Vas promijeniti u:

„Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 16“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.2.5.

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,54 MHU/min“ Molim Vas promijeniti u:

„Disipacija topline anode rendgenske cijevi najmanje 1,38 MHU/min“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.9.

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 4 HU za vodu i -1000 ± 10 HU za zrak“

Molim Vas promijeniti u:

„Točnost CT brojeva mora biti bolja od 0 ± 5 HU za vodu i -1000 ± 15 HU za zrak“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.4.

„Najmanje 32 GB RAM radne memorije“

Molim Vas promijeniti u:

„Najmanje 12 GB RAM radne memorije“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu.Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.5.

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 1 TB ili veće.“

Molim Vas promijeniti u:

„Kapacitet tvrdog diska glavnog kompjutera najmanje 217 GB ili veće.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.9.

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 25 slika/sekundi“

Molim Vas promijeniti u:

„Brzina rekonstrukcije pri standardnom algoritmu najmanje 22 slika/sekundi“ Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5.16.

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR) u stvarnom vremenu“

Molim Vas promijeniti u:

„Sistem mora imati mogućnost rekonstrukcije u više ravnina (engl. Multi PlanarReconstruction, MPR)“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.7.5.

„Automatizirana izrada sigurnosne kopije u noćnim satima na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Molim Vas promijeniti u:

„Izrada sigurnosne kopije na vanjski radni disk za sve radne stanice.“

Tražena specifikacija je ograničavajuća za više gospodarskih subjekata te stvara neopravdane prepreke i pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Molim Vas da prihvatite zahtjev za minimalne izmjene kako bi nam omogućili ravnopravno nadmetanje.

KB DUBRAVA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Pitanje/Prijedlog

4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola mora biti što manji, poželjno je 1.5 mm, a ne smije biti veći od 2 mm (2,3,4). Navesti vrijednost.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola ne smije biti veći od 2 mm (2,3,4).

Navesti vrijednost.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

4.6. Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, a ne smije biti veće od 1 mm. Navesti vrijednost.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.6. Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, ne veće od 2 mm. Navesti vrijednost

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

5.3. Poravnatost WFF fotonskog snopa za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 3%.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

5.3. Poravnatost WFF fotonskog snopa za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja

ili jednaka 6% za veličine polja od 5cmX5cm do 30cm X 30 cm i manje ili jednako 10% za veličine polja veće od 30 cm x 30 cm.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

5.4. Simetrija WFF fotonskog snopa definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 2%.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

5.4. Simetrija WFF fotonskog snopa definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 3%.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

9.4. Sustav mora uključivati:

-centralni server/serveri

-16 radnih stanica

-4 licence za naknadni pregled slika (engl. Offline (1)) Napomena: Sustav može biti instaliran i na radnim stanicama za iscrtavanje („konturiranje“) i na radnim stanicama za planiranje radioterapije pri čemu je ukupan broj radnih stanica jednak 16.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

9.4. Sustav mora uključivati:

-centralni server/serveri

-16 radnih stanica

-4 licence za naknadni pregled slika (engl. Offline(1))

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.13 Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsed cone).

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.13 Napredni algoritmi sustava planiranja za 3D dozimetriju proračun za fotonske zrake sa heterogenosti uključene u CT sliku: ili algoritam konvolucije/superpozicije (engl. convolution/superposition algoritam) ili algoritam srušenog stošca (engl. collapsed cone). Ili 3D algoritam Pencil Beam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“, miševima i mrežnom povezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača favorizirajući samo proizvode drugog. Tehnička specifikacija br. 10.7 postaje još restriktivnija kada se čita zajedno s tehničkom specifikacijom 10.5 koja nam ne dopušta da ponudimo poslužitelje kao radne stanice za planiranje.

RESTRIKTIVNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Primijetili smo da je Ministarstvo zdravstva odlučilo u isti paket s linearnim akceleratorom uključiti i CT simulator. Stoga bi svaki zainteresirani ponuditelj trebao u svoju konačnu ponudu uvrstiti takav medicinski proizvod koji je u skladu sa strukturom ponude. Imajte na umu da proizvođača kojeg predstavljamo ne proizvodi takav medicinski proizvod, ali može surađivati s nekim od renomiranih proizvođača takvih medicinskih proizvoda.

Prilikom pažljivog analiziranja tehničke specifikacije CT simulatora primijetili smo da su sljedeća 2 parametra blokirana za određeni proizvod određenog proizvođača, isključujući tvrtke kao što su „x“, „y“ ili „z“.

- Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32

- Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64

Imajte na umu da je u travnju 2021. jedan proizvođač dovršio akviziciju drugog djelujući kao jedna tvrtka od 2021. Trenutačni raspored dijelova koji će se raspisati prisiljava proizvođača kojeg predstavljamo da od našeg izravnog konkurenta drugog proizvođača zatraži ponudu za CT simulaciju. U natječaju gdje cijena ima važnu težinu, integracija proizvoda našeg konkurenta će dodati umjetni trošak našoj konačnoj cijeni i biti u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodijeli maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji se dodjeljuje za svaki od 4 parametra, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno ukazuju na proizvode i/ili tehnička rješenja specifične za jednog proizvođača

- Linearni akcelerator sa detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje s robotiziranim rukama za motorizirano izvlačenje i uvlačenje 'ruku' nadzirano iz kontrolne sobe (i RTG cijev i detektorski sustav). Za RTG cijev sustava postoji automatska izmjena filtera.

- Sustav za MV oslikavanje mora imati fotonske energije manje ili jednake 2.5 MV, s detektorskim panelom (MV) aktivne veličine polja od 43 x 43 cm ("Field of view" na 150 cm udaljenosti (SID) mora iznositi minimalno 28x28 cm. Sustav mora uključivati i robotizirani nosač s automatskim pokretima po x,y iz osima, koji omogućuje motorizirano uvlačenje i izvlačenje putem kontrola smještenih u kontrolnoj sobi sustava. Sustav mora podržavati i rad sa FFF snopovima, a dozimetrijski "dose rate" kapacitet od minimalno 6500 cGy/min zbog izbjegavanja saturacijskih efekata kod očitanja.

- Brzina doze fotonskog snopa 10 MV FFF u izocentru ne smije biti manja od 2300 MU/min.

- Elektronski snopovi (za potrebe zračenja cijele kože, engl. HDTSR, High Dose Total Skin Radiation) moraju imati najveću brzinu doze od najmanje 1000 MU/min.

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore jednog proizvođača, stavljajući ih u potpuni najpovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u pogledu pružanja radioterapije i jedina svrha pri njihovom odabiru bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

Zaključno, tehnička specifikacija za KBC Dubrava u potpunosti je zaključana na jednog proizvođača, korištenjem sljedećih alata:

- Postavljanje restriktivnih minimalnih tehničkih specifikacija za linearni akcelerator i CT simulator

- Odabir kriterija ocjenjivanja za koje će jedan proizvođač dobiti maksimalnu ocjenu, a drugi nulu

- Uključujući u strukturu tehničke specifikacije, CT simulator koji trebamo ponuditi od određenog proizvođača koji može zlouporabiti svoj dominantni položaj postavljanjem vrlo visoke cijene.

Vjerujući da ćete prihvatiti naš ljubazni zahtjev za revizijom gore navedene tehničke specifikacije i utvrđivanjem drugih kriterija ocjenjivanja, uvjereni smo da će Ministarstvo zdravstva postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, konkurencije među ponuditeljima, ravnopravnog tretmana ponuditelja, stvaranja preduvjeti za neutralan natječaj koji omogućuje Ministarstvu zdravstva i krajnjem korisniku odabir najbolje ponude od 2 tehnički usklađene ponude.

- Pitanje/Prijedlog

6.4. Najmanja statična veličina polja višelističnog kolimatora u izocentru ne smije biti veća od

0,5 x 0,5 cm2, a najveća statična veličina polja višelističnog kolimatora mora ne smije biti manja od 30 x 40 cm2. Navesti vrijednosti.

Usporedite tehničke specifikacije br. 6.4 uz 6.1 koji kaže pod stavkom 6.1. Najmanja statična veličina polja višelističnog kolimatora u izocentru ne smije biti veća od 0,5 x 0,5 cm2, a najveća statična veličina polja višelističnog kolimatora mora ne smije biti manja od 30 x 40 cm2. Navesti vrijednosti.

Molimo potvrdite da najveća prihvaćena veličina polja treba biti 40 x 40 cm kao što je opisano u 6.1

- Pitanje/Prijedlog

9.8. HL7 sistem za dijeljenje administrativnih podataka o pacijentu između onkološkog informacijskog sustava i bolničkog informacijskog sustava (detalje o informacijama koje se dijele definira pojedini korisnik).

Kako bismo ponudili adekvatno rješenje, molimo navedite koje podatke i razinu podataka KBC Dubrava želi ostvariti između OIS-a i HIS-a.

10.1. Kompjuterizirani sistem za planiranje radioterapije mora biti opremljen svim potrebnim licencama te hardverom i softverom za punu funkcionalnost izrade i pregleda radioterapijskih planova za sve tražene tehnike: 3D CRT, IMRT, VMAT i IGRT, planiranje na više izocentara u jednom luku i planiranje više volumena na istom izocentru.

Molimo potvrdite da stanice za planiranje trebaju obavljati planiranje elektrona, opremljene funkcionalnošću Electron Monte Carlo jer je prema tehničkoj specifikaciji 5.9 bilo potrebno da linearni akcelerator ima najmanje 3 energije elektrona: 9 MeV, 12 MeV u 15 MeV.

- Pitanje/Prijedlog

10.5. Sistem za planiranje radioterapije mora imati radne stanice za planiranje sa svim potrebnim licencama za: 2D, 3D CRT, IMRT, VMAT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na istom izocentru, za sve tražene algoritme za računanje doze, za sve fotonske i elektronske energije svih linearnih akceleratora krajnjeg korisnika, neovisno jesu li uključeni u nabavu, ili su već u upotrebi te svu potrebnu podršku za IGRT. Radna stanica ne smije biti server.

U svjetlu tehničke specifikacije 5.9 koja zahtijeva najmanje 3 energije elektrona, molimo da pojasnite da bi stanice za planiranje trebale obavljati planiranje elektrona, opremljene funkcionalnošću Electron Monte Carlo.

- Pitanje/Prijedlog

10.22. Sistem za planiranje mora imati modul za portalnu dozimetriju.

Molimo navedite za koje će se svrhe koristiti portalna dozimetrija. Hoće li to biti za predtretman ili in-vivo portalnu dozimetriju.

- Pitanje/Prijedlog

11.5 Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta.

Molimo pojasnite je li namjera naručitelja da UPS obuhvati samo linearni akcelerator ili linearni akcelerator zajedno s CBCT uređajem i vodenim hlađenjem.

- Pitanje/Prijedlog

12.1 Uređaj mora biti isporučen s neinvazivnim video sustavom za 3D rekonstrukciju površine kože pacijenta u realnom vremenu. Sustav mora moći izvršiti respiratorno ovisnu 3D rekonstrukciju koju se dobiva tijekom CT simulacije i tijekom provođenja radioterapije (koja služi za provjeru položaja tumora ili za gateing). Mora biti isporučeno cjelovito rješenje za linearni akcelerator i CT simulator (istovjetan sustav).

Predlažemo da se ova točka definira tako da je mogu zadovoljiti oba potencijalna ponuditelja s obzirom da: Na tržištu postoje specijalizirani proizvođači koji su kreirali 2 različita rješenja. Viša specifikacija obično je potrebna za linac zbog mogućnosti blokiranja slikovnog sustava rotacijom linaca. Na CT-u kada se uređaj okreće ništa se ne mijenja za sustav snimanja, stoga će jeftiniji sustav dobiti isti rezultat. Stoga isporuka identičnog sustava za linac i CT simulator neće donijeti dodatnu vrijednost i potrošiti raspoloživi proračun.

1. SUSTAV ZA POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJU PACIJENATA

- Pitanje/Prijedlog

1.3.1. Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati:

- Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke-3 točke fiksacije) - 5 komada

- Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge-5 točaka fiksacije) - 50 komada

- Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 3 komada (za stol CT simulatora isvakog linearnog akceleratora)

- Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 3 kompleta

Molimo pojasnite što mislite pod ovom specifičnom tehničkom specifikacijom.

Termoplastične maske za fiksiranje glave i vrata (duge-5 točaka fiksiranja) - 50 komada.

Molimo za pojašnjenje da li u ponudu treba uključiti 50 komada za odrasle i 50 pedijatrijskih ili je namjera bila dobiti po 25 komada.

- Pitanje/Prijedlog

1.5. Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina (5 komada) s vakumskim kompresorom (1 komad)

Molimo ili uklonite naziv Vac-Lok jer je to zaštitni znak određenog dobavljača koji se zove „n“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste drugim proizvođačima omogućili da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

SUSTAV ZA RELATIVNU I REFERENTNU DOZIMETRIJU LINEARNOG AKCELERATORA, KONTROLU KVALITETE LINEARNOG AKCELERATORA, VERIFIKACIJU PLANA ZRAČENJA PACIJENTA, KONTROLU KVALITETE SLIKOVNIH TEHNIKA LINEARNOG AKCELERATORA

- Pitanje/Prijedlog

1.2.4. Mali vodeni fantom za referentnu dozimetriju prema IAEA TRS-398 ili AAPM TG-51 protokolu s pripadajućim nosačima za svaku od traženih ionizacijskih komora/poluvodičkih detektora. Traži se motorizirani pomak ionizacijske komore ili samo po dubini i/ili po dubini i lateralno.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

1.2.4. Mali manualni ili motorizirani vodeni fantom za referentnu dozimetriju.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

U slučaju automatskog postavljanja velikog vodenog fantoma nije potrebno imati mali motorizirani vodeni fantom. Nema potrebe za motoriziranim pokretom za mjerenje doze u točki. PDD i profili mogu se mjeriti u standardnom vodenom fantomu.

Postoje samo ionizacijske komore potrebne za mjerenje apsolutne doze u 1.2.2. To je također u skladu s TRS-398.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.4. Fantom za verifikaciju položaja izocentra linearnog akceleratora pomoću dozimetrijskog filma.

Predlažemo da se ova stavka izuzme iz tehničke specifikacije.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

Provjera izocentra uključena je u 1.3.1 i 1.4.2, ali se temelji na EPID-u. Zašto koristiti film?

Detaljno analizirajući ovu stavku uvidjeli smo da je u istu uključen veliki broj malih proizvođača koji se na tržištu pojavljuju iznenada i isto tako i iznenada nestaju ili se spajaju sa drugim velikim proizvođačima (gdje u nekim slučajevima dolazi do prestanka proizvodnje određenih uređaja ili komponenti), pošto je predviđeno da ovaj projekt s implementacijom traje do 2025. godine iz tog razloga upitno je da li će svi ponuditelji moći pribaviti pojedine stavke iz ove specifikacije. Proizvođač kojeg smo mi zastupnici za Republiku Hrvatsku postavlja pitanje koja je svrha sastavljanja ovakove specifikacije da se u dozimetrijsku opremu specificiraju stavke koje ne spadaju u istu.

Predlažemo:

Da se u dozimetrijsku opremu specificiraju stavke koje po svojoj prirodi upotrebe i tehnoloških rješenja i stvarno i spadaju.

KBC OSIJEK

STEREOTAKSIJSKI LINEARNI AKCELERATOR S PRIPADNOM OPREMOM ZA POTREBE KBC OSIJEK

- Pitanje/Prijedlog

1.12. Linearni akcelerator mora biti opremljen sučeljem za spajanje na korisnikov postojeći sistem pohrane i verifikacije terapijskih podataka (record and verify OIS), nadograđen na posljednju verziju, ili novi sistem pohrane i verifikacije mora biti instaliran. Mora se osigurati puna funkcionalnost radioterapijskog procesa naručitelja.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

1.12 Linearni akcelerator mora biti opremljen sustavom za snimanje i provjeru (OIS).

Prihvaća se jedna od sljedećih verzija:

-	nadograditi postojeći OIS na najnoviju verziju,

-	isporuka i ugradnja novog OIS-a

Za ponuđeno radioterapijsko okruženje mora se osigurati puna funkcionalnost.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

Nadogradnja je diskriminirajući čin u javnoj nabavi.

Uzmite u obzir da će nadogradnja OIS sustava već stvoriti prednost za jednog proizvođača jer oni trebaju ponuditi samo ograničen broj licenci za nadogradnju postojeće verzije OIS na licu mjesta, dok će drugi morati ponuditi novi sustav koji se sastoji od hardvera i softvera.

- Pitanje/Prijedlog

3.3 Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm mjereno Winston-Lutz testom.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.3 Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm mjereno Winston-Lutz testom.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

3.4. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm mjereno Winston-Lutz testom.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.4. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm mjereno Winston-Lutz testom.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

3.5. Razlika između svjetlosnog polja i polja zračenja u izocentru za polja zračenja od 5 x 5 cm2 do 20 x20 cm2 pri kutu zračenja od 0°, 90°, 180° i 270° mora biti manja ili jednaka 1 mm.

Predlažemo da se ova stavka  ukloni jer nije dio IEC zahtjeva.

- Pitanje/Prijedlog

8.3. Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim sustavom koji se sastoji od rendgenske cijevi (RTG cijevi) s minimalno 4 energije od kojih najmanja nije manja od 40kV, a najveća nije veća od 150 kV i s detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

8.3. Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim sustavom koji se sastoji od rendgenske cijevi (RTG cijevi) s minimalno 4 energije od kojih najmanja nije manja od 70kV, a najveća nije veća od 150 kV i s detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje.

Obrazloženje:

Molimo revidirajte ovu tehničku specifikaciju jer nijedan proizvođač na tržištu nema unaprijed podešene vrijednosti za manje od 70 kV.

- Pitanje/Prijedlog

10.4 Sustav za planiranje radioterapije mora imati radnu stanicu za planiranje sa svim potrebnim licencama za 3D CRT, IMRT i VMAT, SRS i SBRT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na istom izocentru. Radna stanica mora biti opremljena i s dva monitora (LED ili OLED ili LCD) veličine minimalno 27 inča i 23 inča.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.4 Sustav za planiranje radioterapije mora imati radnu stanicu za planiranje sa svim potrebnim licencama za planiranje 3D CRT, IMRT i VMAT, SRS i SBRT (planiranje višestrukih izocentra i planiranje više volumena na istom izocentru.

Radna stanica mora biti opremljena s dva monitora (LED ili OLED ili LCD) s minimalnom veličinom od 24 inča i 1 monitorom od 23 inča.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

11.1 Linearni akcelerator mora biti opremljen sučeljem za spajanje na postojeći integrirani sustav pohrane i verifikacije (R&V) terapijskih podataka, otvoren za sve trenutne proizvođače linearnih akceleratora ili mora biti instaliran novi sistem pohrane i verifikacije koji mora integrirati sve postojeće linearne akceleratore. Ako je instaliran novi sustav pohrane i verifikacije, njime se mora osigurati dostupnost podataka koji su pohranjeni u starom sustavu pohrane i verifikacije, te puna funkcionalnost radioterapijskog procesa.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

11.1 Linearni akcelerator mora biti opremljen sučeljem za povezivanje s postojećim integriranim sustavom za pohranu i provjeru terapijskih podataka (R&V), otvorenim za sve aktualne proizvođače linearnih akceleratora ili mora biti instaliran novi sustav za pohranu i verifikaciju koji mora integrirati sve postojeće linearne akceleratore.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije favorizira jednog proizvođača i diskriminirajući je koji pacijentu ne mora nuditi prijenos podataka s postojećeg OIS-a na novi. Ne samo da je određenom proizvođaču dopušteno nadograditi postojeći OIS (štedi novac u usporedbi s novom isporukom), već ne mora ponuditi prijenos podataka pacijentu. Ovaj komentar vrijedi i za tehničku specifikaciju br. 11.4 koji određenom proizvođaču omogućuje prednost u cijeni.

- Pitanje/Prijedlog

15.5. Uz sustav je potreban i uređaj za monitoring disanja bolesnika, "wireless", s prikazom trenutnog stanja na zaslonu.

Predlažemo da se ova stavka izuzme iz specifikacije ili da izmijeni i da drugom proizvođaču dozvoli jednaki pristup s njegovim rješenjem.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog. Štoviše, ove tehničke specifikacije potiču proizvođača kojeg predstavljamo da citira stavku treće strane što će podrazumijevati dodatne troškove, postavljajući veću distancu između jednog i drugog proizvođača. Ova specifikacija isključuje tehnologiju proizvođača kojeg predstavljamo pod nazivom Active Breathing Coordinator.

RESTRIKTIVNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Primijetili smo da je Ministarstvo zdravstva odlučilo u isti Paket s linearnim akceleratorom uključiti i CT simulator. Stoga bi svaki zainteresirani ponuditelj trebao u svoju konačnu ponudu uvrstiti takav medicinski proizvod koji je u skladu sa strukturom ponude. Imajte na umu da proizvođač kojeg predstavljamo ne proizvodi takav medicinski proizvod, ali može surađivati s nekim od renomiranih proizvođača takvih medicinskih proizvoda.

Prilikom pažljivog analiziranja tehničke specifikacije CT simulatora primijetili smo da su sljedeća 2 parametra blokirana za određeni proizvod određenog proizvođača, isključujući tvrtke kao što su „x“, „y“ ili „z“.

•	Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja najmanje 32

•	Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64

Imajte na umu da je u travnju 2021. jedan proizvođač dovršio akviziciju drugog djelujući kao jedna tvrtka od 2021. Trenutačni raspored dijelova koji će se raspisati prisiljava proizvođača kojeg predstavljamo da od našeg izravnog konkurenta drugog proizvođača zatraži ponudu za CT simulaciju. U natječaju gdje cijena ima važnu težinu, integracija proizvoda našeg konkurenta će dodati umjetni trošak našoj konačnoj cijeni i biti u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodijeli maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji se dodjeljuje za svaki od 4 parametra, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno ukazuju na proizvode i/ili tehnička rješenja specifične za jednog proizvođača

1.	Linearni akcelerator sa detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje sa robotiziranim rukama za motorizirano izvlačenje i uvlačenje 'ruku' nadzirano iz kontrolne sobe (i RTG cijev i detektorski sustav). Za RTG cijev sustava postoji automatska izmjena filtera.

2.	Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim višelistićnim kolimatorom (MLC) s minimalno 120 listića i s širinom listića u središnjem dijelu polja od najviše 2.5 mm u izocentru s mogućnošću interdigitacije i ne više od 5 mm izvan središnjeg dijela polja.

3.	Brzina doze fotonskog snopa 10 MV FFF u izocentru ne smije biti manja od 2300 MU/min.

4.	Sustav za MV oslikavanje mora imati fotonske energije manje ili jednake 2.5 MV

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore jednog proizvođača, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

Zaključno, tehnička specifikacija za KBC Osijek u potpunosti je zaključana na jednog proizvođača, korištenjem sljedećih alata:

-	Postavljanje restriktivnih minimalnih tehničkih specifikacija za linearni akcelerator i CT simulator

-	Odabir kriterija ocjenjivanja za koje će jedan proizvođač dobiti maksimalnu ocjenu, a drugi nulu.

-	Uključujući u strukturu specifikacije, CT simulator koji trebamo ponuditi od određenog proizvođača -a koji može zlouporabiti svoj dominantni položaj postavljanjem vrlo visoke cijene.

Vjerujući da ćete prihvatiti naš ljubazni zahtjev za revizijom gore navedene tehničke specifikacije i utvrđivanjem drugih kriterija ocjenjivanja, uvjereni smo da će Ministarstvo zdravstva postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, konkurencije među ponuditeljima, ravnopravnog tretmana ponuditelja, stvaranja preduvjeti za neutralan natječaj koji omogućuje Ministarstvu zdravstva i krajnjem korisniku odabir najbolje ponude od 2 tehnički usklađene ponude.

- Pitanje/Prijedlog

1.2. Linearni akcelerator mora biti opremljen za provođenje: 3DCRT konformalne radioterapije, IMRT jakosno modulirane radioterapije, IGRT slikovno vođene radioterapije, VMAT volumetrijski modulirane lučne terapije, SRS stereotaksijske intrakranijalne radiokirurgije, SBRT stereotaksijske ekstrakranijalne radioterapije.

Navedite trebate li uključiti i energije elektrona?

- Pitanje/Prijedlog

1.11. Uz linearni akcelerator mora biti isporučen sustav za planiranje 3D konformalne, IMRT, SRS, SBRT i volumetrijski modulirane lučne terapije (VMAT). Sustav mora sadržavati sve potrebne licence i hardverske dodatke potrebne za planiranje navedenih terapija.

Navedite treba li ponuđeno TPS rješenje imati mogućnosti elektronskog planiranja?

- Pitanje/Prijedlog

6.1. Terapijski stol mora omogućavati geometrijsku i mehaničku preciznost za namještanje pacijenta tijekom provođenja 3DCRT i dinamičkih konformalnih terapijskih postupaka: IMRT, IGRT, VMAT, SRS, SRBT.

Navedite ako su vam potrebni i elektroni, kao dio terapijskih postupaka.

- Pitanje/Prijedlog

10.1 Kompjuterizirani sustav za planiranje radioterapije mora biti opremljen svim potrebnim licencama te hardverom i softverom za punu funkcionalnost izrade i pregleda radioterapijskih planova za sve tražene tehnike: 3D CRT, IMRT, VMAT i IGRT, SRS i SBRT planiranje na više izocentara u jednom luku i planiranje više volumena na istom izocentru.

Navedite treba li ponuđeno TPS rješenje uključivati i mogućnosti elektronskog planiranja.

- Pitanje/Prijedlog

10.4 Sustav za planiranje radioterapije mora imati radnu stanicu za planiranje sa svim potrebnim licencama za 3D CRT, IMRT i VMAT, SRS i SBRT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na istom izocentru. Radna stanica mora biti opremljena i s dva monitora (LED ili OLED ili LCD) veličine minimalno 27 inča i 23 inča.

Povrh revizije koju smo od vas tražili da izvršite, navedite treba li ponuditi mogućnosti elektronskog planiranja, jer je to prvi put zatraženo u tehničkoj specifikaciji br. 10.12. Spominje se Electron temeljen na Monte Carlo algoritmima. Imajte na umu da energije elektrona nisu bile uključene u konfiguraciju linearnog akceleratora.

- Pitanje/Prijedlog

10.8 Mora biti isporučena najnovija hardverska konfiguracija za procesor, tvrdi disk, RAM.

Molimo potvrdite da u slučaju da ponuditelj nudi samo nadogradnju postojeće verzije softvera TPS-a, odgovarajući hardver također treba nadograditi kako bi odgovarao novoj verziji ponuđenog softvera.

- Pitanje/Prijedlog

15.1 Uređaj mora biti isporuče s neinvazivnim video sustavom za 3D rekonstrukciju površine kože pacijenta u realnom vremenu. Sustav mora moći izvršiti respiratorno ovisnu 3D rekonstrukciju koju se dobiva tijekom CT simulacije i tijekom provođenja radioterapije (koja služi za provjeru položaja tumora ili za gateing). Mora biti isporučeno cjelovito rješenje za linearni akcelerator i CT simulator (istovjetan sustav).

Na tržištu postoje specijalizirani proizvođači koji su kreirali 2 različita rješenja. Viša specifikacija obično je potrebna za linac zbog mogućnosti blokiranja slikovnog sustava rotacijom linaca. Na CT-u kada se uređaj okreće ništa se ne mijenja za sustav snimanja, stoga će jeftiniji sustav dobiti isti rezultat. Stoga isporuka identičnog sustava za linac i CT simulator neće donijeti dodatnu vrijednost i potrošiti raspoloživi proračun.

1. SUSTAV ZA POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJU PACIJENATA

- Pitanje/Prijedlog

22.2. Oprema za stereotaksijsku radioterapiju kranijalnih lezija:

- fiksacijska ploča i set podložaka za glavu i vrat koji daju povećanu stabilnost u lateralnom smjeru, s minimalnom atenuacijom zračenja i sigurni za upotrebu na MR-u 1 komplet

- odgovarajuće stereotaksijske maske pogodne za radiokirurgiju moždanih lezija ("open space") 20 komada

Molimo potvrdite koliko komada maski trba ponuditi. Da li je to 20 komada ili 20 kutija?

- vakumski jastuci 2 kom

Molimo da pojasnite koja veličina vakumskih jastuka i da li je potrebna pumpa.

Uzmite u obzir da je ploča za pričvršćivanje i set podložaka za glavu proizvod specifičnog dobavljača. Što se tiče količine, spomenuli ste 1 set, ali ne spominjete što bi taj set trebao pokrivati (MRI, CT i Linac).

- Pitanje/Prijedlog

22.3. Oprema za stereotaksijsku radioterapiju ekstrakranijalnih lezija:

- sustav za imobilizaciju nogu s imobilizacijom koljena i stopala, indeksiran. 1 set

Molimo pojasnite je li set potreban samo za linac, a ne i za CT i MRI.

- karbonska bazna ploča za fiksaciju pacijenta s držačima za učvršćenje na stol linearnog akceleratora, za cijelo tijelo, prilagođena priključivanju sustava za imobilizaciju cijelog tijela po regijama i prikladna za ekstrakranijalnu stereotaksiju, sa pripadajućim fiksatorom na stol ('lock bar') i kompatibilan sustav za respiratornu supresiju 2 kompleta

- Pitanje/Prijedlog

Dijelovi spomenuti u 22.2. zatraženo pod ovom tehničkom specifikacijom zahtijeva fiksaciju za glavu (vrsta maske) i fiksaciju za koljena i stopala, dok 22.3 traži ploču iza ploče stola koja će omogućiti da se ti predmeti montiraju na način koji se može mijenjati? Bilo bi bolje napraviti ploču stola koja se može indeksirati i pobrinuti se da su uređaji za fiksiranje glave na bazi maske i uređaji za fiksiranje koljena i stopala opremljeni potrebnim sustavom za indeksiranje kako bi pristajali na stol. Što se tiče broja setova, potvrdite da će 2 seta pokrivati linearni akcelerator i CT simulator. Molimo pojasnite je li set potreban i za MRI.

- Pitanje/Prijedlog

22.4. Sustav za praćenje položaja fiducijalnih markera postavljenih u tijelu pacijenta ili sustav baziran na slikovnom rješenju. Markeri za 200 bolesnika

Molimo potvrdite za koje mjesto tijela su potrebni fiduciali. Također navedite koliko fiducijala po pacijentu trebate.

Imajte na umu da na tržištu postoje alternativna rješenja koja ne trebaju markere, ali mogu postići isti klinički rezultat. Molimo prihvatite ponuditelje da ponude alternativna rješenja, ne blokirajući referentne oznake.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UREĐAJA: DVOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR S PRIPADNOM OPREMOM ZA POTREBE KBC OSIJEK

- Pitanje/Prijedlog

4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola mora biti što manji, poželjno je 1.5 mm, a ne smije biti veći od 2 mm (2, 3, 4). Navesti vrijednost.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola ne smije biti veći od 2 mm (2, 3, 4).

Navesti vrijednost.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

4.6 Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, a ne smije biti veće od 1 mm. Navesti vrijednost.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.6 Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, ne veće od 2 mm. Navesti vrijednost.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

5.3 Poravnatost WFF fotonskog snopa za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 3%.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

5.3 Poravnatost WFF fotonskog snopa za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 6%. za veličine polja od 5cmX5cm do 30cm X 30 cm i manje ili jednako 10% za veličine polja veće od 30 cm x 30 cm.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

5.4 Simetrija WFF fotonskog snopa definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 2%

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

5.4 Simetrija WFF fotonskog snopa definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 3%

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

5.8 Proizvođač/dobavljač će ponuditi i usklađene nominalne energije snopova i kvalitetu snopova (engl. matched beams) s postojećim linearnim akceleratorom u KBC Osijek.

Predlažemo da se ova stavka ukloni.

Obrazloženje:

Postojeći linac je model proizvođača „x“. Novi SBRT linac ako će taj proizvođač imati 120HD MLC, ako će drugi proizvođač imati Agility MLC. Ako je profil snopa usklađen, to neće učiniti ove pacijente prenosivim na sve linearne uređaje bez ponovnog planiranja.

- Pitanje/Prijedlog

12.3 "Breastboard" – podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke kompatibilna postojećem sustavu za fiksaciju na KBC-u Osijek. 2 kompleta

Predlažemo da se ova stavka ukloni:

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje.

"Breastboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove „x“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

- Pitanje/Prijedlog

12.4 "Bellyboard" – podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji zdjelice (rektuma) kompatibilno postojećem sustavu za fiksaciju na KBC-u Osijek.

Predlažemo da se ova stavka ukloni:

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje.

"Bellyboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove „y“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

PREDLOŽENI KRITERIJI TEHNIČKE OCJENE ZA DVOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodijeli maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji se dodjeljuje za svaki od 4 parametra, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno ukazuju na proizvode i/ili tehnička rješenja specifične za određenog proizvođača.

1.	Linearni akcelerator sa detektorom za Kv projekcijsko i tomografsko oslikavanje sa robotiziranim rukama za motorizirano izvlačenje i uvlačenje 'ruku' nadzirano iz kontrolne sobe (i RTG cijev i detektorski sustav). Za RTG cijev sustava postoji automatska izmjena filtera.

2.	Linearni akcelerator mora biti isporučen s optičkim sustavom kontrole položaja bolesnika koji mora biti identičan sustavu koji se traži za stereotaksijski linearni akcelerator.

3.	Brzina doze fotonskog snopa 10 MV FFF u izocentru ne smije biti manja od 2300 MU/min.

4.	Elektronski snopovi (za potrebe zračenja cijele kože, engl. HDTSR, High Dose Total Skin Radiation) moraju imati najveću brzinu doze od najmanje 1000 MU/min.

5.	Sustav za MV oslikavanje mora imati fotonske energije manje ili jednake 2.5 MV

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore jednog proizvođača, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

- Pitanje/Prijedlog

6.4 Najmanja statična veličina polja višelističnog kolimatora u izocentru smije biti najviše 0,5 x 0,5 cm2,a najveća statična veličina polja višelističnog kolimatora mora biti najmanje 30 x 40 cm2. Navesti vrijednosti.

Usporedite tehničke specifikacije savke 6.4 i stavku 6.1 koji kaže za stavku 6.1 Najmanje polje zračenja linearnog akceleratora u izocentru mora biti najviše 0,5 x 0,5 cm2, a najveće polje najmanje 40 x 40 cm2.

Molimo potvrdite da najveća prihvaćena veličina polja treba biti 40 x 40 cm kao što je opisano u 6.1.

- Pitanje/Prijedlog

6.10. MLC sustav mora biti potpuno integriran sa sustavom planiranja terapije (TPS) i R&V sustavom. Svako sučelje ili potrebna licenca moraju biti uključeni u ponudu.

Molimo pojasnite što mislite pod "potpuno integrirano"

- Pitanje/Prijedlog

12.2 Termoplastične maske za fiksaciju regije glave i vrata (40 kom kratkih i 40 kom dugih)

Molimo pojasnite uključuje li dugačak vrat/ramena, a kratki samo vrat.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE UREĐAJA: JEDNOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR S PRIPADNOM OPREMOM ZA POTREBE KBC OSIJEK (ZA MANJI BUNKER)

- Pitanje/Prijedlog

3.1 Linearni akcelerator mora proizvoditi snop X-zraka od 6 MV za predaju apsorbirane doze bez filtra za izravnavanje snopa (6 MV FFF).

Predlažemo da se ova stavka ukloni.

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer ju može ispuniti samo određeni proizvođač.

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z“.

- Pitanje/Prijedlog

3.2. Maksimalna brzina doze mora iznositi 800 MU/min ili više na SSD=100 cm na dmax

Predlažemo da se ova stavka ukloni.

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer ju može ispuniti samo određeni proizvođač.

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom „z“.

- Pitanje/Prijedlog

4.1. Koincidencija izocentra i mehaničkog izocentra mora biti manja ili jednaka 1 mm

Predlažemo da se ova stavka ukloni.

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer ju može ispuniti samo određeni proizvođač.

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z.“

- Pitanje/Prijedlog

5.1 Postolje linearnog akceleratora mora imati rotacijski opseg od 360

Predlažemo da se ova stavka ukloni:

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer ju može ispuniti samo određeni proizvođač.

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z.“

- Pitanje/Prijedlog

6.2 MLC kolimator mora omogućavati veličinu polja 6 MV fotonskog snopa u izocentru, u minimalnom opsegu od 0.5 x 0.5 cm2 do 28 x 28 cm2 za sve vrste dinamičkih terapijskih Postupaka

Predlažemo da se ova stavka ukloni

Obrazloženje:

Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer ju može ispuniti samo određeni proizvođač.

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z.“

- Pitanje/Prijedlog

8.6. Sustav za MV portalno oslikavanje mora imati elektronički uređaj matrice slike najmanje

1024x1024 piksela. Aktivno područje oslikavanja mora biti minimalno 28 x 28 cm2

Predlažemo da se ova stavka ukloni.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, favorizirajući samo proizvode drugog proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

16.2 Sustav za planiranje radioterapije mora biti nadogradnja već postojećeg na Zavodu za onkologiju KBC-a Osijek ili potpuno novi sustav za planiranje (broj radnih stanica mora biti jednak već postojećem broju + dodatne stanice koje ce biti nabavljene), ali u oba slučaja mora se osigurati da se jednim sustavom mogu planirati svi pacijenti na vanjskoj radioterapiji Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek. U oba slučaja mora se isporučiti najnovija dostupna verzija sustava za planiranje (hardver i softver).

Obrazloženje i zahtjev za izmjenom

Kako bismo kreirali adekvatnu ponudu moramo znati broj postojećih TPS stanica, ali i broj dodatnih stanica.

Uzmite u obzir da će nadogradnja TPS sustava već stvoriti prednost za jednog proizvođača jer oni trebaju ponuditi samo ograničen broj licenci za nadogradnju postojeće TPS verzije na licu mjesta, dok će proizvođač kojeg predstavljamo morati ponuditi novi sustav koji se sastoji od hardvera i softver.

Molimo izbacite sljedeću rečenicu “ali u oba slučaja mora se osigurati da se jednim sustavom mogu planirati svi pacijenti koji se podvrgavaju vanjskoj radioterapiji na Odjelu za onkologiju KBC-a Osijek.” Čitajući tehničke specifikacije koje ograničavaju konkurenciju na određeni linearni akcelerator, imajte na umu da isti ne može biti usklađen s bilo kojim drugim linac-om istog proizvođača kao što su „x“, „y“ ili „z“.

U slučaju da prihvatite sve izmjene i otvorite tehničku specifikaciju za neutralnu specifikaciju, kako nalaže hrvatski zakon o javnoj nabavi, linearni akcelerator proizvođača kojeg predstavljamo se ne može spojiti s postojećim linacom drugog proizvođača na licu mjesta, tako da je svakako potrebno planiranje.

Potvrdite da u slučaju da se koristi nadograđeni postojeći TPS, proizvođač postojećeg uređaja mora nadograditi procesor, tvrdi disk, RAM memoriju, monitor itd. na iste specifikacije kao nove dodatne radne stanice.

- Pitanje/Prijedlog

16.5 Sustav za planiranje radioterapije mora imati dodatnu radnu stanicu za planiranje (izračun i optimizaciju raspodjele doze) s monitorom veličine minimalno 27 inča i drugim monitorom veličine minimalno 23 inča. Mora biti omogućeno povezivanje više „klijent“ radnih stanica na centralni server, uz mogućnost pristupa na daljinu

Obrazloženje i zahtjev za izmjenom

16.5 Sustav za planiranje radioterapije mora imati dodatnu radnu stanicu za planiranje (izračun i optimizaciju distribucije doze) s monitorom od najmanje 24 inča i drugim monitorom od najmanje 23 inča. Na središnji poslužitelj mora biti moguće spojiti više radnih stanica "klijenata", uz mogućnost udaljenog pristupa. Radne stanice proizvođača kojeg predstavaljamo imaju 24 inča. Traženje 27 inča pokazuje jasnu namjeru da se ograniči natjecanje na temelju tehničke karakteristike koja nema kliničku važnost.

Molimo pojasnite koja je vrsta radne stanice potrebna (planiranje, konturiranje ili izračun).

- Pitanje/Prijedlog

21.1. Osnovna ploča i okvir s odvojivim (mobilnim) mehanizmom za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti maska za fiksaciju glave i vrata, mogućnost fiksacije ramena, dvostruka termoplastična, u obliku školjke, prednavučena na okvir, s individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno postojećem sustavu za fiksaciju na KBC-u Osijek. 2 kom

Molimo uklonite ovu specifikaciju jer je restriktivna i ograničava nas na određenog pružatelja usluga.

- Pitanje/Prijedlog

21.3 "Breastboard" – podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke kompatibilan postojećem sustavu za fiksaciju na KBC-u Osijek 2 kompleta

Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje.

"Breastboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove „x“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

- Pitanje/Prijedlog

21.4. Sustav za imobilizaciju nogu s imobilizacijom koljena i stopala, indeksiran kompatibilan postojećem sustavu za fiksaciju na KBC-u Osijek. 1 kom

Molimo uklonite ovu specifikaciju jer je restriktivna i ograničava nas na određenog pružatelja usluga.

- Pitanje/Prijedlog

21.5 Spužvasti podlošci za bellyboard (ne treba s pločom) kompatibilni postojećem sustavu za fiksaciju na KBC-u Osijek. 2 kom

Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje.

"Bellyboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove „x“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

PREDLOŽENI KRITERIJI TEHNIČKE OCJENE ZA DRUGI LINEARNI AKCELERATOR

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodijeli maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji se dodjeljuje za svaki od 4 parametra, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno ukazuju na specifične proizvode i/ili tehnička rješenja točno određenog linearnog akceleratora.

1.	Linearni akcelerator je opremljen integriranim blokatorom primarnog fotonskog snopa koji smanjuje potrebu za primarnim štitom od zračenja u terapijskoj prostoriji

Jedan od faktora ocjenjivanja ističe pripadnost određene tehnologije našem glavnom konkurentu. Napominjemo da kriteriji ocjenjivanja trebaju biti vezani uz predmet nabave, koji se na kraju dana odnosi na provođenje boljeg liječenja pacijenata, što donosi kliničke ishode i za pacijente i za medicinski tim. Stoga je naručitelj odlučio koristiti kriterij ocjenjivanja koji se odnosi na radove koji će se izvoditi na bunkeru. Povrh toga, trebate uzeti u obzir neterapeutsku dozu za pacijenta zbog raspršenja u sobi koje stvara graničnik snopa, ali i potrebu za više sekundarnog zračenja. Postoji povećanje raspršenog zračenja u središtu prostorije bliže pacijentu što je graničnik snopa bliži pacijentu. Štoviše, raspršeno zračenje iz graničnika snopa može povećati potrebnu debljinu za sekundarnu barijeru.

Imajte na umu da tehnološka metoda zatvarača snopa pripada određenom proizvođaču. Neprihvaćanje alternativnog rješenja dodatne zaštite dovest će do narušavanja načela jednakog tretmana, dajući tom proizvođaču početnu prednost. Povrh toga, obavještavamo vas da naručitelj ne treba uzeti u obzir dodatnu cijenu zaštite jer bi ju ponuditelj uključio u ponudu, ostajući u granicama javno procijenjene vrijednosti.

2.	Dvoslojni višelistični kolimator (MLC) za poboljšanje oblikovanja terapijskog polja zračenja i smanjenje propuštanja zračenja kroz listiće MLC-a.

Dvoslojni MLC je jedinstvena karakteristika određenog modela, koji ima neke nedostatke, kao što je smanjenje veličine obrade na terenu na 28x28 cm, dok sustavi proizvođača kojeg predstavljamo imaju 40x40 cm. Stavljajući dvoslojni MLC uz MLC modela proizvođača kojeg predstavljamo zaključak je da je MLC modela proizvođača kojeg predstavljamo daleko bolji od MLC-a na modelu drugog proizvođača u smislu najvažnijih značajki MLC-a koje se mogu pretočiti u kliničke ishode kao što su: veličina prijenosnog polja tretman , broj listova, brzina. Iako je MLC modela proizvođača kojeg predstavljamo daleko bolji u izvedbi od dvoslojnog MLC-a, ponuda koja sadrži naše rješenje osvaja 0 bodova, dok drugi proizvođač dobiva maksimalan broj bodova.

Drugim riječima, ovaj natječaj daje 5 bodova za rješenje koje ima manju dimenziju obrade terena od 28x28 cm, dok će sustavi koji imaju 40x40 cm dobiti 0 bodova.

Pitamo se zašto najvažnije tehničke značajke višelisnog kolimatora nisu uzete u obzir kao bodovni bod, već je Naručitelj samo ograničio spomen na dvoslojnu MLC tehnologiju. Vjerojatno bi konkurentski proizvođač bio u nepovoljnijem položaju ocjenjivanjem tehničkih značajki MLC-a u nastavku:

Tehničke značajke MLC jedan/drugi proizvođač

Broj listova 160 114

Terenska obrada dimenzija 40x40 cm 28x28 cm

Brzina lista 6,5 cm/s 5 cm/s

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore jednog proizvođača, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo određenom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

Specifikacija za OIS podrazumijeva da naša konkurencija smije ponuditi samo povezivanje na postojeći OIS, dok proizvođač kojeg predstavljamo treba ponuditi cijeli OIS sustav i hardverski i softverski. Ljubazno vas molimo da tehničku specifikaciju OIS-a grupirate prema cijeloj bolnici/krajnjem korisniku, a ne da replicirate za svaki linijski uređaj koji će biti ponuđen za KBC Osijek.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA KOJE TRAŽIMO POJAŠNJENJE ZA JEDNOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR:

- Pitanje/Prijedlog

17.2. Mora biti osigurano raspoređivanje, planiranje, pohrane i dohvata pohranjenih podataka

Imajte na umu da je takva aktivnost osjetljiva na cijenu i može varirati ovisno o vrsti i količini podataka o pacijentu koje je potrebno prenijeti. U ovim okolnostima molimo da nas obavijestite o br. pacijenata, br. dokumenata i slika koje treba prenijeti.

- Pitanje/Prijedlog

17.3. Radne stanice za OIS (broj radnih stanica mora biti jednak već postojećem broju + dodatne).

- Pitanje/Prijedlog

17.4. Licence za OIS (broj licenci mora biti jednak već postojećem broju + dodatne).

OIS Licence (Broj licenci mora biti jednak već postojećem broju + dodatne).

Kako bismo adekvatno kreirali ponudu, molimo Vas da nas obavijestite o postojećem broju OIS licenci.

- Pitanje/Prijedlog

21.2. Termoplastične maske za fiksaciju regije glave i vrata (40 kom kratkih i 40 kom dugih)

Molimo pojasnite uključuje li dugačak vrat/ramena, a kratki samo vrat.

KBC RIJEKA

JEDNOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR ZA IMPLEMENTACIJU NAPREDNIH TEHNIKA RADIOTERAPIJE

U nastavku za svoju kompetentnu analizu pronađite tehničke specifikacije koje blokiraju pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, a favoriziraju proizvode i rješenja drugog proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

| Tehničke specifikacije | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja revizije |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Linearni akcelerator mora proizvoditi snop X zraka od 6 MV za predaju apsorbirane doze bez filtra za izravnavanje snopa (6MV FFF) | Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer ju može ispuniti samo određeni model jednog proizvođača. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom „z“ |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | Revizije |
| 4.2. Postotna dubinska doza na | Molimo uklonite ovu tehničku | Navedena vrijednost |
| dubini d=10 cm za veličinu polja | specifikaciju. | vrijedi za 4MV, a ne |
| 10×10 cm2 na SSD=100 cm, |  | za 6MV kako bi se |
| mora iznositi minimalno 63.0% |  | trebalo tražiti. |
| ± 1%, a najviše 68.0% ± 1%, |  |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 4.3. Maksimalna brzina doze mora iznositi 800 MU/min ili više na SSD=100cm na dmax | Uklonite ovu tehničku specifikaciju jer je može ispuniti samo određeni model jednog proizvođača. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z“ |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 5.1. Koincidencija izocentra i mehaničkog izocentra mora biti manja ili jednaka 1 mm | Uklonite ovu tehničku | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z“ |
|  | specifikaciju jer je može ispuniti |  |
|  | samo određeni model jednog proizvođača. |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 6.1 Postolje linearnog akceleratora mora imati rotacijski opseg od 360 ° | Uklonite ovu tehničku specifikaciju jer je može ispuniti samo određeni model jednog proizvođača. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z“ |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | Revizije |
| 7.2 MLC kolimator mora biti funkcionalan za veličine polja 6MV fotonskog snopa u izocentru, u minimalnom opsegu od 0.5 x 0.5 cm2 do 28 x 28 cm2 za sve vrste dinamičkih terapijskih postupaka. | Uklonite ovu tehničku specifikaciju jer je može ispuniti samo određeni model jednog proizvođača. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z“ |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | Revizije |
| 9.6. Sustav za MV portalno oslikavanje mora imati elektronički uređaj matrice slike najmanje 1024x1024 piksela. Aktivno područje oslikavanja mora biti minimalno 28 x 28 cm2 | 9.6. Portalni slikovni sustav MV mora imati elektronički uređaj za matricu slike od najmanje 1024x1024 piksela. Aktivno područje snimanja mora biti najmanje 26 x 26 cm2 | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom n proizvodu drugog proizvođača pod nazivom z“ |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 17.5. Sustav za planiranje radioterapije mora imati dodatne radne stanice za planiranje (izračun i optimizaciju raspodjele doze) s monitorom veličine minimalno 27 inča i rezolucije najmanje 2560x1440. Mora biti moguće funkcionalno povezivanje više „klijent“ radnih stanica na centralni server, uz funkcionalan pristup na daljinu. 2 komada | 17.5 Sustav za planiranje radioterapije mora imati dodatne radne stanice za planiranje (izračun i optimizaciju distribucije doze) s veličinom monitora minimalno 24 inča i rezolucijom minimalno 1920 x1080. Mora postojati mogućnost funkcionalnog povezivanja nekoliko "korisničkih" radnih stanica na središnji poslužitelj, uz funkcionalni daljinski pristup. 2 komada | Radne stanice proizvođača kojeg predstavlja zainteresirani gospodarski subjekt imaju 24 inča. Zahtjev za 27 inča i rezoluciju od 2560x1440 pokazuje jasnu namjeru da se ograniči konkurencija na temelju tehničke karakteristike koja nema kliničku važnost. Molimo pojasnite koja je vrsta radne stanice potrebna (planiranje, konturiranje ili izračun). |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 1.2. Sustav treba biti potpuno kompatibilan sa svim novonabavljenim sustavima i uređajima (uključujući linearni akcelerator i CT simulator) i onima koji već postoje u RT centru. Ukoliko ležaj za pacijente na uređajima nije kompatibilan treba nabaviti nastavke. | Molimo uklonite ovu specifikaciju jer je restriktivna i ograničava nas na određenog pružatelja usluga. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup proizvođaču kojeg predstavljamo, dajući prednost specifičnom proizvodu drugog proizvođača pod nazivom„z“. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 1.3.2. Komplet za anatomsko područje prsnog koša i toraxa treba sadržavati: − “Breastboard" – podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) – Termoplastične mreže za fiksaciju dojke kompatibilne s “breastboardom“ – 20 komada − “Wing boards”- podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji toraksa s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu -2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) | Molimo uklonite ovu točku ili | "Breastboard" je zaštitni znak Određenog pružatelja koji se zove „z“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu. Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi. |
|  | prihvatite ekvivalentno rješenje. |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 1.5. 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom. | Molimo uklonite ovu točku i prihvatite jednakovrijedno rješenje. Molimo navedite i veličinu i količinu. | ‘Vac-Lok' je zaštitni znak određenog dobavljača koji se zove „z“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu. Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi. |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE JEDNOFOTONSKOG LINAC-A KOJE TREBAJU POJAŠNJENJE

- Pitanje/Prijedlog

18.3. OIS radne stanice s dijagonalom monitora od najmanje 24 inča i razlučivosti od najmanje 1920x1080 - 9 komada.

Molimo pojasnite da li broj od 9 radnih stanica uključuje postojeće ili se radi o dodatnim stanicama.

- Pitanje/Prijedlog

18.5  Sustav mora uključivati:

-	centralni server/serveri

-	9 radnih stanica (iz stavke 18.3.)

-	Radna stanica za R&V sistem

-	2 licence za naknadni pregled slika (engl. Offline)

Molimo pojasnite je li radna stanica za R&V sustav dodatna uz 9 radnih stanica. Potvrdite da funkcija za izvanmrežni pregled treba biti omogućena za svih 9 radnih stanica.

DVOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR ZA IMPLEMENTACIJU NAPREDNIH TEHNIKA RADIOTERAPIJE ZA KBC RIJEKA

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 1.12. Linearni akcelerator mora biti opremljen sučeljem za spajanje na korisnikov postojeći sistem pohrane i verifikacije terapijskih podataka (record and verify OIS), nadograđen na posljednju verziju, ili novi sistem pohrane i verifikacije mora biti instaliran. Mora se osigurati puna funkcionalnost radioterapijskog procesa naručitelja. | 1.12. Linearni akcelerator mora biti opremljen sustavom za snimanje i provjeru (OIS). Prihvaća se jedna od sljedećih verzija: - nadograditi postojeći OIS na najnoviju verziju, - isporuka i ugradnja novog OIS- a Za ponuđeno radioterapijsko okruženje mora se osigurati puna funkcionalnost. | Trenutna verzija tehničke specifikacije |
|  |  | umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog. Uzmite u obzir da će nadogradnja OIS sustava već stvoriti prednost za jednog proizvođača jer oni trebaju ponuditi samo ograničen broj licenci za nadogradnju postojeće verzije OIS na licu mjesta, dok će drugi morati ponuditi novi sustav koji se sastoji od hardvera i softvera. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | Revizije |
| 3.3 Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm mjereno Winston-Lutz testom. | 3.3 Točnost izocentra portala linearnog akceleratora i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm mjereno Winston-Lutzovim testom. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | Revizije |
| 3.4. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm mjereno Winston-Lutz testom. | 3.4. Točnost izocentra pomičnog postolja linearnog akceleratora (engleski 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm mjereno Winston-Lutz testom. | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 3.5. Razlika između svjetlosnog |  | Molimo uklonite ovu tehničku specifikaciju jer nije dio IEC zahtjeva. |
| polja i polja zračenja u izocentru |  |  |
| za polja zračenja od 2 x 2 cm2, |  |  |
| 5 x 5 cm2 i 10 x10 cm2 pri kutu zračenja od 0°, 90°, 180° i 270° mora biti maksimalno 1 mm. |  |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 7.4. Sustav za MV portalno | Molimo eliminirajte ovo. | Ovaj je zahtjev |
| oslikavanje mora biti integriran |  | ograničen zbog |
| sa sustavom za snimanje i |  | trenutnog OIS-a koji |
| verifikaciju. |  | postoji na web |
|  |  | mjestu, a koji je |
|  |  | dostavila naša |
|  |  | konkurencija. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 8.3. Linearni akcelerator mora | 8.3. Linearni akcelerator mora | Molimo revidirajte ovu tehničku specifikaciju jer niti jedan proizvođač na tržištu nema unaprijed podešene vrijednosti za manje od 70 kV. |
| biti opremljen integriranim | biti opremljen integriranim |  |
| sustavom koji se sastoji od | sustavom koji se sastoji od |  |
| rendgenske cijevi (RTG cijevi) s | rendgenske cijevi (RTG cijevi) s |  |
| minimalno 4 energije od kojih | minimalno 4 energije od kojih |  |
| najmanja nije manja od 40 kV, a | najmanja nije manja od 70 kV, a |  |
| najveća nije veća od 150 kV i s detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje. | najveća nije veća od 150 kV i sdetektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje. |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 11.1 Sustav za mrežno povezivanje mora osigurati povezivanje s postojećim radioterapijskim sustavom: onkološkim informacijskim sustavom – OIS, sustavom za planiranje radioterapije, te sustavom za CT simulaciju. |  | Imajte na umu da takve tehničke specifikacije favoriziraju određenog proizvođača jer je njihov OIS instaliran u bolnici. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 1.3.2. Komplet za anatomsko područje prsnog koša i toraxa treba sadržavati: − “Breastboard" – podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) − Termoplastične mreže za fiksaciju dojke kompatibilne s “breastboardom“ – 20 komada − “Wing boards”- podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji toraksa s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu -1 komad (za stol linearnog akceleratora) | Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje. | "Breastboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove„y“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu. Navođenje modela Određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 1.5. 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom | Molimo uklonite ovu točku i prihvatite jednakovrijedno rješenje. Molimo navedite i veličinu i količinu. | Vac-Lok je zaštitni znak određenog dobavljača koji se zove „z“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu. Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi. |

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE KOJE TREBAJU DODATNA POJAŠNJENJA.

- Pitanje/Prijedlog

10.5 Sistem za planiranje radioterapije mora imati radne stanice za planiranje sa svim potrebnim licencama za: 3D CRT, IMRT, VMAT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na istom izocentru, za sve tražene algoritme za računanje doze, za sve fotonske i elektronske energije svih linearnih akceleratora krajnjeg korisnika, neovisno jesu li uključeni u nabavu, ili su već u upotrebi te svu potrebnu podršku za IGRT.

Radna stanica ne smije biti server.

1 komad

Molimo pojasnite je li to ukupno ili dodatno.

- Pitanje/Prijedlog

10.12 Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za dozimetrijski proračun za fotone i elektrone, temeljene na Monte Carlo algoritmima ili na algoritmima za eksplicitno rješavanje linearizirane Boltzmanove transportne jednadžbe ili ekvivalent na svakoj radnoj stanici za planiranje.

Molimo razjasnite trebate li elektrone za isporuku na dvofotonski linearni akcelerator jer u cijeloj dokumentaciji prije ove točke nije bilo specifikacija o elektronima.

- Pitanje/Prijedlog

13.3. Sustav fiksacije za pacijente (bodyFrame) za cijelo tijelo kojim se sprečava pomicanje (gibanje) pacijenata tijekom zračenja i kojim se osigurava reproducibilnost radioterapije 2 sustava Restricted Information and Basic Personal Dana.

Molimo prihvatite kao alternativno rješenje za Bodyframe vakuumski jastuk za cijelo tijelo s vakuumskom plahtom koja ide na pacijenta (Bodyfix).

Molimo pojasnite trebamo li s vakuumskim rješenjem ponuditi 2 pumpe, 1 za CT i 1 za linearni akcelerator.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.1. Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati:

-	Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke-3 točke fiksacije) - 20 komada

-	Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge-5 točaka fiksacije) - 20 komada

-	Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 1 komad (za stol linearnog akceleratora)

-	Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 1 komplet

Molimo pojasnite kako se količina dijeli na odrasle i pedijatriju.

Navedite koje veličine maski želite da budu uključene u ponudu.

Navedite koju vrstu jastuka želite uključiti u ponudu.

- Pitanje/Prijedlog

2.1.1. Set podložaka za glavu i vrat od PVC (pjenastog) materijala koji daju povećanu stabilnost u lateralnom smjeru, s minimalnom atenuacijom zračenja i sigurni za upotrebu na MR-u.

Molimo pojasnite što mislite pod ovom tehničkom specifikacijom jer se ne spominje okvir za glavu iako u 2.1.3 tražite maske. Dodatno se spominje MR, ali nema drugih uređaja za fiksaciju koji se traže za MR. Također se ne traži fiksacija glave za CT, što je vrlo vjerojatno potrebno.

Nema zahtjeva za uređaj za fiksiranje glave za Linac?

Potvrdite ako vam je potrebno.

Što mislite pod 50 x PVC jastučići za glavu i vrat? Jeste li namjeravali imati vakuumske jastuke za glavu? U slučaju da je odgovor potvrdan, imajte na umu da Vam je za to također potrebna vakuumska pumpa.

- Pitanje/Prijedlog

2.1.2. Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana, različitih veličina.

Molimo pojasnite je li ovo okvir za fiksiranje glave za maske.

- Pitanje/Prijedlog

2.1.4. Čvrsta stereotaksijska fiksacija s jastucima za udobnost bolesnika -jastuci (3 kom.) Navedite koji uređaji odgovaraju broju 3. Mislite li na Linac, CT i MRI?

- Pitanje/Prijedlog

2.2. Oprema za steretaksijsku radioterapiju ekstrakranijalnih lezija:

-	sustav okvira za tijelo (eng. Frame) s jastucima za udobnost bolesnika - jastuci (3 kom.)

-	sustav mora omogućavati radioterapiju svih ekstrakranijskih tjelesnih područja u toraksu i u abdomenu

Navedite koji uređaji odgovaraju broju 3. Mislite li na Linac, CT i MRI?

Molimo prihvatite kao alternativno rješenje za Bodyframe vakuumski jastuk za cijelo tijelo s vakuumskom plahtom koja ide na vrh pacijenta (Bodyfix).

DVOFOTONSKI LINEARNI AKCELERATOR ZA IMPLEMENTACIJU NAPREDNIH TEHNIKA RADIOTERAPIJE ZA KBC RIJEKA

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja revizije |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  |  |
| 4.4 Najveći promjer mehaničkog | 4.4 Maksimalni promjer | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |
| izocentra pri rotaciji postolja, | mehaničkog izocentra pri |  |
| kolimatora i terapijskog stola | rotaciji portala, kolimatora i |  |
| mora biti što manji, poželjno je | stola za tretman ne smije biti |  |
| 1.5 mm, a ne smije biti veći od 2 | veći od 2 mm. |  |
| mm (2,3,4). | Navedite vrijednost. |  |
| Navesti vrijednost. |  |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | Revizije |
| 5.3 Poravnatost WFF fotonskog snopa za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 3%. | 5.3 Poravnatost fotonskog snopa Ravnost za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini od 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 6% za veličine polja od 5 cm X 5 cm do 30 cm X 30 cm i manje ili jednako 10% za veličine polja veće od 30 cm x 30 cm | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  | revizije |
| 5.4 Simetrija WFF fotonskog | 5.4 Simetrija WFF fotonskog | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |
| snopa definiranim u (2) mora | snopa definiranim u (2) mora |  |
| biti manja ili jednaka 2%. | biti manja ili jednaka 3%. |  |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA DVOFOTONSKOG LINEARNOG AKCELERATORA ZA KOJE TRAŽIMO POJAŠNJENJA

- Pitanje/Prijedlog

10.5 Sistem za planiranje radioterapije mora imati radne stanice za planiranje sa svim potrebnim licencama za: 3D CRT, IMRT, VMAT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na istom izocentru, za sve tražene algoritme za računanje doze, za sve fotonske i elektronske energije svih linearnih akceleratora krajnjeg korisnika, neovisno jesu li uključeni u nabavu, ili su već u upotrebi te svu potrebnu podršku za IGRT.

Radna stanica ne smije biti server. 1 komad

Imajte na umu da energije elektrona nisu tražene na linearnom akceleratoru.

Isti komentari za uređaje za fiksiranje iz drugog linearnog akceleratora s dvije energije fotona vrijede i za ovaj.

RESTRIKTIVNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Primijetili smo da je Ministarstvo zdravstva odlučilo u isti paket s linearnim akceleratorom uključiti i CT simulator. Stoga bi svaki zainteresirani ponuditelj trebao u svoju konačnu ponudu uvrstiti takav medicinski proizvod koji je u skladu sa strukturom ponude. Imajte na umu da proizvođač kojeg predstavljamo ne proizvodi takav medicinski proizvod, ali može surađivati s nekim od renomiranih proizvođača takvih medicinskih proizvoda.

Prilikom pažljivog analiziranja tehničke specifikacije CT simulatora primijetili smo da su sljedeća 2 parametra blokirana za određeni proizvod određenog proizvođača, isključujući tvrtke kao što su „x“, „y“ ili „z“.

•	Broj fizičkih detektorskih redova najmanje 32

•	Poželjno, broj fizičkih detektorskih redova 64

Imajte na umu da je u travnju 2021. jedan proizvođač dovršio akviziciju drugog, djelujući kao jedna tvrtka od 2021. Trenutačni raspored dijelova koji će se raspisati prisiljava proizvođača kojeg predstavljamo da od našeg izravnog konkurenta drugog proizvođača zatraži ponudu za CT simulaciju. U natječaju gdje cijena ima važnu težinu, integracija proizvoda našeg konkurenta će dodati umjetni trošak našoj konačnoj cijeni i biti u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodjeljuje maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno ukazuju na specifične proizvode i/ili tehnička rješenja određenog proizvođača za SBRT linearni akcelerator

4.	SBRT linearni akcelerator treba biti opremljen integriranim višelistićnim kolimatorom tako da širina listića u središnjem dijelu polja bude manja od 5 mm u izocentru barem do statičke veličine polja 10×10 cm2. 9 bodova

6.	MV oslikavanje fotonskim energijama manjima od 3 MV kod sva tri akceleratora. 1 bod

7.	Robotizirani nosač RTG cijevi sa automatskim pokretima po x,y i z osima, motorizirano uvlačenje i izvlačenje nosača putem kontrola smještenih u kontrolnoj sobi sustava- za SBRT linearni akcelerator i dvofotonski VMAT accelerator. 1 bod

SLJEDEĆI KRITERIJI OCJENJIVANJA DVOFOTONSKOG VMAT LINEARNOG AKCELERATORA

- Pitanje/Prijedlog

Sustav za provjeru položaja pacijenta pomoću infracrvene (IR) kamere ili video kamere - Surface Guided Radiotherapy 5 bodova - gura proizvođača kojeg predstavljamo na ponudu treće strane, što će ponuditi dodatnu prednost iz cjenovne perspektive. Namjensko rješenje proizvođača kojeg predstavljamo pod nazivom Active Breathing Restricted Information and Basic Personal Dana Coordinator je isključeno stoga će jedino potencijalno rješenje biti integracija rješenja drugih proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

Također smo primijetili da je jamstvo bodovano s 10 bodova, ali to nije u skladu s odredbama članka 82. stavka 1. Hrvatskog zakona o javnoj nabavi koji jasno kaže „Kriteriji za odabir ponuda su: ... kvaliteta, cijena, tehnička vrijednost, estetska i funkcionalna svojstva, ekološka svojstva, tekući troškovi, isplativost, servis nakon prodaje i tehnička pomoć, isporuka i datum ili datumi isporuke izvršenje, odnosno druga najniža cijena.

Pristup da jamstvo ne može biti faktor procjene naglašen je i u dokumentu JAVNA NABAVA SMJERNICE ZA NATJECATELJE o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u projektima financiranim iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda, kojem možete pristupiti ovdje Public procurement guidance for practitioners (europa.eu)

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore određenog proizvođača, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

- Pitanje/Prijedlog

Zaključno, tehnička specifikacija za KBC Rijeka u potpunosti je zaključana na određenog proizvođača, korištenjem sljedećih alata:

-	Postavljanje restriktivnih minimalnih tehničkih specifikacija za linearni akcelerator i CT simulator

-	Odabir kriterija ocjenjivanja za koje će jedan proizvođač dobiti maksimalnu ocjenu, a drugi nulu.

-	Uključujući u strukturu parcele, CT simulator koji trebamo ponuditi od određenog proizvođača koji može zlorabiti svoju dominantnu poziciju postavljanjem vrlo visoke cijene.

Vjerujući da ćete prihvatiti naš ljubazni zahtjev za revizijom gore navedene tehničke specifikacije i utvrđivanjem drugih kriterija ocjenjivanja, uvjereni smo da će Ministarstvo zdravstva postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, konkurencije među ponuditeljima, ravnopravnog tretmana ponuditelja, stvaranja preduvjeti za neutralan natječaj koji omogućuje Ministarstvu zdravstva i krajnjem korisniku odabir najbolje ponude od dvije tehnički usklađene ponude.

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prema članku 81. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka tržišnom natjecanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju raznolikost tehničkih rješenja. Štoviše, čl. 82. st. 10. istog zakona, jasno kaže da ako to nije opravdano predmetom nabave, tehničke specifikacije se ne smiju odnositi na određenu marku ili proizvođača, ili određeni proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili određenog podrijetla ili proizvodnje, ako bi to imalo učinak favoriziranja ili isključivanja određenih tvrtki ili određenih proizvoda.

U redovima ispod opisat ćemo tehničke specifikacije koje su sastavljene na način da samo određeni proizvođač može dati tehnički usklađenu ponudu. Način na koji je sastavljena tehnička specifikacija u nastavku jasno je u suprotnosti s načelima jednakog postupanja i načelom nediskriminacije, koji uređuju hrvatski zakoni o javnoj nabavi.

Iako će se vrijednost budućeg natječaja koji će raspisati Ministarstvo zdravstva kvalificirati kao otvoreni postupak javne nabave u kojem ponudu može podnijeti svaki gospodarski subjekt, on će završiti u „izravnoj pogodbi“, uz samo 1 tehnički usklađenu ponudu i ignoriranja načela jednakog tretmana i nediskriminacije navedenih u Zakonu o javnoj nabavi.

Povrh toga, sukladno čl. 3. st. 2. ZJN-a, naručitelji su dužni primjenjivati odredbe Zakona na način koji omogućuje učinkovitu nabavu i ekonomično korištenje sredstava za javnu nabavu. Nametanje kroz tehničke specifikacije restriktivnih parametara/značajki, bez ikakvog izravnog utjecaja na klinički čin na razini korisnika i pacijenta, dovest će do kršenja učinkovite nabave i neekonomičnog korištenja sredstava. Dakle, buduća otvorena javna nabava koja će se provoditi s jednom tehnički ispravnom ponudom, koja će imati maksimalan broj tehničkih bodova, protivna je učinkovitoj nabavi i ekonomičnom korištenju sredstava za javnu nabavu predviđenu Zakonom o javnoj nabavi.

U nastavku za svoju kompetentnu analizu pronađite tehničke specifikacije koje blokiraju pristup jednom, a favoriziraju proizvode i rješenja drugog proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

2.4.6. Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, a ne smije biti veće od 1 mm. Navesti vrijednost.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

2.4.6. Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, a ne smije biti veće od 2 mm. Navesti vrijednost.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

2.8.1 Linearni akceleratori moraju biti opremljeni sustavima za snimanje u stvarnom vremenu koji su u potpunosti integrirani u linearni akcelerator. Paneli s detektorima za snimanje MV i kV zračenjem i ruka s rendgenskom cijevi za kV snimanje moraju biti isporučeni s robotiziranim rukama za motorizirano izvlačenje i uvlačenje.

Predlažemo da se ova stavka izuzme iz tehničke specifikacije

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

2.10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

2.10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“, miševima i mrežnom povezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog. Tehnička specifikacija br. 10.7. postaje još restriktivnija kada se čita zajedno s tehničkom specifikacijom 2.10.5. koja nam ne dopušta da ponudimo poslužitelje kao radne stanice za planiranje koja je također diskriminirajuća za  proizvođača kojeg predstavljamo.

- Pitanje/Prijedlog

2.10.13. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsed cone).

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

2.10.13 Sustav planiranja mora sadržavati napredne algoritme za 3D izračun doze za fotonske zrake s uključenim heterogenostima u CT slici: ili algoritam konvolucije/superpozicije (engl. convolution/superposition algoritam) ili algoritam kolapsiranog stošca (engl. collapsedcone). Ili 3D algoritam PencilBeam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam .

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog.

1. SUSTAV ZA POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJU PACIJENATA

- Pitanje/Prijedlog

4.3.1. Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno zapedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati:

- Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) - 20 komada

- Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge - 5 točaka fiksacije) - 20 komada

- Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 6 komada (za stol CT simulatora br. 2 i svih 5 linearnih akceleratora koji su predmet ove nabave)

- Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 6 kompleta (za stol CT simulatora br. 2 i svih 5 linearnih akceleratora koji su predmet ove nabave)

- Molimo pojasnite kako se količina dijeli na odrasle i pedijatriju.

- Navedite koje veličine maski želite da budu uključene u ponudu.

- Molimo Vas da nam navedete koje veličine jastuka želite da uvrstite u ponudu

- Pitanje/Prijedlog

4.3.2. Komplet za anatomsko područje prsnog koša i toraksa treba sadržavati:

- “Breastboard" – podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu 5 komada (za stol CT simulatora br. 2 i linearnih akceleratora br. 1, 3, 4 i 5 koji su predmet nabave)

- Jednokratni grudnjak za zračenje voluminoznih dojki –20 komada za lokaciju Vinogradska 29 i 10 komada za lokaciju Ilica 197.

- “Wing boards”- podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji toraksa s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu, 4 komada (za stol CT simulatora br.2 i linearnih akceleratora br. 3 ,4, 5 koji su predmet nabave za lokaciju Vinogradska 29)

Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje. "Breastboard" je zaštitni znak određenog proizvođača koji se zove „z“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

- Pitanje/Prijedlog

4.5.1 Vakuumski jastuci za cijelo tijelo:

- veličina S - 6 komada (1 za lokaciju Vinogradska 29 i 5 za lokaciju Ilica 197),

- veličina M - 4 komada (1 za lokaciju Vinogradska 29 i 3 za lokaciju Ilica 197),

- veličina L - 4 komada (1 za lokaciju Vinogradska 29 i 3 za lokaciju Ilica 197),

- veličina XL - 1 komad (1 za lokaciju Vinogradska 29)

Molimo navedite tipičnu fizičku veličinu za male, srednje, velike i Xl jastuke, kako bi mogli ponuditi proizvod koji namjeravate koristiti.

- Pitanje/Prijedlog

3.0. OPREMA ZA DOZIMETRIJU

Detaljno razmatrajući ovu stavku uvidjeli smo da je u istu uključen veliki broj malih proizvođača koji se na tržištu pojavljuju iznenada i isto tako i iznenada nestaju ili se spajaju sa drugim velikim proizvođačima (gdje u nekim slučajevima dolazi do prestanka proizvodnje određenih uređaja ili komponenti), pošto je predviđeno da ovaj projekt s implementacijom traje do 2025. godine iz tog razloga upitno je da li će svi ponuditelji moći pribaviti pojedine stavke iz ove specifikacije. Proizvođač kojeg smo mi zastupnici za Republiku Hrvatsku postavlja pitanje koja je svrha sastavljanja ovakove specifikacije da se u dozimetrijsku opremu specificiraju stavke koje ne spadaju u istu.

Predlažemo:

Da se u dozimetrijsku opremu specificiraju stavke koje po svojoj prirodi upotrebe i tehnoloških rješenja i stvarno i spadaju.

RESTRIKTIVNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Primijetili smo da je Ministarstvo zdravstva odlučilo u isti paket s linearnim akceleratorom uključiti i CT simulator. Stoga bi svaki zainteresirani ponuditelj trebao u svoju konačnu ponudu uvrstiti takav medicinski proizvod koji je u skladu sa strukturom ponude. Imajte na umu da proizvođač kojeg predstavljamo ne proizvodi takav medicinski proizvod, ali može surađivati s nekim od renomiranih proizvođača takvih medicinskih proizvoda.

Prilikom pažljivog analiziranja tehničke specifikacije CT simulatora primijetili smo da su sljedeća 2 parametra blokirana za određeni proizvod određenog proizvođača, isključujući tvrtke kao što su „x“, „y“ ili „z“.

•	Fizički detektorski red najmanje 64

•	Rekonstruirani redovi najmanje 128

Imajte na umu da je u travnju 2021. jedan proizvođač dovršio akviziciju drugog, djelujući kao jedna tvrtka od 2021. Trenutačni raspored dijelova koji će se raspisati prisiljava proizvođača kojeg predstavljamo da od našeg izravnog konkurenta drugog proizvođača zatraži ponudu za CT simulaciju. U natječaju gdje cijena ima važnu težinu, integracija proizvoda našeg konkurenta će dodati umjetni trošak našoj konačnoj cijeni i biti u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodjeljuje maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji će se dodijeliti parametrima, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno daju određenom proizvođaču jasnu prednost.

8.	Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola manji ili jednak 1.5 mm za sve linearne akceleratore iz ponude.

9.	Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja i kolimatora manji ili jednak 0.5 mm za sve linearne akceleratore iz ponude.

14.	Softver za automatsko preračunavanje 3D CRT i VMAT planova s određenom konfiguracijom i debljinom listova višelističnog kolimatora (MLC) na drugu vrstu konfiguracije i/ili debljine listova višelističnog kolimatora (MLC).

15.	Mogućnost istovremenog prikaza u različitim prozorima i jedan uz drugi: CT snimaka na kojima se iscrtavaju volumeni zračenja i rizičnih organa i koregistriranih snimaka npr. MR snimka, ili snimka dijagnostičkog CT-a, ili snimka CBCT-a.

16.	Stvaranje i registracija deformabilne slike s propagacijom konture za praćenje doze i ponovno planiranje (engl. Deformable Image Registration) i izračun doze na deformabilno registriranim CT i CBCT slikama te automatsko replaniranje s uzimanjem u obzir prethodno isporučene doze, za potrebe adaptivne radioterapije.

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugi. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

Zaključno, tehnička specifikacija za bolnicu KBC Sestre milosrdnice u potpunosti je zaključana za određenog proizvođača, korištenjem sljedećih alata:

- Postavljanje restriktivnih minimalnih tehničkih specifikacija za linearni akcelerator, CT simulator i dozimetrijsku opremu.

- Odabir kriterija ocjenjivanja za koje će jedan proizvođač dobiti maksimalnu ocjenu, a drugi nulu.

- Uključujući u strukturu čitavog paketa, CT simulator koji trebamo ponuditi od određenog proizvođača koji može zlouporabiti svoj dominantni položaj postavljanjem vrlo visoke cijene, te dozimetrijske opreme gdje se favorizira određena tvrtka koja je ujedno distributer za navedenog proizvođača.

Vjerujući da ćete prihvatiti naš ljubazni zahtjev za revizijom gore navedene tehničke specifikacije i utvrđivanjem drugih kriterija ocjenjivanja, uvjereni smo da će Ministarstvo zdravstva postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, konkurencije među ponuditeljima, ravnopravnog tretmana ponuditelja, stvaranja preduvjeta za neutralnu

KBC SPLIT

VMAT linac (3 sustava)

Prema članku 81. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka tržišnom natjecanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju raznolikost tehničkih rješenja. Štoviše, čl. 82. st. 10. istog zakona, jasno kaže da ako to nije opravdano predmetom nabave, tehničke specifikacije se ne smiju odnositi na određenu marku ili proizvođača, ili određeni proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili određenog podrijetla ili proizvodnje, ako bi to imalo učinak favoriziranja ili isključivanja određenih tvrtki ili određenih proizvoda.

U redovima ispod opisat ćemo tehničke specifikacije koje su sastavljene na način da samo određeni proizvođač može dati tehnički usklađenu ponudu. Način na koji je sastavljena tehnička specifikacija u nastavku jasno je u suprotnosti s načelima jednakog postupanja i načelom nediskriminacije, koji uređuju hrvatski zakon o javnoj nabavi.

Iako će se vrijednost budućeg natječaja koji će raspisati Ministarstvo zdravstva kvalificirati kao otvoreni postupak javne nabave u kojem ponudu može podnijeti svaki gospodarski subjekt, on će završiti u „izravnoj pogodbi“, uz samo 1 tehnički usklađenu ponude i ignoriranja načela jednakog tretmana i nediskriminacije navedenih u Zakonu o javnoj nabavi.

Povrh toga, sukladno čl. 3. st. 2. ZJN-a, naručitelji su dužni primjenjivati odredbe Zakona na način koji omogućuje učinkovitu nabavu i ekonomično korištenje sredstava za javnu nabavu. Nametanje kroz tehničke specifikacije restriktivnih parametara/značajki, bez ikakvog izravnog utjecaja na klinički čin na razini korisnika i pacijenta, dovest će do kršenja učinkovite nabave i ekonomičnog korištenja sredstava. Dakle, buduća otvorena javna nabava koja će se provoditi s jednom tehnički ispravnom ponudom, koja će imati maksimalan broj tehničkih bodova, protivna je učinkovitoj nabavi i ekonomičnom korištenju sredstava za javnu nabavu predviđenu Zakonom o javnoj nabavi.

U nastavku za svoju kompetentnu analizu pronađite tehničke specifikacije koje blokiraju pristup jednom, a favoriziraju proizvode i rješenja drugog proizvođača.

Tehnička specifikacija Prijedlog revizije objavljene tehničke specifikacije. Razlog za traženje revizije.

- Pitanje/Prijedlog

4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji stativa, kolimatora i terapijskog stola mora biti što manji, poželjno je 1.5 mm, a ne smije biti veći od 2 mm.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji stativa, kolimatora i terapijskog stola ne bi trebao biti veći od 2 mm.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.13. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superpositionalgorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone).

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.13. Sustav planiranja mora sadržavati napredne algoritme za 3D izračun doze za fotonske zrake s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucija/superpozicija (engl. convolution/superposition algorithm) algoritam ili algoritam srušenog stošca (engl. collapsed cone). Ili 3D Pencil Beam algoritam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.7 Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“, miševima i mrežnom povezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo drugog.Tehnička specifikacija br. 10.7. postaje još restriktivnija kada se čita zajedno s tehničkom specifikacijom 10.5. koja nam ne dopušta da ponudimo poslužitelje kao radne stanice za planiranje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE KOJE JE POTREBNO RAZJASNITI ZA VMAT LINACS (3 SUSTAVA)

- Pitanje/Prijedlog

9.4 Sustav mora uključivati:

- središnji poslužitelj/poslužitelje

- 10 radnih stanica

- radna stanica za R&V sustav

- 4 licence za pregled slika (engleski izvan mreže) 1 set

Kako bismo izradili odgovarajuću ponudu, molimo potvrdite da li 10 radnih stanica uključuje i 3 radne stanice za linearne akceleratore.

- Pitanje/Prijedlog

10.1. Kompjuterizirani sistem za planiranje radioterapije mora biti opremljen svim potrebnim licencama te hardverom i softverom za punu funkcionalnost izrade i pregleda radioterapijskih planova za sve tražene tehnike: 3DCRT, IMRT, VMAT i IGRT, planiranje na više izocentara u jednom luku i planiranje više volumena na istom izocentru.

Molimo potvrdite da elektroni trebaju biti unutra.

- Pitanje/Prijedlog

10.5. Sistem za planiranje radioterapije mora imati radne stanice za planiranje sa svim potrebnim licencama za: 3D CRT, IMRT, VMAT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na 4 komada istom izocentru, za sve tražene algoritme za računanje doze, za sve fotonske i elektronske energije svih linearnih akceleratora krajnjeg korisnika, neovisno jesu li uključeni u nabavu, ili su već u upotrebi te svu potrebnu podršku za IGRT. Radna stanica ne smije biti server.

Molimo potvrdite da se Monte Carlo ili ekvivalent treba koristiti na svim radnim stanicama za planiranje.

- Pitanje/Prijedlog

11.5. Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta.

Molimo pojasnite je li namjera naručitelja da UPS obuhvati samo linearni akcelerator ili linearni akcelerator zajedno s CBCT uređajem i vodenim hlađenjem.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SBRT LINAC

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PRIJEDLOG REVIZIJE OBJAVLJENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE. RAZLOG ZA TRAŽENJE REVIZIJE

- Pitanje/Prijedlog

3.2 Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm mjereno Winston-Lutz testom.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.2 Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engleski 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm mjereno Winston-Lutzovim testom.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo drugog.

- Pitanje/Prijedlog

3.3. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm mjereno Winston-Lutz testom

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.3. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (engl. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm mjereno Winston-Lutz testom

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo drugog.

- Pitanje/Prijedlog

8.3. Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim sustavom koji se sastoji od rendgenske cijevi (RTG cijevi) s minimalno 4 energije od kojih najmanja nije manja od 40kV, a najveća nije veća od 150 kV i s detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

8.3. Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim sustavom koji se sastoji od rendgenske cijevi (rendgenske cijevi) s minimalno 4 energije, od kojih najmanja nije manja od 70 kV, a najveća nije veća od 150 kV. s detektorom za kV projekcijsko tomografsko snimanje.

Obrazloženje:

Molimo revidirajte ovu tehničku specifikaciju jer niti jedan proizvođač na tržištu nema unaprijed podešene vrijednosti za manje od 70 kV.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.2. Komplet za anatomsko područje prsnog koša i toraxa treba sadržavati: “Breastboard" – podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) Termoplastične mreže za fiksaciju dojke kompatibilne s “breastboardom“ – 20 komada “Wing boards”- podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji toraksa s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora)

Predlažemo:

"Breastboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove „y“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Obrazloženje:

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

- Pitanje/Prijedlog

1.5. 'Vac-Lok Cushion' - Vakuumski jastuci različitih veličina s vakuumskim kompresorom

Molimo eliminirajte ovu točku i prihvatite jednakovrijedno rješenje.

Molimo navedite i veličinu i količinu. Vac-Lok je zaštitni znak određenog dobavljača koji se zove “y“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE KOJE TREBAJU DODATNA POJAŠNJENJA

- Pitanje/Prijedlog

6.1. Terapijski stol mora omogućavati geometrijsku i mehaničku preciznost za namještanje pacijenta tijekom provođenja 3DCRT i dinamičkih konformalnih terapijskih postupaka: IMRT, IGRT, VMAT, SRS, SRBT.

Potvrdite da elektrone treba uzeti u obzir jer bi to moglo biti relevantno za kretanje stola i stupnjeve slobode.

- Pitanje/Prijedlog

6.9. Odstupanje osi rotacije izocentra stola od izocentra zračenja (kako je definirano u IEC 61217) ne više od 1 mm.

Kako biste izbjegli nesporazume, prihvatite preformulaciju 6.9 na sljedeći način:

Odstupanje osi rotacije izocentra stola od izocentra zračenja (kako je definirano u IEC 61217) ne više od polumjera od 1 mm.

- Pitanje/Prijedlog

14.2. Ukoliko sustav ima dodatke za preciznije pozicioniranje određenih drugih djelova tijela (npr. za glavu), oni moraju biti uključeni u ponudu.

Možete li pojasniti što točno ponuditelj treba ponuditi da ispuni ovu točku?

- Pitanje/Prijedlog

1.3.1. Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: - Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) - 20 komada - Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge - 5 točaka fiksacije) - 20 komada - Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) - Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 2 kompleta

Molimo pojasnite kako se količina dijeli na odrasle i pedijatriju.

Navedite koje veličine maski želite da budu uključene u ponudu.

OB ZADAR

Digitalni linearni akcelerator s višelističnim kolimatorom (MLC) i dvije fotonske energije s filterom za izravnavanje (WFF) i najmanje jednom fotonskom energijom bez filtera za izravnavanje (FFF) za provođenje 3D konformalne radioterapije (3D CRT), jakosno modulirane radioterapije (IMRT), volumetrijski modulirane lučne radioterapije (VMAT) i slikovno vođene radioterapije (IGRT), i najmanje tri elektronske energije za tehnike zračenja elektronima, i pripadna oprema.

Prema članku 81. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka tržišnom natjecanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju raznolikost tehničkih rješenja. Štoviše, članak 82 stavak 10 istog zakona, jasno kaže da ako to nije opravdano predmetom nabave, tehničke specifikacije se ne smiju odnositi na određenu marku ili proizvođača, ili određeni proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili određenog podrijetla ili proizvodnje, ako bi to imalo učinak favoriziranja ili isključivanja određenih tvrtki ili određenih proizvoda.

U redovima ispod opisat ćemo tehničke specifikacije koje su sastavljene na način da samo određeni proizvođač može dati tehnički usklađenu ponudu. Način na koji je sastavljena tehnička specifikacija u nastavku jasno je u suprotnosti s načelima jednakog postupanja i načelom ne-diskriminacije, koji uređuju Hrvatski zakon o javnoj nabavi.

Iako će se vrijednost budućeg natječaja koji će raspisati Ministarstvo zdravstva kvalificirati kao otvoreni postupak javne nabave u kojem ponudu može podnijeti svaki gospodarski subjekt, on će završiti u „izravnoj pogodbi“, uz samo jednu tehnički usklađenu ponude i ignoriranja načela jednakog tretmana i nediskriminacije navedenih u Zakonu o javnoj nabavi.

Povrh toga, sukladno članku 3. stavku 2. Hrvatskog zakona o javnoj nabavi, naručitelji su dužni primjenjivati odredbe Zakona na način koji omogućuje učinkovitu nabavu i ekonomično korištenje sredstava za javnu nabavu. Nametanje kroz tehničke specifikacije restriktivnih parametara/značajki, bez ikakvog izravnog utjecaja na klinički čin na razini korisnika i pacijenta, dovest će do kršenja učinkovite nabave i ekonomičnog korištenja sredstava. Dakle, buduća otvorena javna nabava koja će se provoditi s jednom tehnički ispravnom ponudom, koja će imati maksimalan broj tehničkih bodova, protivna je učinkovitoj nabavi i ekonomičnom korištenju sredstava za javnu nabavu predviđenu Zakonom o javnoj nabavi.

Molimo Vas da u nastavku za svoju kompetentnu analizu pronađite tehničke specifikacije koje blokiraju pristup jednom proizvođaču, a favoriziraju proizvode i rješenja drugog.

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola mora biti što manji, poželjno je 1.5 mm, a ne smije biti veći od 2 mm (2, 3, 4). Navesti vrijednost. | 4.4. Najveći promjer mehaničkog izocentra pri rotaciji postolja, kolimatora i terapijskog stola mora biti što manji, a ne smije biti veći od 2 mm (2, 3, 4). Navesti vrijednost. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja revizije |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  |  |
| 4.6. Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, a ne smije biti veće od 1 mm. Navedite vrijednost. | 4.6. Najveće odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti što manje, a ne smije biti veće od 2 mm. Navesti vrijednost. | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 5.3 Poravnatost WFF fotonskog snopa za najveće polje zračenja na glavnim osima i na dubini 10 cm i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manja ili jednaka 3%. | 5.3. Poravnatost fotonskog snopa Poravnatost za najveći snop zračenja na glavnom, osim i na dubini od 10 cm, i prema formuli i uvjetima definiranim u (2) mora biti manje ili jednako 6% za polja veličine od 5cm x 5cm do 30cm x 30 cm i manje ili jednako 10% za veličine snopa veće od 30 cm x 30 cm. | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene | Razlog traženja |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije | tehničke specifikacije | revizije |
| 5.4 Simetrija WFF fotonskog snopa | 5.4. Simetrija WFF fotonskog | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo drugog. |
| definiranim u (2) mora biti manja ili | snopa definiranim u (2) mora |  |
| jednaka 2%. | biti manja ili jednaka 3%. |  |

- Pitanje/Prijedlog

|  | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja revizije |
| --- | --- | --- |
| Tehničke specifikacije |  |  |
| 10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću. | 10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje (‘konturiranje’) moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24’’, miševima i mrežnom povezivošću. | Trenutna verzija Tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. Tehnička specifikacija br. 10.7. postaje još restriktivnija kada se čita zajedno s tehničkom specifikacijom 10.5. koja nam ne dopušta da ponudimo poslužitelje kao radne stanice za planiranje. |

- Pitanje/Prijedlog

| Tehničke specifikacije | Predložena revizija objavljene tehničke specifikacije | Razlog traženja revizije |
| --- | --- | --- |
| 10.13 Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superpositionalgorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone). | 10.13 Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko /superpozicijski algoritam (eng. convolution/ superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone). Ili 3D algoritam Pencil Beam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam. | Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog. |

RESTRIKTIVNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Primijetili smo da je Ministarstvo zdravstva odlučilo u isti paket s linearnim akceleratorom uključiti i CT simulator. Stoga bi svaki zainteresirani ponuditelj trebao u svoju konačnu ponudu uvrstiti takav medicinski proizvod koji je u skladu sa strukturom ponude. Imajte na umu da proizvođač kojeg predstavljamo ne proizvodi takav medicinski proizvod, ali može surađivati s nekim od renomiranih proizvođača takvih medicinskih proizvoda.

Prilikom pažljivog analiziranja tehničke specifikacije CT simulatora primijetili smo da su sljedeća 2 parametra blokirana za određeni proizvod određenog proizvođača, isključujući tvrtke kao što su „x“, „y“ ili „z“.

•	Broj fizičkih detektorskih redova najmanje 32

•	Broj slojeva iz jedne rotacije najmanje 64

Imajte na umu da je u travnju 2021. jedan proizvođač dovršio akviziciju drugog, djelujući kao jedna tvrtka od 2021. Trenutačni raspored dijelova koji će se raspisati prisiljava proizvođača kojeg predstavljamo da od našeg izravnog konkurenta drugog proizvođača zatraži ponudu za CT simulaciju. U natječaju gdje cijena ima važnu težinu, integracija proizvoda našeg konkurenta će dodati umjetni trošak našoj konačnoj cijeni i biti u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodijeli maksimalan broj bodova, dok drugi neće dobiti ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji se dodjeljuje za svaki od 4 parametra, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno ukazuju na proizvode i/ili tehnička rješenja specifične za određenog proizvođača.

1. Sustav za MV oslikavanje mora imati fotonske energije manje ili jednake 2.5 MV, s detektorskim panelom (MV) aktivne veličine polja od 43 x 43 cm ("Field of view" na 150 cm udaljenosti (SID) mora iznositi minimalno 28x28 cm. Sustav mora uključivati i robotizirani nosač s automatskim pokretima po x,y iz osima, koji omogućuje motorizirano uvlačenje i izvlačenje putem kontrola smještenih u kontrolnoj sobi sustava. Sustav mora podržavati i rad sa FFF snopovima, a dozimetrijski "dose rate" kapacitet od minimalno 6500 cGy/min zbog izbjegavanja saturacijskih efekata kod očitanja.

2. Brzina doze fotonskog snopa 10 MV FFF u izocentru ne smije biti manja od 2300

3. Elektronski snopovi (za potrebe zračenja cijele kože, engl. HDTSR, High Dose Total Skin Radiation) moraju imati najveću brzinu doze od najmanje 1000 MU/min.

Sukladno Hrvatskom zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore određenog proizvođača, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

Zaključno, tehnička specifikacija za OB Zadar u potpunosti je zaključana na jednog proizvođača, korištenjem sljedećih alata:

- Postavljanje restriktivnih minimalnih tehničkih specifikacija za linearni akcelerator i CT simulator

- Odabir kriterija ocjenjivanja za koje će jedan proizvođač dobiti maksimalnu ocjenu, a drugi nulu.

- Uključujući u strukturu tehničke specifikacije CT simulator koji trebamo ponuditi od određenog proizvođača koji može zlouporabiti svoj dominantni položaj postavljanjem vrlo visoke cijene.

Vjerujući da ćete prihvatiti naš ljubazni zahtjev za revizijom gore navedene tehničke specifikacije i utvrđivanjem drugih kriterija ocjenjivanja, uvjereni smo da će Ministarstvo zdravstva postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, konkurencije među ponuditeljima, ravnopravnog tretmana ponuditelja, stvaranja preduvjeta za neutralan natječaj koji omogućuje Ministarstvu zdravstva i krajnjem korisniku odabir najbolje ponude od dvije tehnički usklađene ponude.

UZ KRITIZIRANE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I KRITERIJE OCJENJIVANJA, ŽELJELI BISMO DA POJASNITE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U NASTAVKU:

- Pitanje/Prijedlog

1.2. Linearni akcelerator mora biti potpuno integriran u radioterapijski sustav korisnika.

Opća bolnica – Zadar Tehnička specifikacija radioterapijskog sustava. Budući da se radi o novoj radioterapijskoj lokaciji molimo Vas da pojasnite što podrazumijevate pod integriranjem u radioterapijski sustav OB Zadar.

- Pitanje/Prijedlog

5.7. Linearni akcelerator mora imati 3 ili više elektronskih energija.

U točki 1.0. piše da linearni akcelerator treba imati najmanje 4 elektronske energije, dok u točki 5.7. stoji samo 3. Molimo pojasnite koliko elektronskih energija treba biti uključeno u konfiguraciju.

- Pitanje/Prijedlog

6.4. Najmanja statična veličina polja višelističnog kolimatora u izocentru smije biti najviše 0,5 x 0,5 cm2,a najveća statična veličina polja višelističnog kolimatora mora biti najmanje 30 x 40 cm2. Navesti vrijednosti.

Usporedite tehničke specifikacije pod br. 6.4 sa 6.1. koji kaže pod točkom da 6.1. najmanje polje zračenja linearnog akceleratora u izocentru ne smije biti veće od 0,5 x 0,5 cm2, a najveće mora biti najmanje 40 x 40 cm2.

Molimo potvrdite da najveća prihvaćena veličina polja treba biti 40 x 40 cm kao što je opisano u 6.1.

- Pitanje/Prijedlog

10.5. Sistem za planiranje radioterapije mora imati radne stanice za planiranje sa svim potrebnim licencama za: 3D CRT, IMRT, VMAT planiranje, planiranje na više izocentara i planiranje više volumena na istom izocentru, za sve tražene algoritme za računanje doze, za sve fotonske i elektronske energije svih linearnih akceleratora krajnjeg korisnika, neovisno jesu li uključeni u nabavu, ili su već u upotrebi te svu potrebnu podršku za IGRT. Radna stanica ne smije biti server.

Molimo za pojašnjenje jer nema drugih linearnih akceleratora osim onog u ovoj nabavi opisanog pod 1.0.

- Pitanje/Prijedlog

11.5. Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta.

Molimo pojasnite je li namjera naručitelja da UPS obuhvati samo linearni akcelerator ili linearni akcelerator zajedno s CBCT uređajem i vodenim hlađenjem.

- Pitanje/Prijedlog

12.1. Uređaj mora biti isporuče s neinvazivnim video sustavom za 3D rekonstrukciju površine kože pacijenta u realnom vremenu. Sustav mora moći izvršiti respiratorno ovisnu 3D rekonstrukciju koju se dobiva tijekom CT simulacije i tijekom provođenja radioterapije (koja služi za provjeru položaja tumora ili za gateing). Mora biti isporučeno cjelovito rješenje za linearni akcelerator i CT simulator (istovjetan sustav).

Molimo pojašnjenje s obzirom da:

Na tržištu postoje specijalizirani proizvođači koji su kreirali 2 različita rješenja. Viša specifikacija obično je potrebna za linac zbog mogućnosti blokiranja slikovnog sustava rotacijom Linaca. Na CT-u kada se uređaj okreće ništa se ne mijenja za sustav snimanja, stoga će jeftiniji sustav dobiti isti rezultat. Stoga isporuka identičnog sustava za Linac i CT simulator neće donijeti dodatnu vrijednost i potrošiti raspoloživi proračun.

- Pitanje/Prijedlog

12.4. Ako sustav ima dodatke za preciznije pozicioniranje određenih dijelova tijela (npr. za glavu), oni moraju biti uključeni u ponudu.

Možete li pojasniti što točno ponuditelj treba ponuditi da ispuni ovu točku?

1.	SUSTAV ZA POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJU PACIJENATA

- Pitanje/Prijedlog

1.3.1. Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati:

- Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) – 20 komada

- Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge - 5 točaka fiksacije) – 20 komada

- Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske – 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora)

- Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 2 kompleta

Molimo pojasnite kako se količina dijeli na odrasle i pedijatrijatrijske pacijente.

Navedite koje veličine maski želite da budu uključene u ponudu.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.2 Komplet za anatomsko područje prsnog koša i toraksa treba sadržavati:

- “Breastboard" – podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora)

- Termoplastične mreže za fiksaciju dojke kompatibilne s “breastboardom“– 20 komada

- “Wing boards”- podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji toraksa s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora)

Molimo uklonite ovu točku ili prihvatite ekvivalentno rješenje. "Breastboard" je zaštitni znak određenog pružatelja koji se zove „y“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

- Pitanje/Prijedlog

1.5 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom (1 komad)

Molimo ili uklonite naziv Vac-Lok jer je to zaštitni znak određenog dobavljača koji se zove

Civco ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste drugim proizvođačima omogućili da se natječu.

Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

SUSTAV ZA RELATIVNU I REFERENTNU DOZIMETRIJU LINEARNOG AKCELERATORA, KONTROLU KVALITETE LINEARNOG AKCELERATORA, VERIFIKACIJU PLANA ZRAČENJA PACIJENTA, KONTROLU KVALITETE SLIKOVNIH TEHNIKA LINEARNOG AKCELERATORA

- Pitanje/Prijedlog

1.2.4. Mali vodeni fantom za referentnu dozimetriju prema IAEA TRS-398 ili AAPM TG-51 protokolu s pripadajućim nosačima za svaku od traženih ionizacijskih komora/poluvodičkih detektora. Napomena: može se tražiti motorizirani pomak ionizacijske komore ili samo po dubini i/ili po dubini i lateralno.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

1.2.4. Mali manualni ili motorizirani vodeni fantom za referentnu dozimetriju.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog.

U slučaju automatskog postavljanja velikog vodenog fantoma nije potrebno imati mali motorizirani vodeni fantom. Nema potrebe za motoriziranim pokretom za mjerenje doze u točki. PDD i profili mogu se mjeriti u standardnom vodenom fantomu.

Postoje samo ionizacijske komore potrebne za mjerenje apsolutne doze u 1.2.2. To je također u skladu s TRS-398.

- Pitanje/Prijedlog

1.3.4. Fantom za verifikaciju položaja izocentra linearnog akceleratora pomoću dozimetrijskog filma.

Predlažemo da se ova stavka izuzme iz tehničke specifikacije.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednog proizvođača, favorizirajući samo proizvode drugog.

Provjera izocentra uključena je u 1.3.1. i 1.4.2., ali se temelji na EPID-u. Zašto koristiti film?

Detaljno analizirajući ovu stavku uvidjeli smo da je u istu uključen veliki broj malih proizvođača koji se na tržištu pojavljuju iznenada i isto tako i iznenada nestaju ili se spajaju sa drugim velikim proizvođačima (gdje unekim slučajevima dolazi do prestanka proizvodnje određenih uređaja ili komponenti), pošto je predviđeno da ovaj projekt s implementacijom traje do 2025. godine iz tog razloga upitno je da li će svi ponuditelji moći pribaviti pojedine stavke iz ove specifikacije. Proizvođač kojeg smo mi zastupnici za Republiku Hrvatsku postavlja pitanje koja je svrha sastavljanja ovakove specifikacije da se u dozimetrijsku opremu specificiraju stavke koje ne spadaju u istu.

Predlažemo:

Da se u dozimetrijsku opremu specificiraju stavke koje po svojoj prirodi upotrebe i tehnoloških rješenja i stvarno i spadaju.

KBC ZAGREB

Prema članku 81. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi tehničke specifikacije moraju omogućiti jednak pristup ponuditeljima i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka tržišnom natjecanju. Tehničke specifikacije moraju omogućiti podnošenje ponuda koje odražavaju raznolikost tehničkih rješenja. Štoviše, čl. 82. st. 10. istog zakona, jasno kaže da ako to nije opravdano predmetom nabave, tehničke specifikacije se ne smiju odnositi na određenu marku ili proizvođača, ili određeni proces, ili zaštitni znak, patente, tipove ili određenog podrijetla ili proizvodnje, ako bi to imalo učinak favoriziranja ili isključivanja određenih tvrtki ili određenih proizvoda.

U redovima ispod opisat ćemo tehničke specifikacije koje su sastavljene na način da samo određeni proizvođač može dati tehnički usklađenu ponudu. Način na koji je sastavljena tehnička specifikacija u nastavku jasno je u suprotnosti s načelima jednakog postupanja i načelom ne-diskriminacije, koji uređuju hrvatski zakon o javnoj nabavi.

Iako će se vrijednost budućeg natječaja koji će raspisati Ministarstvo zdravstva kvalificirati kao otvoreni postupak javne nabave u kojem ponudu može podnijeti svaki gospodarski subjekt, on će završiti u „izravnom pogodbom“, uz samo jednu tehnički usklađenu ponudu i ignoriranja načela jednakog tretmana i ne-diskriminacije navedenih u Zakonu o javnoj nabavi.

Povrh toga, sukladno čl. 3. st. 2. ZJN-a, naručitelji su dužni primjenjivati odredbe Zakona na način koji omogućuje učinkovitu nabavu i ekonomično korištenje sredstava za javnu nabavu. Nametanje kroz tehničke specifikacije restriktivnih parametara/značajki, bez ikakvog izravnog utjecaja na klinički čin na razini korisnika i pacijenta, dovest će do kršenja učinkovite nabave i ekonomičnog korištenja sredstava. Dakle, buduća otvorena javna nabava koja će se provoditi s jednom tehnički ispravnom ponudom, koja će imati maksimalan broj tehničkih bodova, protivna je učinkovitoj nabavi i ekonomičnom korištenju sredstava za javnu nabavu predviđenu Zakonom o javnoj nabavi.

U nastavku za svoju kompetentnu analizu pronađite tehničke specifikacije koje blokiraju pristup jednom proizvođaču, a favoriziraju proizvode i rješenja drugog.

SBRT LINEARNI AKCELERATOR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PRIJEDLOG REVIZIJE OBJAVLJENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE. RAZLOG ZA TRAŽENJE REVIZIJE

- Pitanje/Prijedlog

3.3. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (eng. 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.3. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (eng. 'gantry') i kolimatora linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

3.4. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (eng. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 1 mm

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.4. Točnost izocentra pokretnog postolja linearnog akceleratora (eng. 'gantry'), kolimatora i terapijskog stola linearnog akceleratora mora biti manja ili jednaka 2 mm

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

3.5. Razlika između izocentra polja zračenja i izocentra CBCT-a manje ili jednako 1 mm

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

3.5. Razlika između izocentra polja zračenja i izocentra CBCT-a manje ili jednako 2 mm

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

8.1. Prostorna rezolucija (engl. 'Spatial resolution') najmanje 12 lp/cm (linijskih parova po centimetru)

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

8.1. Prostorna rezolucija (engl. 'Spatial resolution') minimalno 10 lp/cm (parova linija po centimetru)

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

8.3. Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim sustavom koji se sastoji od rendgenske cijevi (RTG cijevi) s minimalno 4 energije od kojih najmanja nije manja od 40 kV, a najveća nije veća od 150 kV, i s detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

8.3. Linearni akcelerator mora biti opremljen integriranim sustavom koji se sastoji od rendgenske cijevi (RTG cijevi) s minimalno 4 energije od kojih najmanja nije manja od 70 kV, a najveća nije veća od 150 kV, i s detektorom za kV projekcijsko i tomografsko oslikavanje.

Obrazloženje:

Molimo revidirajte ovu tehničku specifikaciju jer niti jedan proizvođač na tržištu nema unaprijed podešene vrijednosti za manje od 70 kV.

- Pitanje/Prijedlog

10.6. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.6. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“,miševima i mrežnom povezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

RESTRIKTIVNE MINIMALNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA CT SIMULATOR

- Pitanje/Prijedlog

Primijetili smo da je Ministarstvo zdravstva odlučilo u isti paket s linearnim akceleratorom uključiti i CT simulator. Stoga bi svaki zainteresirani ponuditelj trebao u svoju konačnu ponudu uvrstiti takav medicinski proizvod koji je u skladu sa strukturom ponude. Imajte na umu da proizvođač kojeg predstavljamo ne proizvodi takav medicinski proizvod, ali može surađivati s nekim od renomiranih proizvođača takvih medicinskih proizvoda.

Prilikom pažljivog analiziranja tehničke specifikacije CT simulatora primijetili smo da su sljedeća 2 parametra blokirana za određeni proizvod određenog proizvođača, isključujući tvrtke kao što su „x“, „y“ ili „z“.

•	Broj fizičkih detektorskih redova detektorskog sustava CT uređaja 64 ili više

•	Broj slojeva iz jedne rotacije sustava rendgenska cijev-detektor najmanje 64

Imajte na umu da je u travnju 2021. jedan proizvođač dovršio akviziciju drugog, djelujući kao jedna tvrtka od 2021. Trenutačni raspored dijelova koji će se raspisati prisiljava proizvođača kojeg predstavljamo da od našeg izravnog konkurenta drugog proizvođača zatraži ponudu za CT simulaciju. U natječaju gdje cijena ima važnu težinu, integracija proizvoda našeg konkurenta će dodati umjetni trošak našoj konačnoj cijeni i biti u suprotnosti sa zakonom o tržišnom natjecanju EU-a.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA SBRT LINAC

- Pitanje/Prijedlog

Povrh restriktivnih gore navedenih minimalnih tehničkih specifikacija, primijetili smo da su svi odabrani parametri ocjenjivanja odabrani na način da jednom proizvođaču jasno dodijele maksimalan broj bodova, dok će drugi dobiti mali broj bodova ili ništa. Još jedna općenita primjedba odnosi se na to da su u dokumentu navedeni samo parametri, bez ikakve naznake o broju bodova i algoritmu koji će se koristiti pri izračunu bodova.

Unatoč tome, čak i ne znajući broj bodova koji će se dodijeliti parametrima, sljedeći tehnički kriteriji ocjenjivanja jasno daju jednom proizvođaču jasnu prednost.

Stavka,

- Sustav za automatizirano planiranje i automatizirano stereotaksičko zračenje mnogostrukih kranijalnih ciljeva, pomoću nekomplanarnih isporuka zračenja. Sustav mora imati modul u TPS-u i optimizacijske alatime za isporuku zračenja.

- MLC sa 30 ili više listića od 2.5 mm širine u centralnom dijelu MLC sustava, i ostalim listićima ne većim od 5 mm

- Motorizirani toraks fantom s nehomogenostima i s dodacima za 4D CT, oslikavanje, malu komoricu, film, SBRT, PET, OSL i softverom za programiranje kretanja dodatka

- Softver za optimizaciju kliničkih ciljeva u svrhu poboljšanja izrade plana zračenja. Softver mora bodovanjem po specifičnim karakteristikama pacijenta analizirati kliničke ciljeve (mogućnosti), validirati i javljati ako kliničke zahtjeve nije moguće zadovoljiti, određivati mogućnosti poboljšavanja DVH histograma.

- Video sustav za praćenje pozicije zračenja u realnom vremenu preko Čerenkovljevog zračenja

- Vodonepropusni scintilacijski detektor za mjerenje u vodenom fantomu.

Sukladno hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi, prilikom odabira ekonomski najpovoljnije ponude, kriteriji odabira ne smiju biti diskriminirajući i trebaju biti vezani uz predmet nabave. Drugim riječima, zabranjeno je blokiranje pristupa bilo kojem zainteresiranom dobavljaču korištenjem restriktivnih kriterija odabira. Štoviše, u skladu s istim zakonodavstvom, naručitelj može koristiti funkcionalna svojstva u mjeri u kojoj ne diskvalificira ili favorizira određenog proizvođača.

- Pitanje/Prijedlog

Kao općenita napomena, svi kriteriji ocjenjivanja posebno su odabrani kako bi dali najvišu ocjenu za linearne akceleratore određenog proizvođača, stavljajući ih u potpuni nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju. Gore navedeni parametri ne odražavaju vrhunsku izvedbu u smislu pružanja radioterapije i jedina svrha prilikom njihovog odabira bila je stvaranje povoljne situacije za jednog ponuditelja, budući da se najveći broj bodova može dodijeliti samo jednom proizvođaču, s nula bodova za drugog. Parametri koji odražavaju performanse sustava linearnog akceleratora namjerno su ostavljeni po strani.

Zaključno, tehnička specifikacija za KBC Zagreb u potpunosti je zaključana na određenog proizvođača, korištenjem sljedećih alata:

- Postavljanje restriktivnih minimalnih tehničkih specifikacija za linearni akcelerator i CT simulator

- Odabir kriterija ocjenjivanja za koje će jedan proizvođač dobiti maksimalnu ocjenu, a drugi nulu.

- Uključujući u strukturu tehničke specifikacije, CT simulator koji trebamo ponuditi od određenog proizvođača koji može zlouporabiti svoj dominantni položaj postavljanjem vrlo visoke cijene.

Vjerujući da ćete prihvatiti naš ljubazni zahtjev za revizijom gore navedene tehničke specifikacije i utvrđivanjem drugih kriterija ocjenjivanja, uvjereni smo da će Ministarstvo zdravstva postupati u skladu s načelima ekonomičnosti, konkurencije među ponuditeljima, ravnopravnog tretmana ponuditelja, stvaranja preduvjeti za neutralan natječaj koji omogućuje Ministarstvu zdravstva i krajnjem korisniku odabir najbolje ponude od 2 tehnički usklađene ponude.

Uz kritizirane tehničke specifikacije i kriterije ocjenjivanja, željeli bismo da pojasnite tehničke specifikacije u nastavku.

- Pitanje/Prijedlog

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za dozimetrijskiproračun za fotone i elektrone, temeljene na Monte Carlo algoritmima ili na lagoritmima za eksplicitnom rješavanju linearizirane Boltzmanove transportne jednadžbe ili ekvivalent na svakoj radnoj stanici za planiranje.

Molimo pojasnite trebate li elektrone za isporuku na linearni akcelerator jer u cijeloj dokumentaciji prije ove točke nije bilo specifikacija o elektronima.

- Pitanje/Prijedlog

13.3. Sustav fiksacije pomoću okvira (frame) za pacijente za cijelo tijelo kojim se sprečava pomicanje (gibanje) pacijenata tijekom zračenja i kojim se osigurava reproducibilnost radioterapije

Molimo prihvatite kao alternativno rješenje za (Bodyframe) vakuumske jastuke za cijelo tijelo s vakuumskom plahtom koja ide na pacijenta (Bodyfix) s tim da se ne navode imena proizvoda.

- Pitanje/Prijedlog

25.2. Oprema za steretaksijsku radioterapiju kranijalnih lezija:

Set podložaka za glavu i vrat od PVC (pjenastog) materijala koji daju povećanu stabilnost u lateralnom smjeru, s minimalnom atenuacijomzračenjai sigurni za upotrebu na MR-u.

Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana, različitih veličina.

Odgovarajuće stereotaksijske maske pogodne za radiokirurgiju moždanih lezija 20 kom čvrsta stereotaksijska fiksacija s jastucima za udobnost bolesnika - jastuci (3 kom.)

Molimo za pojašnjenje trebamo li u ponudu uključiti fiksacijske uređaje za magnetsku rezonancu, kao što je navedeno magnetsku rezonancu. Također se ne traži fiksacija glave za CT, što je vrlo vjerojatno potrebno. Nema zahtjeva za uređaj za fiksiranje glave za linac? Potvrdite ako vam je potrebno.

Što mislite pod PVC podlošcima za glavu i vrat? Jeste li namjeravali imati vakuumske jastuke za glavu? U slučaju da je odgovor potvrdan, imajte na umu da vam je za to također potrebna vakuumska pumpa.

- Pitanje/Prijedlog

25.3. Oprema za steretaksijsku radioterapiju ekstrakranijalnih lezija:

- sustav okvira za tijelo (eng. Frame) s jastucima za udobnost bolesnika

- jastuci (3 kom.)

- sustav mora omogućavati radioterapiju svih ekstrakranijskih tjelesnih područja u toraksu i u abdomenu

Navedite koji uređaji odgovaraju broju 3. Mislite li na Linac, CT i MRI?

Molimo prihvatite kao alternativno rješenje za (Bodyframe) vakuumske jastuke za cijelo tijelo s vakuumskom plahtom koja ide na pacijenta (Bodyfix).

DIGITALNI LINEARNI AKCELERATOR S VIŠELISTIČNIM KOLIMATOROM (MLC), ZA PROVOĐENJE 3D KONFORMALNE RADIOTERAPIJE (3D CRT), JAKOSNO MODULIRANE RADIOTERAPIJE (IMRT), VOLUMETRIJSKI MODULIRANE LUČNE RADIOTERAPIJE (VMAT) I SLIKOVNO VOĐENE RADIOTERAPIJE (IGRT), S DVIJE FOTONSKE ENERGIJE S FILTEROM ZA IZRAVNAVANJE (WFF), NAJMANJE JEDNOM FOTONSKOM ENERGIJOM BEZ FILTERA ZA IZRAVNAVANJE (FFF) I NAJMANJE ČETIRI ELEKTRONSKE ENERGIJE ZA TEHNIKE ZRAČENJA ELEKTRONIMA, I PRIPADNA OPREMA.

RESTRIKTIVNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, PRIJEDLOG REVIZIJE OBJAVLJENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, RAZLOG ZA TRAŽENJE REVIZIJE

- Pitanje/Prijedlog

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“, miševima i mrežnom ovezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone).

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone) ili 3D algoritam Pencil Beam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

39.1.4. Optički sustav kontrole položaja pacijenta za CT simulator (za jedan simulator na lokaciji Rebro):

Sustav za praćenje površine pacijenta u realnom vremenu tijekom 4D CT akvizicije sa sljedećim karakteristikama:

- potpuno integriran sa svim glavnim proizvođačima i modelima CT-a kako bi se omogućilo 4DCT prikupljanje i podučavanje i simulacija zadržavanja daha

(Breath Hold coaching and simulation)

- povezan sa CT skenerom kako bi se omogućilo praćenje stanja uključenosti/isključenja kV snopa, čime se osigurava da uzorak disanja i praćenje disanja koje sustav bilježi odgovara dobivenom CT skeniranjem

- omogućuje izravno praćenje pacijentove površine pomoću virtualne točke praćenja (nije potreban fizički marker, kutija ili pojas)

- preko dodatnog modula, koji uključuje i automatski mjerač vremena, omogućuje korisniku definiranje optimalnog raspona disanja za svakog pojedinog pacijenta, kako bi se osiguralo da stalno postiže istu razinu zadržavanja daha reproducibilnu i na akceleratoru

- ugrađene sigurnosne značajke koje osiguravaju precizno skeniranje, uključujući otkrivanje abnormalnog disanja – označavanje korisnika kada pacijent diše izvannormalnog raspona, što može pomoći u sprječavanju dobivanja potencijalno netočnog 4DCT skeniranja. U tu svrhu treba biti omogućeno i korištenje virtualne točke za praćenje pokreta, čime se postiže da je otkrivanje amplitude isključivo fokusirano na pokret disanja pacijenta i da se ne oponaša ili miješa s kretanjem pacijenta (na primjer sa savijanjem ili podizanjem leđa). Frekvenciju otkrivanja disanja (respiratory detectionfrequency) min 25 sličica u sekundi i točnost relativnog položaja disanja (relative respiratory position accuracy) manja od 0,5 mm.

- sustav treba biti istovjetan sustavu na linearnom akceleratoru

Predlažemo da se ova točka tehničke specifikacije izmijeni i da glasi:

39.1.4. Optički sustav kontrole položaja pacijenta za CTsimulator (za jedan simulator na lokaciji Rebro): Sustav za praćenje površine pacijenta u realnom vremenu tijekom 4D CT snimanja sa sljedećim karakteristikama:

- potpuno integriran sa svim glavnim proizvođačima CT modela kako bi se omogućilo 4DCT prikupljanje i podučavanje i simulacija zadržavanja daha (Breath Hold coaching i simulacija)

- spojen na CT skener kako bi se omogućilo praćenje stanja uključenosti/isključenja kV snopa, čime se osigurava da obrazac disanja i nadzor disanja koje bilježi sustav odgovaraju dobivenom CT snimkom

- omogućuje izravno praćenje površine pacijenta pomoću virtualne točke praćenja (nije potreban fizički marker, kutija ili pojas)

- putem dodatnog modula, koji uključuje automatski mjerač vremena, omogućuje korisniku definiranje optimalnog raspona disanja za svakog pojedinog pacijenta, kako bi se osiguralo da konstantno postiže ponovljivu razinu zadržavanja daha čak i na gasu

- ugrađene sigurnosne značajke koje osiguravaju precizno skeniranje, uključujući otkrivanje abnormalnog disanja - označavanje korisnika kada pacijent diše izvan normalnog raspona, što može pomoći u sprječavanju dobivanja potencijalno netočnog 4DCT skeniranja.

U tu svrhu također bi trebalo biti moguće koristiti virtualnu točku za praćenje kretanja, čime bi se postiglo otkrivanje amplitudes je isključivo usmjeren na pokrete disanja pacijenta i ne oponaša niti ometa pokrete pacijenta (primjerice, savijanje ili podizanje leđa). Frekvencija detekcije disanja min. 25 sličica u sekundi i točnost relativnog respiratornog položaja manja od 0,5 mm.

Obrazloženje:

Na tržištu postoje specijalizirani proizvođači koji su kreirali 2 različita rješenja. Viša specifikacija obično je potrebna za linac zbog mogućnosti blokiranja slikovnog sustava rotacijom linaca. Na CT-u kada se uređaj okreće ništa se ne mijenja za sustav snimanja, stoga će jeftiniji sustav dobiti isti rezultat. Stoga isporuka identičnog sustava za linac i CT simulator neće donijeti dodatnu vrijednost i potrošiti raspoloživi proračun.

DIGITALNI LINEARNI AKCELERATOR S VIŠELISTIČNIM KOLIMATOROM (MLC), ZA PROVOĐENJE 3D KONFORMALNE RADIOTERAPIJE (3D CRT),JAKOSNO MODULIRANE RADIOTERAPIJE (IMRT), VOLUMETRIJSKI MODULIRANE LUČNE RADIOTERAPIJE (VMAT) I SLIKOVNO VOĐENE RADIOTERAPIJE (IGRT), S DVIJE FOTONSKE ENERGIJE S FILTEROM ZA IZRAVNAVANJE (WFF), NAJMANJE JEDNOM FOTONSKOM ENERGIJOM BEZ FILTERA ZA IZRAVNAVANJE (FFF) I NAJMANJE ČETIRI ELEKTRONSKE ENERGIJE ZA TEHNIKE ZRAČENJA ELEKTRONIMA, I PRIPADNA OPREMA.

RESTRIKTIVNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, PRIJEDLOG REVIZIJE OBJAVLJENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, RAZLOG ZA TRAŽENJE REVIZIJE

- Pitanje/Prijedlog

4.6. Maksimalno apsolutno odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti manje jednako 1 mm.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.6. Maksimalno apsolutno odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti manje jednako 2 mm.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“, miševima i mrežnom povezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone).

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone) ili 3D algoritam Pencil Beam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA KOJE TRAŽIMO DODATNA POJAŠNJENJA:

- Pitanje/Prijedlog

1.	CT simulator

Sve tehničke karakteristike navedene u ovoj tablici moraju biti uključene u ponudu i isporučene krajnjem korisniku kom 1

Molimo pojašnjenje koliko se ukupno CT SIMULATORA nabavlja za KBC Zagreb.

- Pitanje/Prijedlog

11.5. Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta.

Molimo pojasnite je li namjera naručitelja da UPS obuhvati samo linearni akcelerator ili linearni akcelerator zajedno s CBCT uređajem i vodenim hlađenjem.

DIGITALNI LINEARNI AKCELERATOR S VIŠELISTIČNIM KOLIMATOROM (MLC), ZA PROVOĐENJE 3D KONFORMALNE RADIOTERAPIJE (3D CRT), JAKOSNO MODULIRANE RADIOTERAPIJE (IMRT), VOLUMETRIJSKI MODULIRANE LUČNE RADIOTERAPIJE (VMAT) I SLIKOVNO VOĐENE RADIOTERAPIJE (IGRT), S DVIJE FOTONSKE ENERGIJE S FILTEROM ZA IZRAVNAVANJE (WFF), NAJMANJE JEDNOM FOTONSKOM ENERGIJOM BEZ FILTERA ZA IZRAVNAVANJE (FFF) I NAJMANJE ČETIRI ELEKTRONSKE ENERGIJE ZA TEHNIKE ZRAČENJA ELEKTRONIMA, I PRIPADNA OPREMA.

RESTRIKTIVNE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, PRIJEDLOG REVIZIJE OBJAVLJENE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE, RAZLOG ZA TRAŽENJE REVIZIJE

- Pitanje/Prijedlog

4.6. Maksimalno apsolutno odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti manje jednako 1 mm.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

4.6. Maksimalno apsolutno odstupanje izocentra MV zračenja od izocentra slikovnog kV zračenja mora biti manje jednako 2 mm.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 27“, miševima i mrežnom povezivošću.

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.7. Radne stanice za planiranje i radne stanice za iscrtavanje ('konturiranje') moraju biti opremljene s LCD monitorima dijagonale najmanje 24“, miševima i mrežnom povezivošću.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

- Pitanje/Prijedlog

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone).

Predlažemo da se ova stavka izmijeni i da glasi:

10.12. Sistem za planiranje mora uključivati napredne algoritme za 3D dozimetrijski proračun za fotonske snopove s uključenim heterogenostima u CT slici: ili konvolucijsko/superpozicijski algoritam (engl. convolution/superposition algorithm) ili algoritam urušenog konusa (engl. collapsedcone) ili 3D algoritam Pencil Beam i Monte Carlo za IMRT/DCAT/VMAT algoritam.

Obrazloženje:

Trenutna verzija tehničke specifikacije umjetno blokira pristup jednom proizvođaču, favorizirajući samo proizvode drugog.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA KOJE TREBAMO DODATNA POJAŠNJENJA:

- Pitanje/Prijedlog

11.5. Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta. Molimo pojasnite je li namjera naručitelja da UPS obuhvati samo linearni akcelerator ili linearni akcelerator zajedno s CBCT uređajem i vodenim hlađenjem.

- Pitanje/Prijedlog

1.5. 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom

3 komada za cijelo tijelo

3 komada za pola tijela

10 komada za glavu

Molimo uklonite ovu točku i prihvatite jednakovrijedno rješenje. Vac-Lok je zaštitni znak određenog dobavljača koji se zove „y“ ili dodajte riječ "ekvivalent" kako biste omogućili drugim proizvođačima da se natječu. Navođenje modela određenog dobavljača protivno je propisima o javnoj nabavi.

PRIJEDLOG TEHNIČKIH KRITERIJA OCJENJIVANJA ZA VMAT LINAC:

- Pitanje/Prijedlog

1. Sustav kontrole pomicanja i upravljanja pomicanjem anatomija zbog disanja u svrhu minimiziranja doze na rizične organe putem spirometra i balona. Mora biti isporučeno cjelovito rješenje što podrazumijeva i sustav za postavljanje na linearnom akceleratoru i na CT-u (ukoliko je potrebno), ili mobilni (portabilna konfiguracija) sustav koji se može koristiti na lokaciji CT simulatora i linearnog akceleratora. Sve licence potrebne za rad i punu funkcionalnost trebaju biti isporučene (ukoliko je potrebno, i na CT-u). Isporučeni set, među ostalim treba sadržavati korisničko sučelje, transportna kolica, omogućavati automatsku kontrolu linearnog akceleratora i biti dostatanza inicijalnih 30 ili više pacijenata.

2. Čitač crtičnog koda kompatibilan s OIS-om i funkcijom odabira pacijenata u OIS-u putem čitača bar koda.

3. Referentni prijenosni detektor za mjerenja malog polja koji ne uzrokuje značajne poremećaje polja zračenja

4. 4D fantom isporučen s funkcijom mjerenja VMAT plana tako da je tijekom zračenja luka uvijek usmjeren prema osi polja zračenja (s inklinometrom)

5. M priključak za isporučenu dozimetrijsku opremu

6. Broj listova MLC kolimatora je veći od 120

7. Funkcija automatskog pozicioniranja na sustavu za kV CBCT snimanje markerima (zlatnim ili sličnim)

8. Prijenos zračenja kroz listove i dijafragmu manji od 1%

DODATNI TEHNIČKI KRITERIJI OCJENJIVANJA:

- Pitanje/Prijedlog

1. Sustav kontrole pokreta i upravljanja pokretima anatomije uslijed disanja kako bi se minimizirala doza ugroženih organa pomoću spirometra i balona. Potrebno je isporučiti cjelovito rješenje koje uključuje sustav za postavljanje na linearni akcelerator i na CT (po potrebi) ili mobilni (prijenosna konfiguracija) sustav koji se može koristiti na lokaciji CT simulatora i linearnog akceleratora. Potrebno je dostaviti sve licence potrebne za rad i punu funkcionalnost (po potrebi i na CT). Isporučeni set trebao bi, između ostalog, sadržavati korisničko sučelje, transportna kolica, omogućiti automatsko upravljanje linearnim akceleratorom te biti dovoljan za početnih 30 i više pacijenata.

2. #2 nedostaje

3. Sustav za praćenje intrafrakcijskog gibanja pomoću 4D CBCT volumetrijske vizualizacije kojom se određuje bazni pomak i smanjuju se margine tijekom slobodnog disanja

4. 4D fantom isporučen s funkcionalnošću mjerenja VMAT plana tako da je tijekom zračenja luka, cijelo vrijeme usmjeren prema osi polja zračenja (s inklinometrom)

5. Čitač bar koda kompatibilan s OIS-om kojim je moguće otvoriti pacijenta u sustavu

6. Modularni fantom za kontrolu kvalitete sustava i pacijenta s funkcijom provjere 6D stola, provjere linaka, provjere kod kontrolekvalitete pacijenta i provjere cijelog procesa (end to end), s modulom za provjeru doze u točki, Winston-Lutz testiranje i za dnevne provjere IGRT-a.

7. Referentni transmisijski detektor za mjerenja kod malih polja koji ne radi značajnu perturbaciju polja zračenja

8. Funkcionalnost rada na jednom računalu koje integrira rad OIS-a i kilovoltnog sustava za oslikavanje pacijenta prilikom pozicioniranja u jedno radno sučelje.

Budući da iz tehničke dokumentacije koju dijelite s nama nije jasno koje ćete faktore ocjenjivanja koristiti za koje VMAT linijske sustave, molimo vas da ih grupirate/dodijelite povezanom linearnom akceleratoru koji će se primijeniti. Na posljednje 2 stranice dokumentacije nalaze se 2 skupa kriterija ocjenjivanja, koji izgledaju potpuno neovisno, bez spominjanja kako će se koristiti.

- Pitanje/Prijedlog

Nakon provedene analize dokumentacije o nabavi i pripadajućeg troškovnika za Predmet nabave: Intraoperativni radioterapijski sustav – Evidencijski broj nabve:100/22 želimo Vam skrenuti pozornost na tehnički opis uređaja koji je diskriminirajući za druge i provjerene proizvođače intraoperativnih radioterapijskih sustava sa drugim tehnološkim rješenjima jer im je oduzeta mogućnost sudjelovanja na javnom nametanju. Razočarani smo sa činjenicom da se široko rasprostranjena tehnologija uopće ne razmatra u fazi istraživanja tržišta, iako se rutinski koristi u više od 300 centara diljem svijeta. Među njima nalaz se i dva referentna mjesta u Hrvatskoj (Specijalna bolnica Radiokirurgija Zagreb i Klinika za tumore).

Prema priloženom tehničkom opisu dopušteno je nuđenje isključivi linearnih akceleratora koji generiraju elektrone visokih energija (elektroni, MeV). Potpuno je zanemarena tehnologija „blagog“ zračenja kratkovalnim rendgenskim zrakama (fotoni, kV). Takvi sustavi generiraju rendgensko zračenje slabe energije koja se emitira izotropno, te prodire u tkivo do dubine oko 1-2 cm. Korištenjem zračenja slabe energije smanjuju se financijska ulaganja u zaštitu prostorije za tradicionalne sustave, te mjere osobne zaštite potrebne za osoblje. U usporedbi s karakteristikama opisanog linearnog akceleratora visoke energije (MeV), rendgenske zrake slabe energije (kV) pokazuju znatnu radiološku korist: zbog veće gustoće ionizacije u tkivu, odnosno biološka odgovornost na stanice tumora značajno je veća.

Postupak zračenja „iznutra van“ osigurava precizno usmjeravanje velike doze zračenja na ležište tumora, gdje je rizik od ponovnog pojavljivanja tumora najveći. Zbog naglog pada doze energije, što je posebno obilježje niskoenergetskog zračenja, ozrači se samo oboljelo tkivo, a izloženost okolnog zdravog tkiva je minimalna. Iz tog razloga sustavi sa kratkovalnim rendgenskim zrakama omogućuju precizan, učinkovit, a opet blag tretman, čime tradicionalnu radioterapiju smanjuje za do 2 tjedna ili je, moguće, u potpunosti zamjenjuje.

U Hrvatskoj i dalje svjedočimo negativnim statistikama smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti poput raka. Konsenzusom su donijeti Nacionalni strateški okvir protiv raka i Akcijski plan za borbu protiv raka koji se temelje na ishodima liječenja i relevantnim podacima. Potpuno nam je neprofesionalno i neprihvatljivo da rezultati najznačajnije kliničke multicentrične studije TARGIT uopće nisu uzeti u obzir.

U svim ispitivanjima učinkovitosti radioterapije kratkovalnim „blagim“ zračenjem (fotoni, kV), terapija se pokazala kao sigurna i s dobrim podnošenjem. Ti su rezultati potvrđeni i ispitivanjima koja su prvenstveno usmjerena na sigurnost radioterapije.

The BMJ, BMJ Publishing Gropu td., Aug 19, 2020

https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2836

U korist IORT tehnologije (kratkovalna i blaga energija, fotoni kV) govore brojne međunarodne smjernice i preporuke, kao što su:

- NICE, UK odobrio je samo kV-IORT uređaj (ne IOERT)

- S2 (njemačka smjernica) održava samo kV-IORT

- St. Gallen 2017, 2019, 2021 podržava IORT

- ASBrS, 2018 podržava IORT

Kako bismo opravdali procjenu, željeli bismo vam pružiti sljedeće informacije i nedostatke IOERT-a (visoka energija, elektroni, MeV) su:

- Kliničko istraživanje bazirano je na rezultatima jednog centra (single-centre ELIOT study)

- ELIOT studija uključuje pacijente sa niskim rizikom od recidiva (low-risk IBRT)

- Potreba za umetanjem olovne zaštitne pločice prilikom kirurškog zahvata

- Potreba za većim rezom zbog umetanja olovne zaštitne pločice

- Smrtnost je veća usporedno sa APBI metodom (98 vs. 96 events)

- Ishođenje potvrde o nosivosti podova zbog dimenzije uređaja (širina 108,5 cm, težina 1 tona)

- Dodatni građevinski radovi zbog umetanja olova u zidove (nakon 100 tretmana godišnje)

- IOERT tehnologija (visoka energija, MeV) za tumore dojke bez međunarodne preporuke

- IOERT tehnologija( visoka energija, Mev) za tumore mozga (glioblastoma, metastaze) bez međunarodne preporuke

Zbog svih činjenica molimo da se razmotri izmjena čitave tehničke specifikacije kako bi i drugi proizvođači sa drugim tehnološkim rješenjima imali šansu na transparentan način sudjelovati na tenderu. Sljedeći redni brojevi su diskriminirajući jer opisuju uređaj samo jednog proizvođača: 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6.

- Pitanje/Prijedlog

KBC RIJEKA

# 1. CT simulator

| 1.3.5. | Funkcionalno horizontalno pomicanja ploče ležaja najmanje 170 cm. | S obzirom na traženi horizontalni raspon skeniranja iz točke 1.3.3. molimo izmjenu tako da glasi: Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 150 cm. |
| --- | --- | --- |

- Pitanje/Prijedlog

2. Jednofotonski linearni accelerator

| 14.2. | Rashladni sustav mora odgovarati uvjetima sustava klimatizacije i ventilacije u postojećem terapijskom prostoru. Ukoliko postojeći sustav ne zadovoljava uvjete rashlade uređaja, mora se nadograditi do pune funkcionalnosti. | Molimo izbaciti stavku. U 14.1. definiran je sustav za hlađenje uređaja, a u 14.2. klima i ventilacija prostora moraju biti nadograđeni ukoliko ne odgovaraju rashladi uređaja – klima i ventilacija su dio građevinskog projekta uređenja bunkera. |
| --- | --- | --- |
| 14.3. | Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta. | UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server,i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu. |
| 18.9. | HL7 sistem za dijeljenje administrativnih podataka o pacijentu između onkološkog informacijskog sustava i bolničkog informacijskog sustava. (detalje o informacijama koje se dijele definira krajnji korisnik). | 18.9. HL7 sistem za dijeljenje administrativnih podataka o pacijentu između onkološkog informacijskog sustava i bolničkog informacijskog sustava. (detalje o informacijama koje se dijele definira krajnji korisnik). Molimo dodatno pojašnjenje sa specifikacijom |

- Pitanje/Prijedlog

3. Sustav za relativnu i referentnu dozimetriju uz jednofotonski linearni accelerator

| 1.5.1. | 4D fantom s matricom od barem 1500 ionizacijskih komora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova. | Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i komplanarnih terapijskih snopova. |
| --- | --- | --- |

- Pitanje/Prijedlog

4. Sustav za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata uz jednofotonski linearni akcelerator

| 1.3.1. | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) - 20 komada Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge -5 točaka fiksacije) - 20 komada Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 2 kompleta | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: - Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke minimalno 3 točke fiksacije) – 20 komada - Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge- minimalno 5 točaka fiksacije) - 20 komada - Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) - Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 2 kompleta |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada Jastuke za podupiranje koljena – 2 kompleta Jastuke za podupiranje stopala – 2 kompleta | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: ( Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) ( Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne spodloškom – 20 komada ( Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 2 kompleta ( Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 2 kompleta |
| 1.5. | 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom | 1.5. 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom |

- Pitanje/Prijedlog

5. Dvofotonski linearni akcelerator

| 3.5. | Razlika između svjetlosnog polja i polja zračenja u izocentru za polja zračenja od 2 x 2 cm2, 5 x 5 cm2 i 10 x10 cm2 pri kutu zračenja od 0°, 90°, 180° i 270° mora biti maksimalno 1 mm. | Razlika između svjetlosnog polja i polja zračenja u izocentru za polja zračenja od 2x 2 cm2, 5 x 5 cm2 i 10 x10 cm2 pri kutu zračenja od 0°, 90°, 180° i 270° mora biti maksimalno 1,5 mm. |
| --- | --- | --- |
| 5.5. | Višelistični kolimator (MLC) mora biti opremljen integriranim motoriziranim dinamičkim klinom ili kolimatorom koji može ostvariti dinamički klin (engl. 'dynamic wedge') s kutovima klina od 00 do 600 sa rezolucijom od najmanje 10°. | 5.5. Višelistični kolimator (MLC) mora biti opremljen integriranim motoriziranim dinamičkim klinom ili kolimatorom koji može ostvariti dinamički klin (engl. 'dynamic wedge') s kutovima klina od 00 do 600 sa rezolucijom od najmanje 10°. Višelistični kolimator (MLC) mora biti opremljen integriranim motoriziranim dinamičkim klinom ili kolimatorom koji može ostvariti dinamički klin (engl. 'dynamic wedge') s kutovima klina od 100 do 600 sa rezolucijom od najmanje 5°. |

- Pitanje/Prijedlog

6.Sustav za dozimetriju i kontrolu kvalitete uz SBRT linearni accelerator

| 14.1 | 4D sustav za dozimetrijsku provjeru SBRT planova terapije s matricom ionizacijskih komora ili poluvodičkih dioda (Rezolucije bolje od 3 mm) s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova | Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2D gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i komplanarnih terapijskih snopova. |
| --- | --- | --- |

- Pitanje/Prijedlog

7. Sustav za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata pri provođenju naprednih radioterapijskih tehnika na SBRT linearnom akceleratoru

| 1.3.1. | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) - 20 komada Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge -5 točaka fiksacije) - 20 komada Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 1 komplet | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odraslep pacijente, treba obuhvaćati: - Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratkeminimalno 3 točke fiksacije) – 20 komada - Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge-minimalno 5 točaka fiksacije) - 20 komada - Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) - Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 1 komplet |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada Jastuke za podupiranje koljena – 1 komplet Jastuke za podupiranje stopala – 1 komplet | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: ( Podesivu ploču od karbonskih vlakanaza pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) ( Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada ( Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 1komplet ( Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 1komplet |
| 2.3. | Oprema za upravljanje kretanjem prostate: -Sustav za praćenje položaja fiducijalnih markera postavljenih u tijelu pacijenta ili sustav baziran na slikovnom rješenju - markeri za 200 bolesnika - 1 set za linearni akcelerator - 1 set za CT simulator | Oprema za upravljanje kretanjem prostate: 2.3. -Sustav za praćenje položaja fiducijalnih markera postavljenih u tijelu pacijenta ili sustav baziran na slikovnom rješenju - markeri za 200 bolesnika - 1 set za linearni akcelerator - 1 set za CT simulator Molimo izbaciti stavke, ne pripadaju u sustave fiksacije već linearnog akceleratora |

- Pitanje/Prijedlog

8.Dvofotonski linearni akcelerator

| 6.14 | Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 0 do 60°. | 6.14 Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 0 do 60°. Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 10 do 60°. |
| --- | --- | --- |
| 11.5 | Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta. | UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu. |

- Pitanje/Prijedlog

10. Sustav za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata pri provođenju naprednih radioterapijskih tehnika na dvofotonskom linearnom akceleratoru

| 1.3.1. | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) - 20 komada Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge - 5 točaka fiksacije) - 20 komada Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 1 komplet | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odraslepacijente, treba obuhvaćati: - Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke -minimalno 3 točke fiksacije) - 20 komada - Termoplastične maske za fiksacijuglave i vrata (duge -minimalno 5 točaka fiksacije) - 20 komada - Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) - Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 1 komplet |
| --- | --- | --- |
| 1.3.3. | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada Jastuke za podupiranje koljena – 1 komplet Jastuke za podupiranje stopala – 1 komplet | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: ( Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 1 komad (za stol linearnog akceleratora) ( Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada ( Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 1komplet ( Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 1komplet |
| 1.5. | 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom | 1.5. 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom |

- Pitanje/Prijedlog

KBC Zagreb

Brisanje točke 1.4.14. Prospektivna respiratorna sinkronizacija akvizicije

- Pitanje/Prijedlog

Brisanje točke 1 u dodatnim bodovima koja glasi: “Sistem za obradu slike mora imati napredni algoritam za smanjivanje artefakata nastalih prilikom snimanja u 4D načinu rada snimanja pacijenta.

- Pitanje/Prijedlog

Izmjena točke 5.5. koja glasi “Višelistični kolimator (MLC) mora biti opremljen integriranim motoriziranim dinamičkim klinom ili kolimatorom koji može ostvariti dinamički klin (eng. 'dynamic wedge') s kutovima klina od 00 do 600 sa rezolucijom od najmanje 10°.”

I to tako da glasi: “Višelistični kolimator (MLC) mora biti opremljen integriranim motoriziranim dinamičkim klinom ili kolimatorom koji može ostvariti dinamički klin (eng.  wedge') s kutovima klina od 10° do 60° sa rezolucijom od najmanje 5°”

- Pitanje/Prijedlog

Brisanje točaka 25.4 i 24.5.

- Pitanje/Prijedlog

Izmjena točke 31.13 koja glasi “Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 0 do 60°.”

I to tako da glasi: “Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 10 do 60°”

- Pitanje/Prijedlog

Izmjena točke 32.7 koja glasi “Raspon vertikalnog kretanja stola mora biti najmanje 100 cm uz razlučivost pomaka od barem 1 mm.” u:

“Raspon vertikalnog kretanja stola mora biti najmanje 96 cm uz razlučivost pomaka od barem 1 mm.”

- Pitanje/Prijedlog

Izmjena točke 36.5 iz “Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za svaki linearni akceleratori i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnognapajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta.” u: “UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

| 38.5.1. | 4D fantom s matricom od barem 1500 ionizacijskih komora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova | Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2D gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i komplanarnih terapijskih snopova. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Najmanja brzina doze WFF fotonskog zračenja od 50 (ili manje) cGy/min, a najveća do 500 (ili više) cGy/min. | Najmanja brzina doze WFF fotonskog zračenja max 50 cGy/min, a najveća min 500 cGy/min |
| 5.6 | Maksimalna brzina doze 6 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru mora biti 1400 cGy/min ili veća. | Maksimalna brzina doze 6 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru mora biti min 1400 cGy/min |
| 6.13 | Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 0 do 60°. | Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 10° do 60° |
| 7.7 | Raspon vertikalnog kretanja stola mora biti najmanje 100 cm uz razlučivost pomaka od barem 1 mm. | Raspon vertikalnog kretanja stola mora bitinajmanje 96 cm uz razlučivost pomaka min 1 mm. |
| 11.5 | Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i sistem za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje ajmanje 30 minuta. | UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu. |
| 14.1 | 4D detektor s matricom od barem 1500 ionizacijskih komora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s funkcionalnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova. | Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2D gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija I komplanarnih terapijskih snopova. |
| 1.3.1. | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: (Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice – 2 komada (za stol CT simulatora ilinearnog akceleratora) (Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada (Jastuke za podupiranje koljena – 2 kompleta (Jastuke za podupiranje stopala – 2 kompleta | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: (Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice – 2 komada (za stol CT simulatora ilinearnog akceleratora) (Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada (Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 2 kompleta (Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 2 kompleta |
| 1.4. | Digitalni uređaj za oblikovanje termoplastičnih maski pomoću toplog zraka, dimenzija dovoljno velikih da se može koristiti za sve nabavljene termoplastične maske. | Digitalni uređaj za oblikovanje termoplastičnih maski pomoću toplog zraka ili tople vode, dimenzija dovoljno velikih da se može koristiti za sve nabavljene termoplastične maske. |
| 1.5. | 'Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom 3 komada za cijelo tijelo 3 komada za pola tijela 10 komada za glavu | Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom 3 komada za cijelo tijelo 3 komada za pola tijela 10 komada za glavu |

- Pitanje/Prijedlog

DUBRAVA

AKCELERATOR

| Specifikacija | Prijedlog izmjene |
| --- | --- |
| 5.6 | Najmanja brzina doze 6 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru ne smije biti manja od 1400 cGy/min. Navesti vrijednost brzine doze. | “Najveća brzina doze 6 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru ne smije biti manja od 1400 cGy/min. Navesti vrijednost brzine doze.” |
| 5.7. | Najmanja brzina doze 10 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru ne smije biti manja od 2200 cGy/min. Navesti vrijednost brzine doze. | “Najvećabrzina doze 10 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru ne smije biti manja od 2200 cGy/min. Navesti vrijednost brzine doze.” |
| 6.14 | Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 0 do 60°. | “Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 10° do 60°.” |
| 9.8 | HL7 sistem za dijeljenje administrativnih podataka o pacijentu između onkološkog informacijskog sustava i bolničkog informacijskog sustava (detalje o informacijama koje se dijele definira pojedini korisnik). | Molimo dodatno pojašnjenje sa specifikacijom Zahtjeva. |
| 11.5 | Proizvođač/ponuditelj mora isporučiti UPS sustav za linearni akcelerator i system za planiranje za slučaj nestanka električnog napajanja sa održavanjem struje najmanje 30 minuta. | “UPS zaminimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe.” UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu. |

- Pitanje/Prijedlog

SUSTAV ZA RELATIVNU I REFERENTNU DOZIMETRIJU LINEARNOG AKCELERATORA, KONTROLU KVALITETE LINEARNOG AKCELERATORA, VERIFIKACIJU PLANA ZRAČENJA PACIJENTA, KONTROLU KVALITETE SLIKOVNIH TEHNIKA LINEARNOG AKCELERATORA

| Specifikacija | Prijedlog izmjene |
| --- | --- |
| 1.5.1. | 4D fantom s matricom od barem 1500 ionizacijskih komora s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 3D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i nekomplanarnih terapijskih snopova. | “Fantom s matricom od minimalno 1500 ionizacijskih komorica ili dioda s pripadajućim fantomom i programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2D gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i komplanarnih terapijskih snopova.” |
| 1.6.1. | Sustav za provjeru vanjskih lasera. | Obzirom na točku 1.8. kod CT simulatora gdje je moguće ponuditi vanjske ili integrirane lasere molimo izmjenu kako slijedi: “Sustav za provjeru vanjskih ili integriranih lasera.” |

- Pitanje/Prijedlog

CT SIMULATOR

| Specifikacija | Prijedlog izmjene |
| --- | --- |
| 1.3.5. | Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 170 cm. | S obzirom na traženi horizontalni raspon skeniranja iz točke 1.3.3. molimo izmjenu tako da glasi: “Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 150 cm.” |
| 1.4.11 | Sistem za obradu slike mora imati napredni algoritam za smanjivanje artefakata nastalih prilikom snimanja u 4D načinu rada snimanja pacijenta čija je rekonstrukcija temeljena na modelu, iterativnoj metodi ili deap learning. | Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije kompatibilno sa SGRT sustavom za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19. |
| 1.4.15. | Prospektivna respiratorna sinkronizacija akvizicije | Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije podržano od strane SGRT sustava za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19. |
| 1.4.18. | Sustav za 4D CT akviziciju mora imati funkcionalnu mogućnost otkrivanja abnormalnog pomaka (pomaci koji nisu vezani za disanje) | Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije dostupno u zadnjoj inačici SGRT sustava za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19. |

- Pitanje/Prijedlog

SUSTAV ZA POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJU PACIJENATA

| Specifikacija | Prijedlog izmjene |
| --- | --- |
| 1.3.1. | Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke - 3 točke fiksacije) - 5 komada Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge - 5 točaka fiksacije) - 50 komada Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 3 komada (za stol CT simulatora i svakog linearnog akceleratora) Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 3 kompleta | „Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, treba obuhvaćati: - Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke minimalno 3 točke fiksacije) - 5 komada - Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge -minimalno 5 točaka fiksacije) - 50 komada - Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 3 komada (za stol CT simulatora i svakog linearnog akceleratora) - Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 3 kompleta“ |
| 1.3.3. | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 3 komada (za stol CT simulatora i svakog linearnog akceleratora) Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 5 komada Jastuke za podupiranje koljena – 3 kompleta Jastuke za podupiranje stopala – 3 kompleta | „Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati: - Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice – 3 komada (za stol CT simulatora i svakog linearnog akceleratora) - Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 5 komada - Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 3 kompleta - Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 3 kompleta“ |
| 1.5. | 'Vac-Lok Cushion' – Vakumski jastuci različitih veličina (5 komada) s vakumskim kompresorom (1 komad) | „Vakumski jastuci različitih veličina (5 komada) s vakumskim kompresorom (1 komad)“ |

- Pitanje/Prijedlog

KBC SPLIT

Točka 3.4 (VMAT)

Koincidencija svjetlosnog polja i polja zračenja za raspon od 5 cm x 5 cm do 20 cm x 20 cm treba biti manja ili jednaka 1,5 mm.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 3.5 (VMAT)

Razlika između izocentra polja zračenja I izocentra CBCT-a manje ili jednako 1,5 mm

- Pitanje/Prijedlog

Točka 5.5 (VMAT)

Višelistični kolimator (MLC) mora biti opremljen integriranim motoriziranim dinamičkim klinom ili kolimatorom koji može ostvariti dinamički klin (engl. 'dynamic wedge') s kutovima klina od 100do 600 sa rezolucijom od najmanje 10°.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 6.15 (VMAT) izmjena kuta klinova

- Pitanje/Prijedlog

Točka 7.11 (VMAT)

Molimo izbacivanje navedene stavke jer položaj stola izvan izocentra nema primjenu u tretmanu pacijenata već služi isključivo u fazi mjerenja. Drugi proizvođači dodatni proctor dobiju izvlačenjem ploče stola izvan izocentra, što je dovoljno budući je longitudinalni pomak stola cca 145 cm.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 8. (VMAT)

Molimo pojašnjenje naziva.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 9.8 (VMAT)

Molimo dodatno pojašnjenje sa specifikacijom zahtjeva.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 11.5 (VMAT)

UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4 (SBRT)

Molimo izbaciti stavku, ne spada u sustav fikacije

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5 (SBRT)

Molimo izbaciti stavku, ne spada u sustav fikacije.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 13.5.1 (DOZIMETRIJA)

Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom I programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2Dgamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopovarazličitih energija i komplanarnih terapijskih snopova.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 14.1 (DOZIMETRIJA)

Sustav za dozimetrijsku provjeru SBRT planova terapije s matricom ionizacijskih komora ili poluvodičkih dioda s pripadajućim fantomom I programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna2D gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenjasnopova različitih energija I nekomplanarnih terapijskih snopova

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.1.4 (CT simulator)

Budući da je produžena veličina polja pregleda tražena ovom točkom ista kao veličina polja pregleda iz točke 1.1.3. predlažemo izmjenu tako da glasi: Produžena veličina polja pregleda  (engl. ExtendedField OfView) najmanje 80 cm

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.3.5 (CT simulator)

S obzirom na traženi horizontalni raspon skeniranja iz točke 1.3.3. molimo izmjenu tako da glasi: Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 150 cm

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.3.1 (POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJA)

Komplet za anatomsko područje glave i vrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle pacijente, trebaobuhvaćati:

- Termoplastične maske za fiksaciju glave(kratke-minimalno 3 točke fiksacije) -20 komada

- Termoplastične maske za fiksaciju glave I vrata (duge-minimalno 5 točaka fiksacije) – 20 komada

- Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske - 2 komada (za stol CT simulatora I linearnog akceleratora)

- Komplet pripadajućih jastuka različitihveličina – 2 kompleta

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.3.3. (POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJA)

Komplet za anatomsko područje abdomena I zdjelice treba sadržavati:

- Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 2 komada (za stol CT simulatora ilinearnog akceleratora)

- Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada

- Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 2kompleta

- Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 2kompleta

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.5. (POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJA)

Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom.

- Pitanje/Prijedlog

KBC OSIJEK

Tehničke specifikacije uređaja: stereotaksijski linearni akcelerator s pripadnom opremom za potrebe KBC Osijek

Redni broj 3.5.

Razlika između svjetlosnog polja i polja zračenja u izocentru za polja

zračenja od 5 x 5 cm2 do 20 x20 cm2 pri kutu zračenja od 0°, 90°,  180° i 270° mora biti manja ili jednaka 1,5 mm.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 11.16.

UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server,i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 21.1.7.

Cilindrični fantom za provjeru apsolutne dozimetrije u SRS snopovima pomoću odgovarajućeg SRS fantoma sa tehnologijom digitalnog detektora rezolucije minimalno 100 000 mjernih piksela

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 21.5.1.

Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom I programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze,volumna 2D-gamma analiza te prikaz rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i komplanarnih terapijskih snopova.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 22.4.

Molimo izbaciti, navedena stavka se odnosi na linearni akcelerator

- Pitanje/Prijedlog

Tehničke specifikacije uređaja: CT simulator s pripadnom opremom za potrebe

Redni broj 1.3.5.

Obzirom na traženi horizontalni raspon skeniranja iz točke 1.3.3. molimo izmjenu tako da glasi: Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 150 cm.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 1.4.11, 1.4.15. i 1.4.18.

Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije kompatibilno sa SGRT sustavom za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19.

Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije dostupno u zadnjoj inačici SGRT sustava za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19.

- Pitanje/Prijedlog

Tehničke specifikacije uređaja: dvofotonski linearni akcelerator s pripadnom opremom za potrebe KBC Osijek

Redni broj 5.6. i 5.7.

Najveća brzina doze 6 MV FFF fotonskog zracenja u izocentru ne smije biti manja od 1400 cGy/min.

Najveća brzina doze 10 MV FFF fotonskog zracenja u izocentru ne smije biti manja od 2200 cGy/min.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 6.13.

Kutovi klinova mora se moći izabrati u rasponu od 10° do 60°.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 10.5.

UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server,i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

Tehničke specifikacije uređaja: jednofotonski linearni akcelerator s pripadnom opremom za potrebe KBC Osijek (za manji bunker)

Redni broj 13.2.

Molimo izbaciti stavku. U 13.1. definiran je sustav za hlađenje uređaja, a u 14.2. klima I ventilacija prostora moraju biti nadograđeni ukoliko ne odgovaraju rashladi uređaja – klima I ventilacija su dio građevinskog projekta uređenja bunkera.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 13.3.

UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server,i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj 20.1.

Sustav za dnevne/mjesečnekontrole kvalitete dozimetrijskih izlaznih parametara linearnog akceleratora, za fotonske snopove veličine minimalno do 27 x 27 cm2 ili više, s pripadajućim softverom za analizu mjerenih parametarai build-up pločama od RW3 bijelog polistirena, mora biti baziran na 2D polju ionizacijskih komorica.

- Pitanje/Prijedlog

OB ZADAR

DIGITALNI LINEARNI AKCELERATOR S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Redni broj tehničke specifikacije 5.6.

Najveća brzina doze 6 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru ne smije biti manja od 1400 cGy/min, a najveća brzina doze 10 MV FFF u izocentru ne smije biti manja od 2200 cGy/min. Navesti vrijednost brzine doze.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 6.14.

Kutovi klinova moraju se moći izabrati u rasponu od 10 do 60°

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 9.8.

Molimo dodatno pojašnjenje sa specifikacijom zahtjeva

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 11.5.

UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i za sigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

CT SIMULATOR S PRIPADAJUĆOM OPREMOM

Redni broj tehničke specifikacije 1.3.5.

Obzirom na traženi horizontalni raspon skeniranja iz točke 1.3.3. molimo izmjenu tako da glasi: Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 150 cm.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 1.4.11.

Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije kompatibilno sa SGRT sustavom za 4D CT akviziciju traženim u točkama 1.4.16 – 1.4.19.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 1.4.15.

Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije podržano od strane SGRT sustava za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19.

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 1.4.18.

Molimo brisanje stavke budući da navedeno nije dostupno u zadnjoj inačici SGRT sustava za 4D CT akviziciju opisanog u točkama 1.4.16 – 1.4.19.

SUSTAV ZA RELATIVNU I REFERENTNU DOZIMETRIJU LINEARNOG AKCELERATORA, KONTROLU KVALITETE LINEARNOG AKCELERATORA,VERIFIKACIJU PLANA ZRAČENJA

PACIJENTA, KONTROLU KVALITETE SLIKOVNIH TEHNIKA LINEARNOG AKCELERATORA

Redni broj tehničke specifikacije 1.5.1.

Fantom s matricom od minimalno 1500 dioda ili ionizacijskih komorica s pripadajućim fantomom I programskim paketom za analizu (kontrola mjerenja, prikaz izmjerene raspodjele doze, usporedbu s izračunatom raspodjelom doze, volumna 2Dgamma analiza te prikaz

rezultata analize), s mogućnošću mjerenja snopova različitih energija i komplanarnih  terapijskih snopova.

- Pitanje/Prijedlog

SUSTAV ZA POZICIONIRANJE I IMOBILIZACIJU PACIJENATA

Redni broj tehničke specifikacije 1.3.1.

Komplet za anatomsko područje glave ivrata, odvojeno za pedijatrijske i odrasle

pacijente, treba obuhvaćati:

- Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke minimalno 3 točke fiksacije) - 20komada

- Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge minimalno 5 točaka fiksacije) - 20 komada

- Podloške od karbonskih vlakana ili nastavci ležaja za pacijente na koje se fiksiraju maske – 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora)

- Komplet pripadajućih jastuka različitih veličina – 2 kompleta

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 1.3.3.

Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice treba sadržavati:

- Podesivu ploču od karbonskih vlakanaza pozicioniranje u radioterapiji abdomena I zdjelice - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora)

- Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena i zdjelice kompatibilne s podloškom – 20 komada

- Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje koljena – 2kompleta

- Jastuke ili odgovarajuće oslonce za podupiranje stopala – 2 kompleta

- Pitanje/Prijedlog

Redni broj tehničke specifikacije 1.5.

Vakumski jastucirazličitih veličina s vakumskim kompresorom

- Pitanje/Prijedlog

KBC SESTRE MILOSRDNICE

Točka 1.3.5 S obzirom na traženi horizontalni raspon skeniranja iz točke 1.3.3. molimo izmjenu tako da glasi:
Mogućnost horizontalnog pomicanja ploče najmanje 150 cm.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.11 Molimo brisanje stavke 1.4.11 budući da navedeno nije kompatibilno sa SGRT sustavom za 4D CT snimanje opisanog u točki 1.4.17.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.4.14 Molimo brisanje stavke 1.4.14 budući da navedeno nije kompatibilno sa SGRT sustavom za 4D CT snimanje opisanog u točki 1.4.17.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 1.8.1 Budući da je točkom 1.8. omogućeno nuđenje laserskog sustava integriranog na kućište CT simulatora u čijem slučaju kontrola položaja lasera ne dolazi s dodatnim računalom za prostoriju s konzolom CT simulatora budući da je kontrola lasera integrirana u konzolu CT uređaja, molimo izmjenu tako da točka 1.8.1 glasi:

Uključuje:
- Pomični transverzalni laser
- Pomični longitudinalni laser
- Pomični koronalni laser
Sve sa kontrolom položaja lasera unutar prostorije s CT simulatorom i u prostoriji s konzolom CT simulatora.
Laseri moraju biti zelene boje.
Debljina lasera u izocentru smije biti 1 mm ili manje
Točnost lasera mora biti unutar ± 1 mm

- Pitanje/Prijedlog

Točka 2.5.4 Najveća brzina doze 6 MV FFF fotonskog zračenja u izocentru ne smije biti manja od 1400 cGy/min ili1400 MU/min. Navesti vrijednost brzine doze.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 2.6.14 Kutovi klinova moraju se moći izabrati u rasponu od 10° do 60°.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 2.7.3 Najveće dopušteno opterećenje stola mora biti najmanje 150 kg odnosno 200 kg ovisno o tipu stola. Navedite vrijednost najvećeg dopuštenog opterećenja.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 2.7.7 Raspon vertikalnog kretanja stola mora biti najmanje 96 cm uz razlučivost pomaka od barem 1 mm. Navedite vrijednost raspona.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 2.11.5 UPS za minimalno 15 minuta rada kritičnih stanica, (kao što su npr. server, i razne radne stanice) potrebnih za sigurno registriranje isporučenog zračenja i zasigurno odvođenje pacijenta iz terapijske sobe. UPS ne treba održavati linearni akcelerator u pogonu.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 2.11.10 Molimo pojašnjenje adaptivne radioterapije I specifikaciju zahtjeva.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 3.3.3 Detektor uključujući fantom s razmakom dioda/komora ne većim od 2,5 mm i najmanje 1000 detektora, za SRS/SBRT i mjerenja na malim poljima uključujući softver. Detektor bi trebao moći izvesti nekoplanarna lučna polja. I dodatni umetak za provjeru položaja izocentra uključujući Winston Lutz test softver i umetak za „Imaging and Planning“, s različitim strukturama i umetcima gustoće, tako da se cijeli postupak zračenja višestrukih metastaza može provjeriti postupkom E2E testa.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 3.6.1 Obzirom na točku 1.8. kod CT simulatora gdje je moguće ponuditi vanjske ili integrirane lasere molimo izmjenu kako slijedi: Sustav za provjeru vanjskih ili integriranih lasera.

- Pitanje/Prijedlog

Točka 3.7.1 Programski paket za 2D analizu radiokromskih filmova s trajnim licencama za neograničeno korištenje i vremenski i prema broju ispitivanja. Kompatibilan s korisnikovim skenerom Epson V850 Pro ili isporuka odgovarajućeg novog skenera.

OČITOVANJE NARUČITELJA:

Slijedom zaprimljenih brojnim primjedbi zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je bitno izmijenio tehničke specifikacije predmeta nabave te ovim putem poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da nastavno na izmijenjene tehničke specifikacije kao i nacrt dokumentacije o nabavi eventualne nove primjedbe ili prijedloge dostave u okviru prethodnog savjetovanja putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Napominjemo da će se nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka provesti kroz dva postupka javne nabave. Prvi postupak javne nabave obuhvaća linearne akceleratore i CT simulatore, dok će se preostala oprema nabaviti u drugom postupku javne nabave. Prethodno savjetovanje objavljeno je za postupak nabave liearnih akceleratora i CT simulatora s danom 17. ožujka 2023.

Ovaj se Zapisnik/Izvješće javno objavljuje na web stranici naručitelja Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka javne nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU