## Verifikacija
PRIMJER VERIFIKACIJE METODE SPEKTROFOTOMETRIJSKOG ODREĐIVANJA NITRITA
PARAMETAR VALIDACIJE | KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI
Linearnost metode | Koeficijent korelacije >0,99 (prema AOAC-u)*
Točnost (iskorištenje) | Iscrpak: = 80-110% (prema AOAC-u)
Preciznost: | RSD ≤ 7,3% (prema AOAC-u)*
a) ponovljivost mjerenja standarda
b) ponovljivost mjerenja na homogenom uzorku | RSD ≤ 7,3% (prema AOAC-u)*
Granica detekcije | ≤ 10% od MDK važećeg zakonskog propisa ≤ 0,05 mg/L NO2
Granica kvantifikacije | ≤ 30% od MDK važećeg zakonskog propisa ≤ 0,15mg/L NO2
TOČNOST | [5 empty] | stvarna koncentracija | izmjerena koncentracija - srednja vrijednost | iscrpak
| konc.stvarna mg/L NO2 | konc. izmjerena mg/L NO2 |  | iscrpak% |  | mg/L NO2 | mg/L NO2 | %
| 0.02 | 0.0194 |  | 97 |  | 0.02 | 0.01976 | 98.8
| 0.02 | 0.0195 |  | 97.5 |  | 0.025 | 0.0249 | 99.76
| 0.02 | 0.0197 |  | 98.5 |  | 0.05 | 0.05 | 100.04
| 0.02 | 0.0201 |  | 100.5 |  | 0.1 | 0.1009 | 100.94
| 0.02 | 0.0201 |  | 100.5 |  | 0.2 | 0.202 | 101
srednja vrijednost | 0.02 | 0.01976 |  | 98.8
| 0.025 | 0.0249 |  | 99.6
| 0.025 | 0.0248 |  | 99.2
| 0.025 | 0.0251 |  | 100.4
| 0.025 | 0.0251 |  | 100.4
| 0.025 | 0.0248 |  | 99.2
srednja vrijednost | 0.025 | 0.02494 |  | 99.76
| 0.05 | 0.0501 |  | 100.2
| 0.05 | 0.0504 |  | 100.8
| 0.05 | 0.0498 |  | 99.6
| 0.05 | 0.0497 |  | 99.4
| 0.05 | 0.0501 |  | 100.2
srednja vrijednost | 0.05 | 0.05002 |  | 100.04
| 0.1 | 0.102 |  | 102
| 0.1 | 0.103 |  | 103
| 0.1 | 0.0992 |  | 99.2
| 0.1 | 0.0995 |  | 99.5
| 0.1 | 0.101 |  | 101
srednja vrijednost | 0.1 | 0.10094 |  | 100.94
| 0.2 | 0.202 |  | 101
| 0.2 | 0.203 |  | 101.5
| 0.2 | 0.203 |  | 101.5
| 0.2 | 0.201 |  | 100.5
| 0.2 | 0.201 |  | 100.5
srednja vrijednost | 0.2 | 0.202 |  | 101
LINEARNOST
koncentracija mg/L NO2 | apsorbanca 1 cm kiveta |  |  |  | Jednadžba regresijskog pravca |  | y= 3,499824+0,00005
0.005 | 0.0167 |  |  |  | Nagib pravca |  |  | 3.4982
0.005 | 0.0173 |  |  |  | Odsječak |  |  | 5e-05
0.005 | 0.0169 |  |  |  | R kvadratna vrijednost |  |  | 0.99998
0.005 | 0.0171 |  |  |  | Koeficient korelacije (drugi korijen iz R kvadratne vrijednosti) |  |  | 0.99999
0.005 | 0.0172
0.02 | 0.06994
0.02 | 0.06952
0.02 | 0.06962
0.02 | 0.0693
0.02 | 0.0699
0.025 | 0.08844
0.025 | 0.0881
0.025 | 0.0889
0.025 | 0.0892
0.025 | 0.089
0.05 | 0.17432
0.05 | 0.17456
0.05 | 0.17486
0.05 | 0.1751
0.05 | 0.17486
0.1 | 0.35
0.1 | 0.34876
0.1 | 0.34762
0.1 | 0.34871
0.1 | 0.3492
0.2 | 0.6983
0.2 | 0.7024
0.2 | 0.69784
0.2 | 0.701
0.2 | 0.7002
konc
[9 empty] | 0.0204 | 6.98 | 9.17
PRECIZNOST
a) ponovljivost mjerenja standardne otopine 0,020 mg/L NO2 | [5 empty] | b) ponovljivost mjerenja uzorka vode za ljudsku potrošnju mg/L NO2
| izmjerena koncentracija mg/L NO2 | [6 empty] | izmjerena koncentracija mg/L NO2
| 0.0198 | [6 empty] | 0.056
| 0.0196 | [6 empty] | 0.0561
| 0.02 | [6 empty] | 0.0567
| 0.0199 | [6 empty] | 0.0562
| 0.0198 | [6 empty] | 0.0565
| 0.0201 | [6 empty] | 0.0566
srednja vrijednost | 0.019867 | [5 empty] | srednja vrijednost | 0.05635
standardna devijacija | 0.00017512 | [5 empty] | standardna devijacija | 0.0002881
RSD% | 0.88147 | [5 empty] | RSD% | 0.51126
RSD=(st. dev.* 100)/srednja vrijednost | [6 empty] | RSD=(st. dev.* 100)/srednja vrijednost
GRANICA DETEKCIJE I KVANTIFIKACIJE
| a) slijepa proba |  |  |  | b) homogeni uzorak sa niskom koncentracijom NO2
| izmjerena apsorbanca |  |  |  | izmjerena apsorbanca
| 0.0059 |  |  |  | 0.0226
| 0.0048 |  |  |  | 0.01886
| 0.0063 |  |  |  | 0.0193
| 0.0078 |  |  |  | 0.01914
| 0.0076 |  |  |  | 0.0175
| 0.0074 |  |  |  | 0.01886
| 0.0062 |  |  |  | 0.0198
| 0.0089 |  |  |  | 0.02019
| 0.0042 |  |  |  | 0.0172
| 0.0042 |  |  |  | 0.0215
SV | 0.00633 |  |  | SV | 0.019495
SD | 0.0016035 |  |  | SD | 0.0016484
GD = (3,3*SD)/nagib pravca |  |  |  | GD = (3,3*SD)/nagib pravca
GK = (10*SD)/nagib pravca |  |  |  | GK = (10*SD)/nagib pravca
GD | 0.0015126 |  |  | GD | 0.001555
GK | 0.0045837 |  |  | GK | 0.004712
Ogledni primjer za zaključak verifikacije/validacije metode
Pregled parametara validacije s kriterijima prihvatljivosti i dobivenim rezultatima za metodu određivanja nitrita
PARAMETAR VALIDACIJE | KRITERIJ PRIHVATLJIVOSTI |  | REZULTATI
Linearnost metode | Koeficijent korelacije >0,99 (prema AOAC-u) |  | 0.9999
Točnost (iskorištenje) | Iscrpak: = 80-110% (prema AOAC-u) |  | 98,8-101,0
Preciznost: | RSD ≤ 7,3% (prema AOAC-u) |  | 0.88
a) ponovljivost mjerenja standarda
b) ponovljivost mjerenja na homogenom uzorku | RSD ≤ 7,3% (prema AOAC-u) |  | 0.51
Granica detekcije | ≤ 10% od MDK važećeg zakonskog propisa ≤ 0,05 mg/L NO2 |  | 0,002 mg/L NO2
Granica kvantifikacije | ≤ 30% od MDK važećeg zakonskog propisa ≤ 0,15mg/L NO2 |  | 0,005 mg/L NO2
Zaključak: | Iz dobivenih rezultata može se zaključiti da metoda određivanja nitrita u vodama zadovoljava postavljene zahtjeve i stoga je prikladna za primjenu.

## Kontrolna karta
Vrijednosti mjerenja standarda od 0,030 mgN/l za period od 26.01.2017.- 10.03.2017
datum | nitriti(mgN/L) | granica upozorenja gornja | granica upozorenja donja | kontrolna granica gornja | kontrolna granica donja
2017-01-26 | 0.0295 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-02 | 0.0281 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-03 | 0.0287 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-03 | 0.0275 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-07 | 0.031 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-08 | 0.0319 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-09 | 0.0311 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-10 | 0.0272 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-14 | 0.0325 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-15 | 0.0296 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-16 | 0.0274 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-17 | 0.0283 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-20 | 0.0286 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-21 | 0.026 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-23 | 0.0247 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-24 | 0.0299 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-02-28 | 0.0323 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-03-07 | 0.0275 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-03-09 | 0.0323 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212
2017-03-10 | 0.0246 | 0.0338 | 0.0242 | 0.0362 | 0.0212