## Verifikacija E.coli
1. | OPĆENITO
Mjerni postupak, mjerna veličina i mjerna jedinica
1. | Mjerni postupak | HRN EN ISO 9308-1:2014(ISO 9308-1:2014, EN ISO 9308-1:2014) HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (ISO 9308-1:2014/Amd1:2016; EN ISO 9308-1:2014/A1:2017); Detekcija i brojenje ukupnih koliforma i E.coli- metoda membranske filtracije
2 | Metoda | Membranska filtracija na ploči
3 | Mjerna veličina | cfu / 100 mL
2. | Svrha
1. | Matrica | voda za ljudsku potrošnju (sirova i obrađena)
3. | Izvedbeni kriteriji analitičke metode
Svrha uporabe rezultata
Analiza vode sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN br.64/23).
| Parametri verifikacije |  | Zahtijevana vrijednost | Zadovoljava/ Ne zadovoljava
| x | Ponovljivost | - | -
| x | Nesigurnost brojenja | Osobna-manja od 3%, Laboratorijska-manja od 5% | Zadovoljava
Izjava:
Rezultati verifikacije pokazuju da postupak odredivanja E.Coli metodom membranske filtracije na ploči u laboratoriju za mikrobiologiju vode institucije (JIVU-a) odgovara namjeni.
Prilozi:
| Prilog 1. | Ponovljivost
| Prilog 2. | Nesigurnost brojenja metoda brojanja kolonija
| Prilog 2. | Nesigurnost brojenja MPN metoda
| Datum | Izradio | Pregledao | Odobrio

## Ponovljivost
PRILOG 1. | PONOVLJIVOST
Mjerni postupak | HRN EN ISO 9308-1:2014(ISO 9308-1:2014, EN ISO 9308-1:2014) HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (ISO 9308-1:2014/Amd1:2016; EN ISO 9308-1:2014/A1:2017); Detekcija i brojenje ukupnih koliforma i E.coli- metoda membranske filtracije
Metoda | Membranska filtracija na ploči
Mjerna veličina | cfu / 100 mL
MATRIKS: | S.V.- sirova voda, V.V.- vovodovna voda (obrađena)
Određivanje ponovljivosti metode filtracije s ispiranjem se određuje tako da se radi 10 ponavljanja istog uzorka u istim uvijetima ( isti analitičar, isti dan, isto vrijeme i inkubacija u istom inkubatoru). Minimalno se radi 3 seta ponavljanja, koristeći različite izvore ciljanih mikroorganizama.
x2n-1 | -prekomjerna disperzija koristeći indeks disperzije po Poissonu
-teoretski limit s 0,05 vjerojatnošću za 9 stupnjeva slobode = 16,92
u02 | -relativna operacijska varijanca
urel | -relativna standardna devijacija ponovljivosti (%)
Analitičar 1
|  | Uzorak 1 | Uzorak 2 | Uzorak 3
|  | S.V.-cfu/100 mL | S.V.-cfu/100 mL | V.V.-cfu/100 mL
|  | 12 | 27 | 70
|  | 17 | 30 | 64
|  | 9 | 23 | 67
|  | 13 | 23 | 64
|  | 17 | 25 | 66
|  | 18 | 32 | 57
|  | 15 | 25 | 57
|  | 12 | 27 | 65
|  | 12 | 31 | 61
|  | 25 | 41 | 46
| x2n-1= | 12.2667 | 9.3803 | 6.9384
| Sr.vrijednost | 15 | 28.4 | 61.7
| Varijanca | 20.4444 | 29.6 | 47.5667
| u02 | 0.024198 | 0.0014878 | -0.0037126 | 0.0073243
| urel = | 8.5582 | %
Analitičar 2
|  | Uzorak 1 | Uzorak 2 | Uzorak 3
|  | S.V.-cfu/100 mL | S.V.-cfu/100 mL | V.V.-cfu/100 mL
|  | 14 | 58 | 65
|  | 12 | 55 | 70
|  | 22 | 62 | 84
|  | 13 | 56 | 78
|  | 8 | 59 | 76
|  | 15 | 53 | 82
|  | 17 | 63 | 79
|  | 13 | 55 | 87
|  | 14 | 57 | 84
|  | 6 | 53 | 73
| x2n-1= | 13.1642 | 1.8722 | 5.5476
| Sr.vrijednost | 13.4 | 57.1 | 77.8
| Varianca | 19.6 | 11.8778 | 47.9556
| u02 | 0.034529 | -0.01387 | -0.0049307 | 0.0052427
| urel = | 7.2406 | %

## Nesigurnost brojenja_brojanje
PRILOG 2. | NESIGURNOST BROJENJA METODA BROJANJA KOLONIJA
Mjerni postupak | HRN EN ISO 9308-1:2014(ISO 9308-1:2014, EN ISO 9308-1:2014) HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (ISO 9308-1:2014/Amd1:2016; EN ISO 9308-1:2014/A1:2017); Detekcija i brojenje ukupnih koliforma i E.coli- metoda membranske filtracije
Metoda | Membranska filtracija na ploči
Mjerna veličina | cfu / 100 mL
Nesigurnost brojenja se određuje ponovljenim brojanjem kolonija istih ploča kroz kratko vrijeme (maksimalno 1 sat).
Individualna- Analitičar 1
u2rel,L | -osobna relativna varijanca brojanja
| Uzorak | 1 očitanje | 2 očitanje | 1 očit-2 očit | 1očit+2 očit | urel,L2
| 1 | 58 | 59 | -1 | 117 | 0.0001461
| 2 | 61 | 64 | -3 | 125 | 0.001152
| 3 | 60 | 61 | -1 | 121 | 0.0001366
| 4 | 60 | 61 | -1 | 121 | 0.0001366
| 5 | 58 | 60 | -2 | 118 | 0.00057455
| 6 | 56 | 58 | -2 | 114 | 0.00061557
| 7 | 72 | 72 | 0 | 144 | 0
| 8 | 55 | 59 | -4 | 114 | 0.0024623
| 9 | 61 | 59 | 2 | 120 | 0.00055556
| 10 | 57 | 60 | -3 | 117 | 0.0013149
| Suma | 598 | 613 |  |  | 0.0070942
[5 empty] | Prosjek u2rel,L = | 0.00070942
Individualna relativna standardna nesigurnost ponovljivosti brojanja = | [5 empty] | 2.6635 | %
Individualna- Analitičar 2
u2rel,L | -osobna relativna varijanca brojanja
| Uzorak | 1 očitanje | 2 očitanje | 1 očit-2 očit | 1očit+2 očit | urel,L2
| 1 | 58 | 58 | 0 | 116 | 0
| 2 | 55 | 55 | 0 | 110 | 0
| 3 | 62 | 61 | 1 | 123 | 0.0001322
| 4 | 56 | 56 | 0 | 112 | 0
| 5 | 59 | 58 | 1 | 117 | 0.0001461
| 6 | 53 | 50 | 3 | 103 | 0.0016967
| 7 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0
| 8 | 55 | 58 | -3 | 113 | 0.0014097
| 9 | 57 | 52 | 5 | 109 | 0.0042084
| 10 | 53 | 54 | -1 | 107 | 0.00017469
| Suma | 571 | 565 |  |  | 0.0077677
[5 empty] | Prosjek u2rel,L = | 0.00077677
Individualna relativna standardna nesigurnost ponovljivosti brojanja = | [5 empty] | 2.7871 | %
Individualna- Jurica
u2rel,L | -osobna relativna varijanca brojanja
| Uzorak | 1 očitanje | 2 očitanje | 1 očit-2 očit | 1očit+2 očit | urel,L2
| 1 | 40 | 42 | -2 | 82 | 0.0011898
| 2 | 39 | 40 | -1 | 79 | 0.00032046
| 3 | 32 | 34 | -2 | 66 | 0.0018365
| 4 | 43 | 43 | 0 | 86 | 0
| 5 | 49 | 50 | -1 | 99 | 0.00020406
| 6 | 44 | 45 | -1 | 89 | 0.00025249
| 7 | 23 | 23 | 0 | 46 | 0
| 8 | 30 | 30 | 0 | 60 | 0
| 9 | 50 | 53 | -3 | 103 | 0.0016967
| 10 | 42 | 41 | 1 | 83 | 0.00029032
| Suma | 392 | 401 |  |  | 0.0057903
[5 empty] | Prosjek u2rel,L = | 0.00057903
Individualna relativna standardna nesigurnost ponovljivosti brojanja = | [5 empty] | 2.4063 | %
Individualna- Analitičar 3
u2rel,L | -osobna relativna varijanca brojanja
| Uzorak | 1 očitanje | 2 očitanje | 1 očit-2 očit | 1očit+2 očit | urel,L2
| 1 | 58 | 58 | 0 | 116 | 0
| 2 | 55 | 55 | 0 | 110 | 0
| 3 | 62 | 61 | 1 | 123 | 0.0001322
| 4 | 56 | 56 | 0 | 112 | 0
| 5 | 59 | 58 | 1 | 117 | 0.0001461
| 6 | 53 | 50 | 3 | 103 | 0.0016967
| 7 | 63 | 63 | 0 | 126 | 0
| 8 | 55 | 58 | -3 | 113 | 0.0014097
| 9 | 57 | 52 | 5 | 109 | 0.0042084
| 10 | 53 | 54 | -1 | 107 | 0.00017469
| Suma | 571 | 565 |  |  | 0.0077677
[5 empty] | Prosjek u2rel,L = | 0.00077677
Individualna relativna standardna nesigurnost ponovljivosti brojanja = | [5 empty] | 2.7871 | %
Laboratorijska
u2rel,L | -kolektivna relativna varijanca brojanja
| Uzorak | Analitičar 1 | Analitičar 2 | Analitičar 3 | Sr.vrijednost | Stand.dev | urel,L | urel,L2
| 1 | 58 | 60 | 58 | 58.6667 | 1.1547 | 0.019682 | 0.0003874
| 2 | 55 | 63 | 61 | 59.6667 | 4.1633 | 0.069777 | 0.0048688
| 3 | 62 | 61 | 60 | 61 | 1 | 0.016393 | 0.00026874
| 4 | 56 | 62 | 60 | 59.3333 | 3.0551 | 0.05149 | 0.0026512
| 5 | 59 | 55 | 58 | 57.3333 | 2.0817 | 0.036308 | 0.0013183
| 6 | 53 | 51 | 56 | 53.3333 | 2.5166 | 0.047186 | 0.0022266
| 7 | 63 | 68 | 72 | 67.6667 | 4.5092 | 0.066639 | 0.0044408
| 8 | 55 | 56 | 55 | 55.3333 | 0.57735 | 0.010434 | 0.00010887
| 9 | 57 | 59 | 61 | 59 | 2 | 0.033898 | 0.0011491
| 10 | 53 | 49 | 57 | 53 | 4 | 0.075472 | 0.005696
| 11 | 61 | 58 | 61 | 60 | 1.7321 | 0.028868 | 0.00083333
| 12 | 58 | 58 | 57 | 57.6667 | 0.57735 | 0.010012 | 0.00010024
| 13 | 60 | 59 | 57 | 58.6667 | 1.5275 | 0.026037 | 0.00067794
| 14 | 59 | 61 | 64 | 61.3333 | 2.5166 | 0.041032 | 0.0016836
| 15 | 55 | 61 | 64 | 60 | 4.5826 | 0.076376 | 0.0058333
| Suma | 864 | 881 | 901 |  |  |  | 0.032244
[7 empty] | Prosjek u2rel,L = | 0.0021496 | %
|  |  | Prosječna relativna laboratorijska nesigurnost brojanja kolektiva= |  |  |  |  | 4.6364

## Nesigurnost brojenja_MPN_metoda
PRILOG 2. | NESIGURNOST BROJENJA MPN METODA
Mjerni postupak | HRN EN ISO 9308-2; Brojenje Escherichia coli i koliformnih bakterija- 2.dio: Metoda najvjerojatnijeg broja
Metoda | Metoda najvjerojatnijeg broja
Mjerna veličina | MPN / 100 mL
Nesigurnost brojenja se određuje ponovljenim brojanjem jažica kroz kratko vrijeme (maksimalno 1 sat).
Individualna
Relativna varijanca
| Uzorak | Analitičar 1 | Analitičar 1
| 1 | 30.6 | 32.4 | 0.0016327
| 2 | 36.4 | 38.4 | 0.0014298
| 3 | 36.4 | 36.4 | 0
| 4 | 40.6 | 40.6 | 0
| 5 | 28.8 | 30.6 | 0.0018365
| 6 | 27.1 | 27.1 | 0
| 7 | 23.8 | 23.8 | 0
| 8 | 40.6 | 40.6 | 0
| 9 | 30.6 | 30.6 | 0
| 10 | 42.9 | 42.9 | 0
| Prosjek relativne varijance = |  |  | 0.0004899
Prosječna vrijednost relativne nesigurnosti brojenja MPN jednog analitičara-
2.213%
Laboratorijska
Relativna varijanca
| Uzorak | Analitičar 1 | Analitičar 2
| 1 | 30.6 | 32.4 | 0.0016327
| 2 | 36.4 | 38.4 | 0.0014298
| 3 | 36.4 | 36.4 | 0
| 4 | 40.6 | 40.6 | 0
| 5 | 28.8 | 30.6 | 0.0018365
| 6 | 27.1 | 27.1 | 0
| 7 | 23.8 | 23.8 | 0
| 8 | 40.6 | 40.6 | 0
| 9 | 30.6 | 30.6 | 0
| 10 | 42.9 | 42.9 | 0
| 11 | 42.9 | 42.9 | 0
| 12 | 30.6 | 32.4 | 0.0016327
| 13 | 25.4 | 25.4 | 0
| 14 | 25.4 | 27.1 | 0.0020971
| 15 | 38.4 | 38.4 | 0
| 16 | 25.4 | 25.4 | 0
| 17 | 27.1 | 27.1 | 0
| 18 | 40.6 | 40.6 | 0
| 19 | 36.4 | 36.4 | 0
| 20 | 23.8 | 23.8 | 0
| Prosjek relativne varijance = |  |  | 0.00043144
Prosječna vrijednost relativne nesigurnosti brojenja MPN više analitičara-
2.077%